## 00先读_采购口径
项目 | 说明
适用版本 | v0.2自焊主板+独立ADP3338 3.3V子板；R13=4.99kΩ；仅用freshwater_lowheat固件；10–2000 µS/cm，0–50°C设计范围。
数量口径 | 装配1台原型；裸板各打5片作备份；电子料按1台+表列备件，不能把裸板5片再乘所有物料。工具按首次建台列，已有复用。
如何下单 | 01电子合并单是板上物料下单入口；02逐位号是对账表，二者是同一批料，切勿重复采购。其他类别按各页单独采购。
冗余 | 普通0805按约40%余量且每组至少10只；精密件每组至少多2只/约一套备份；IC每型号组多1只；LCD/旋钮先买1件；探头先1支验收后再买备件。不是两台完整套件。
等级说明 | 必买=做本版需要；精度验证必需=可自建、借租或委托；建议/可选=视已有条件购买；先询价=付款前需完整资料，不代表现货型号已经定标。
报价/库存 | 没有实时询价，不填虚构价格或库存。所有建议渠道均须再次核对发票主体、型号、库存及售后；报价回填页可记录实际报价。
购买链接 | ADI商城及授权渠道页已联网打开，授权页确认中电港、得捷、贸泽、Farnell。第三方网站仍待用户浏览器核实具体商品/交付；淘宝链接全部是搜索页，不是已鉴定卖家或已合格商品。
标准液 | 要有证电导率标准液，不是随意电解质溶液。所有S项浓度均µS/cm；12.88 mS/cm=12880 µS/cm，在本量程外。证书不确定度需审查。
恒温设备 | 优先制冷搅拌液体恒温槽，非干燥恒温箱。显示分辨率、温控稳定性、空间均匀性是三个不同指标；样液与外槽浴液隔开。
精度边界 | ±0.5%读数是待验证目标。本清单不能代替实物调试、校准和不确定度评估；廉价±1%标准液、AA等级探头本身不足以证明目标。
温补边界 | 先报告实际温度κ(T)+T，默认不做通用κ25补偿；若需要κ25，必须给出水样温度系数模型并单独验证，不能把2%/°C视作所有淡水常数。
资金优先级 | A先确认长交期：LCD+连接器、精密电阻、核心IC/滤波器及探头。B制板/焊接/电子学通过。C再买临近使用的新标准液，借租/委托高等级校准。D最后外壳和环境箱。
不应购买 | 主板U4/L2/D3/C17和原NP的C32/C65/C66/Y1本版不装；X1–4为PCB特征不买器件；普通备件不恢复停用开关支路。详见不采购页。
手焊关键 | ADuCM360底部EP不可只用普通烙铁保证；有热风/预热并验证，或仅委托贴装该芯片。主板没有官方钢网层。
来源 | 板上行来自官方ADI Rev.A BOM及已审v0.2 ECO；外部用品来自本项目量程与精度预算。完整官方资料与自焊图纸仍用原交付包。

## 01电子合并下单
ID | 板件 | 位号 | 项目/品名 | 单机/试验用量 | 建议备件/余量 | 建议采购量 | 单位 | 本版装配值 | 封装 | 型号或选型方向 | 必须满足的规格 | 采购等级 | 大陆采购渠道 | 官网/渠道入口 | 淘宝搜索词 | 淘宝搜索入口 | 下单/到货核对 | 备注 | 原厂商 | 原MPN | 原BOM来源
E001 | CN0359 Rev.A主板 | C1, C9, C14, C18, C29, C30, C31, C81 | 电容 10u | 8 | 4 | 12 | 只/件 | 10u | 0805 | GRM21BR61E106KA73 | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C1, C9, C14, C18, C29, C30, C31, C81。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E002 | CN0359 Rev.A主板 | C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C46, C47, C48, C49, C51, C53, C58, C59, C61, C62, C69, C70, C71, C74, C77, C80, C82, C86, C88, C89, C90, C91, C94, C98, C99, C100 | 电容 1u | 33 | 14 | 47 | 只/件 | 1u | 0805 | GCM21BR71E105KA56 | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C46, C47, C48, C49, C51, C53, C58, C59, C61, C62, C69, C70, C71, C74, C77, C80, C82, C86, C88, C89, C90, C91, C94, C98, C99, C100。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E003 | CN0359 Rev.A主板 | C10 | 电容 47u | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 47u | 0805 | C2012X5R1A476M125AC | 47 µF，0805，10 V，X5R，±20%；不可用相同容量的大封装硬贴。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | C2012X5R1A476M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012X5R1A476M125AC | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C10。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | TDK | C2012X5R1A476M125AC | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E004 | CN0359 Rev.A主板 | C13 | 电容 33n | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 33n | 0805 | CC0805KRX7R9BB333 | 33 nF，0805，50 V，X7R，±10%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | CC0805KRX7R9BB333 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB333 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C13。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB333 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E005 | CN0359 Rev.A主板 | C16 | 电容 56p | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 56p | 0805 | C0805C560J5GACTU | 56 pF，0805，50 V，C0G/NP0，±5%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | C0805C560J5GACTU | https://s.taobao.com/search?q=C0805C560J5GACTU | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C16。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | KEMET | C0805C560J5GACTU | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E006 | CN0359 Rev.A主板 | C11, C12, C15, C19, C20, C22, C25, C27, C28, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C43, C57, C83 | 电容 100n | 19 | 8 | 27 | 只/件 | 100n | 0805 | CC0805KRX7R8BB104 | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C11, C12, C15, C19, C20, C22, C25, C27, C28, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C43, C57, C83。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E007 | CN0359 Rev.A主板 | C21, C23, C26 | 电容 22u | 3 | 7 | 10 | 只/件 | 22u | 0805 | C2012JB1E226M125AC | 22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C21, C23, C26。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | TDK | C2012JB1E226M125AC | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E008 | CN0359 Rev.A主板 | C24 | 电容 3.3n | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 3.3n | 0805 | C2012C0G1H332J | 3.3 nF，0805，50 V，C0G，±5%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | C2012C0G1H332J | https://s.taobao.com/search?q=C2012C0G1H332J | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C24。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | TDK | C2012C0G1H332J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E009 | CN0359 Rev.A主板 | C33, C34 | 电容 2.2u | 2 | 8 | 10 | 只/件 | 2.2u | 0805 | C2012X7R1E225K | 2.2 µF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | C2012X7R1E225K | https://s.taobao.com/search?q=C2012X7R1E225K | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C33, C34。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | TDK | C2012X7R1E225K | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E010 | CN0359 Rev.A主板 | C42, C44, C56 | 电容 470n | 3 | 7 | 10 | 只/件 | 470n | 0805 | X7R0805CTTD474J | 470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C42, C44, C56。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | KOA | X7R0805CTTD474J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E011 | CN0359 Rev.A主板 | C45, C54, C60, C67, C68, C76, C78, C87, C95, C97 | 电容 1n | 10 | 4 | 14 | 只/件 | 1n | 0805 | ECJ2VG1H102J | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C45, C54, C60, C67, C68, C76, C78, C87, C95, C97。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E012 | CN0359 Rev.A主板 | C52, C63, C64, C72 | 电容 10n | 4 | 6 | 10 | 只/件 | 10n | 0805 | ECU-V1H103KBG | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C52, C63, C64, C72。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E013 | CN0359 Rev.A主板 | C55, C75, C85, C96 | 电容 820p | 4 | 6 | 10 | 只/件 | 820p | 0805 | CC0805KRX7R9BB821 | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C55, C75, C85, C96。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E014 | CN0359 Rev.A主板 | C79, C92 | 电容 470p | 2 | 8 | 10 | 只/件 | 470p | 0805 | 0805CG471J9B200 | 470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 0805CG471J9B200 | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C79, C92。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | 0805CG471J9B200 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E015 | CN0359 Rev.A主板 | C50, C73, C84, C93 | 电容 4.7u | 4 | 6 | 10 | 只/件 | 4.7u | 0805 | GRM21BR61E475KA12L | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C50, C73, C84, C93。采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E016 | CN0359 Rev.A主板 | D1, D5 | 原板器件 BAT54S | 2 | 8 | 10 | 只/件 | BAT54S | SOT95P240X110-3M | BAT54S | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | BAT54S | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：D1, D5。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | DIODES | BAT54S | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E017 | CN0359 Rev.A主板 | D2, D4 | 原板器件 1N4148W | 2 | 8 | 10 | 只/件 | 1N4148W | SOD3816X127M | 1N4148W | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 1N4148W | https://s.taobao.com/search?q=1N4148W | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：D2, D4。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | DIODES | 1N4148W | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E018 | CN0359 Rev.A主板 | J1 | 原板器件 MJ-179PH | 1 | 1 | 2 | 只/件 | MJ-179PH | DC-005 | MJ-179PH | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 核对焊盘、插针外形及配套插头内外径；外接+5.0 V，中心正负以实测主板针脚确认。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | MJ-179PH | https://s.taobao.com/search?q=MJ-179PH | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：J1。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | MULTICOMP | MJ-179PH | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E019 | CN0359 Rev.A主板 | J2 | 原板器件 OSTTC032162 | 1 | 1 | 2 | 只/件 | OSTTC032162 | OSTTC032162 | OSTTC032162 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | OSTTC032162 | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC032162 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：J2。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | ON-SHORE TECHNOLOGY | OSTTC032162 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E020 | CN0359 Rev.A主板 | J3 | 原板器件 OSTTC042162 | 1 | 1 | 2 | 只/件 | OSTTC042162 | OSTTC042162 | OSTTC042162 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | OSTTC042162 | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC042162 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：J3。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | ON-SHORE TECHNOLOGY | OSTTC042162 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E021 | CN0359 Rev.A主板 | J4 | 原板器件 302-S201 | 1 | 1 | 2 | 只/件 | 302-S201 | 302-S201 | 302-S201 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 302-S201 | https://s.taobao.com/search?q=302-S201 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：J4。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | ON-SHORE TECHNOLOGY | 302-S201 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E022 | CN0359 Rev.A主板 | J5 | 原板器件 OSTTC052162 | 1 | 1 | 2 | 只/件 | OSTTC052162 | OSTTC052162 | OSTTC052162 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | OSTTC052162 | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC052162 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：J5。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | ON-SHORE TECHNOLOGY | OSTTC052162 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E023 | CN0359 Rev.A主板 | L1 | 原板器件 22u | 1 | 1 | 2 | 只/件 | 22u | SLF60XX | SLF6045T-220M1R1-3PF | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | SLF6045T-220M1R1-3PF | https://s.taobao.com/search?q=SLF6045T-220M1R1-3PF | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：L1。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | TDK | SLF6045T-220M1R1-3PF | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E024 | CN0359 Rev.A主板 | L3, L4, L5 | 原板器件 BNX025H01 | 3 | 1 | 4 | 只/件 | BNX025H01 | BNX02 | BNX025H01 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：L3, L4, L5。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | muRata | BNX025H01 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E025 | CN0359 Rev.A主板 | Q1 | 原板器件 FMMT718 | 1 | 9 | 10 | 只/件 | FMMT718 | SOT95P251X112-3M | FMMT718 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | FMMT718 | https://s.taobao.com/search?q=FMMT718 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：Q1。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | DIODES | FMMT718 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E026 | CN0359 Rev.A主板 | R1, R17 | 电阻 47k | 2 | 8 | 10 | 只/件 | 47k | 0805 | RC0805FR-0747KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | RC0805FR-0747KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R1, R17。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | RC0805FR-0747KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E027 | CN0359 Rev.A主板 | R2 | 电阻 2.40k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 2.40k | 0805 | ERA-6YEB242V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ERA-6YEB242V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB242V | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R2。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Panasonic | ERA-6YEB242V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E028 | CN0359 Rev.A主板 | R3 | 电阻 18k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 18k | 0805 | RC0805JR-0718KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | RC0805JR-0718KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-0718KL | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R3。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | RC0805JR-0718KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E029 | CN0359 Rev.A主板 | R4 | 电阻 200k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 200k | 0805 | RK73H2ATTDD2003F | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | RK73H2ATTDD2003F | https://s.taobao.com/search?q=RK73H2ATTDD2003F | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R4。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | KOA | RK73H2ATTDD2003F | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E030 | CN0359 Rev.A主板 | R5 | 电阻 7.50k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 7.50k | 0805 | ERA-6AEB752V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ERA-6AEB752V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB752V | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R5。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Panasonic | ERA-6AEB752V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E031 | CN0359 Rev.A主板 | R19, R29, R37, R48 | 电阻 7.50k | 4 | 4 | 8 | 只/件 | 7.50k | 0805 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持7.50k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 精密升级，先询价 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 7.50k 0805 0.01% 2ppm 精密电阻 | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。 | 位号：R19, R29, R37, R48。优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | Panasonic | ERA-6AEB752V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E032 | CN0359 Rev.A主板 | R6, R9 | 电阻 6.8 | 2 | 8 | 10 | 只/件 | 6.8 | 0805 | RC0805JR-076R8L | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | RC0805JR-076R8L | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-076R8L | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R6, R9。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | RC0805JR-076R8L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E033 | CN0359 Rev.A主板 | R7 | 电阻 36k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 36k | 0805 | ERJ-6ENF3602V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ERJ-6ENF3602V | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF3602V | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R7。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Panasonic | ERJ-6ENF3602V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E034 | CN0359 Rev.A主板 | R8 | 电阻 5.1k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 5.1k | 0805 | RC0805JR-075K1L | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | RC0805JR-075K1L | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-075K1L | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R8。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | RC0805JR-075K1L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E035 | CN0359 Rev.A主板 | R10 | 电阻 10k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 10k | 0805 | CRCW080510K0JNEA | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | CRCW080510K0JNEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080510K0JNEA | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R10。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E036 | CN0359 Rev.A主板 | R49, R50 | 电阻 10k | 2 | 8 | 10 | 只/件 | 10k | 0805 | 原MPN或经核实的同封装1%备选 | 0805；10kΩ；原件可用，建议两只均升级为≤1%、同系列、TCR≤100ppm/°C，功率≥0.1W。 | 必装；升级规格见说明 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 10k 0805 1% 100ppm 电阻 | https://s.taobao.com/search?q=10k%200805%201%25%20100ppm%20%E7%94%B5%E9%98%BB | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R49, R50。可选VMID分压余量升级；原MPN保留，但原件不冒充1%件。两只同规格采购，装配方案和VMID实测写入记录。 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E037 | CN0359 Rev.A主板 | R12 | 电阻 36 | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 36 | 0805 | CRCW080536R0FKEA | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | CRCW080536R0FKEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080536R0FKEA | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R12。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | VISHAY | CRCW080536R0FKEA | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E038 | CN0359 Rev.A主板 | R13 | 电阻 4.99kΩ | 1 | 2 | 3 | 只/件 | 4.99kΩ | 0805 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；4.99kΩ；初始容差≤0.01%；TCR绝对值≤2ppm/°C；额定功率≥0.1W；索取准确值、TCR及批次记录。 | 必买/必改，先询价 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 4.99kΩ 0805 0.01% 2ppm 精密电阻 | https://s.taobao.com/search?q=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。 | 位号：R13。必改：原1.50k/原MPN不满足本版改值与升级规格，禁止按原MPN下单冒充升级件；配freshwater_lowheat固件及200µA RTD激励。 | Panasonic | ERA-6YEB152V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E039 | CN0359 Rev.A主板 | R14 | 电阻 110.0k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 110.0k | 0805 | ERA-6AEB114V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ERA-6AEB114V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB114V | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R14。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Panasonic | ERA-6AEB114V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E040 | CN0359 Rev.A主板 | R15 | 电阻 15.0k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 15.0k | 0805 | ERA-6YEB153V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ERA-6YEB153V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB153V | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R15。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Panasonic | ERA-6YEB153V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E041 | CN0359 Rev.A主板 | R16, R22 | 电阻 13k | 2 | 8 | 10 | 只/件 | 13k | 0805 | ERJ-6ENF1302V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ERJ-6ENF1302V | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R16, R22。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Panasonic | ERJ-6ENF1302V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E042 | CN0359 Rev.A主板 | R18 | 电阻 2.7k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 2.7k | 0805 | MC 0.1W 0805 1% 2K7. | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | MC 0.1W 0805 1% 2K7. | https://s.taobao.com/search?q=MC%200.1W%200805%201%25%202K7. | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R18。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | MULTICOMP | MC 0.1W 0805 1% 2K7. | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E043 | CN0359 Rev.A主板 | R21, R32, R39, R53 | 电阻 24 | 4 | 6 | 10 | 只/件 | 24 | 0805 | MCR10EZHF24R0 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R21, R32, R39, R53。保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E044 | CN0359 Rev.A主板 | R11, R23, R25, R26, R28, R30, R40, R43, R44, R46, R51 | 电阻 1k | 11 | 5 | 16 | 只/件 | 1k | 0805 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R11, R23, R25, R26, R28, R30, R40, R43, R44, R46, R51。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E045 | CN0359 Rev.A主板 | R24, R27 | 电阻 27.0k | 2 | 2 | 4 | 只/件 | 27.0k | 0805 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；27.0kΩ；两只同系列，≤0.01%，TCR优选≤2ppm/°C、最多5ppm/°C并实测匹配；保持原尺寸和阻值。 | 必装；升级规格见说明 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 27.0k 0805 0.01% 2ppm 精密电阻 | https://s.taobao.com/search?q=27.0k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。 | 位号：R24, R27。可选交流正负幅值对称性升级；最终仍须示波器检查电极直流分量。 | Panasonic | ERA-6AEB273V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E046 | CN0359 Rev.A主板 | R35 | 电阻 470k | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 470k | 0805 | RK73B2ATTD474J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | RK73B2ATTD474J | https://s.taobao.com/search?q=RK73B2ATTD474J | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R35。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | KOA | RK73B2ATTD474J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E047 | CN0359 Rev.A主板 | R33, R34, R36, R41, R42, R45 | 电阻 430 | 6 | 4 | 10 | 只/件 | 430 | 0805 | RC0805JR-07430RL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：R33, R34, R36, R41, R42, R45。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E048 | CN0359 Rev.A主板 | R20, R31, R38, R52 | 电阻 1.20k | 4 | 4 | 8 | 只/件 | 1.20k | 0805 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持1.20k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 精密升级，先询价 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 1.20k 0805 0.01% 2ppm 精密电阻 | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。 | 位号：R20, R31, R38, R52。优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | Panasonic | ERA-6YEB122V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E049 | CN0359 Rev.A主板 | R47 | 电阻 1.00kΩ | 1 | 2 | 3 | 只/件 | 1.00kΩ | 0805 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；1.00kΩ；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，采用≤5ppm件须重新核算环境温漂并实测；额定功率≥0.1W；不得改变焊盘或阻值。 | 精密升级，先询价 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 1.00kΩ 0805 0.01% 2ppm 精密电阻 | https://s.taobao.com/search?q=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 付款前须拿到完整MPN及原厂数据表，逐项确认阻值、0805、容差和TCR；原BOM MPN不能作为升级件替身。 | 位号：R47。必改精度等级，阻值保持1k；原MPN仅供追溯，不作为满足升级规格的推荐件。 | Panasonic | ERA-6YEB102V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E050 | CN0359 Rev.A主板 | S1 | 旋转编码器 带按压开关旋转编码器 | 1 | 1 | 2 | 只/件 | 带按压开关旋转编码器 | PEC11R-S | PEC12R-4120F-S0012 | 保持完整订购型号、引脚排列、轴型、轴长及脉冲/定位特性；不能按PCB封装标注PEC11R-S猜替代料。 原PCB封装名PEC11R-S不能替代实际订货码PEC12R-4120F-S0012；旋钮另列。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | PEC12R-4120F-S0012 | https://s.taobao.com/search?q=PEC12R-4120F-S0012 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：S1；采购子项：旋转编码器。原BOM第一项，编码器本体；与旋钮分别采购。 | BOURNS | PEC12R-4120F-S0012 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E051 | CN0359 Rev.A主板 | S1 | 编码器旋钮 匹配编码器轴的旋钮 | 1 | 0 | 1 | 只/件 | 匹配编码器轴的旋钮 | 机械件/不焊接 | 506.61 | 采购前核对轴孔、轴型与外径/高度；机械外观替换须保持轴配合和面板间隙。 原PCB封装名PEC11R-S不能替代实际订货码PEC12R-4120F-S0012；旋钮另列。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 506.61 | https://s.taobao.com/search?q=506.61 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：S1；采购子项：编码器旋钮。原BOM第二项，机械旋钮；不是编码器替代料。 | MENTOR | 506.61 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E052 | CN0359 Rev.A主板 | U1 | LCD显示模块 128×64 LCD，原厂指定模块 | 1 | 0 | 1 | 只/件 | 128×64 LCD，原厂指定模块 | MCCOG128064A | BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED | 按原LCD型号及接口/控制器采购，提供现行数据表核对外形、接触方向、背光与针脚；缺货时不能只按12864名称替代。 原接口焊盘必须保留。普通12864液晶不保证电压、引脚、控制器、排线兼容。 | 必买（已有可复用） | 贸泽中国/得捷中国按原厂编号询价；有库存后再下其他长交期件 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED | https://s.taobao.com/search?q=BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 LCD和匹配连接器是两件都需要；付款前核对模块外形图和排线图。 | 位号：U1；采购子项：LCD显示模块。原BOM逗号分隔的第一项；与下行连接器是两种不同物料，不是替代型号。 | BATRON | BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E053 | CN0359 Rev.A主板 | U1 | LCD板端连接器 LCD匹配板端连接器 | 1 | 1 | 2 | 只/件 | LCD匹配板端连接器 | 原U1接口焊盘；按原件外形 | 68612214122 | 与原LCD和Gerber匹配；采购前核对针距、触点方向、安装高度及锁扣，不能用外观相近连接器替换。 原接口焊盘必须保留。普通12864液晶不保证电压、引脚、控制器、排线兼容。 | 必买（已有可复用） | 贸泽中国/得捷中国按原厂编号询价；有库存后再下其他长交期件 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 68612214122 | https://s.taobao.com/search?q=68612214122 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 LCD和匹配连接器是两件都需要；付款前核对模块外形图和排线图。 | 位号：U1；采购子项：LCD板端连接器。原BOM逗号分隔的第二项；LCD模块和该连接器各采购1件。 | WURTH ELEKTRONIK | 68612214122 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E054 | CN0359 Rev.A主板 | U2 | 原板器件 WST-1203UX | 1 | 1 | 2 | 只/件 | WST-1203UX | BUZZER12MM | WST-1203UX | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | WST-1203UX | https://s.taobao.com/search?q=WST-1203UX | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U2。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Soberton Inc | WST-1203UX | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E055 | CN0359 Rev.A主板 | U3 | 原板器件 SI2343DS | 1 | 1 | 2 | 只/件 | SI2343DS | SOT95P251X112-3M | SI2343DS | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | SI2343DS | https://s.taobao.com/search?q=SI2343DS | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U3。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | VISHAY | SI2343DS | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E056 | CN0359 Rev.A主板 | U5 | 原板器件 ADP1613ARMZ | 1 | 1 | 2 | 只/件 | ADP1613ARMZ | SOP65P490X110-8M | ADP1613ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADP1613ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADP1613ARMZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U5。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | ADP1613ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E057 | CN0359 Rev.A主板 | U6 | 原板器件 AD8592ARMZ | 1 | 1 | 2 | 只/件 | AD8592ARMZ | SOP50P490X110-10M | AD8592ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | AD8592ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8592ARMZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U6。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | AD8592ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E058 | CN0359 Rev.A主板 | U7 | 原板器件 ADM3075EARZ | 1 | 1 | 2 | 只/件 | ADM3075EARZ | SOIC127P600X175-8M | ADM3075EARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 采购Rev.A的ADM3075EARZ（SOIC8）；不要误买旧版ADM3483。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADM3075EARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADM3075EARZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U7。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | ADM3075EARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E059 | CN0359 Rev.A主板 | U8 | 原板器件 ADuCM360BCPZ128 | 1 | 1 | 2 | 只/件 | ADuCM360BCPZ128 | QFN50P700X700X80-49M | ADuCM360BCPZ128 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 LFCSP48+EP，7×7 mm；底部EP49必须回流/热风焊接；勿买ADuCM361替代。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADuCM360BCPZ128 | https://s.taobao.com/search?q=ADuCM360BCPZ128 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U8。完整型号ADuCM360BCPZ128；底部焊盘不可省略；可单独委托芯片焊接后再自行完成其余器件。 | Analog Devices | ADuCM360BCPZ128 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E060 | CN0359 Rev.A主板 | U9 | 原板器件 ADA4077-2ARZ | 1 | 1 | 2 | 只/件 | ADA4077-2ARZ | SOIC127P600X175-8M | ADA4077-2ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADA4077-2ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4077-2ARZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U9。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | ADA4077-2ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E061 | CN0359 Rev.A主板 | U10, U13, U16, U21 | 原板器件 ADA4638-1ARZ | 4 | 1 | 5 | 只/件 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | ADA4638-1ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U10, U13, U16, U21。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E062 | CN0359 Rev.A主板 | U11 | 原板器件 ADG1419BRMZ | 1 | 1 | 2 | 只/件 | ADG1419BRMZ | SOP65P490X110-8M | ADG1419BRMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADG1419BRMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1419BRMZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U11。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | ADG1419BRMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E063 | CN0359 Rev.A主板 | U12, U20 | 原板器件 ADA4528-2ARMZ | 2 | 1 | 3 | 只/件 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M | ADA4528-2ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADA4528-2ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U12, U20。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | ADA4528-2ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E064 | CN0359 Rev.A主板 | U14 | 原板器件 ADA4000-1ARZ | 1 | 1 | 2 | 只/件 | ADA4000-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | ADA4000-1ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADA4000-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4000-1ARZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U14。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | ADA4000-1ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E065 | CN0359 Rev.A主板 | U15, U18 | 原板器件 AD8253ARMZ | 2 | 1 | 3 | 只/件 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M | AD8253ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | AD8253ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U15, U18。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | AD8253ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E066 | CN0359 Rev.A主板 | U17 | 原板器件 ADG1211YRUZ | 1 | 1 | 2 | 只/件 | ADG1211YRUZ | SOP65P640X120-16M | ADG1211YRUZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADG1211YRUZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1211YRUZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U17。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | ADG1211YRUZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E067 | CN0359 Rev.A主板 | U19 | 原板器件 ADA4627-1ARZ | 1 | 1 | 2 | 只/件 | ADA4627-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | ADA4627-1ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADA4627-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4627-1ARZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U19。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | ADA4627-1ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E068 | CN0359 Rev.A主板 | U22 | 原板器件 AD8542ARZ | 1 | 1 | 2 | 只/件 | AD8542ARZ | SOIC127P600X175-8M | AD8542ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | AD8542ARZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8542ARZ | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U22。原ADI Rev.A BOM原件保留。 | Analog Devices | AD8542ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
E069 | 独立3.3V电源子板 | U1 | 原板器件 ADP3338AKCZ-3.3 | 1 | 1 | 2 | 只/件 | ADP3338AKCZ-3.3 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | 3.3V固定输出，三脚SOT-223；1=GND、2及TAB=OUT、3=IN。小板按200mA连续负载设计目标，非1A已验证输出。 | 必买（已有可复用） | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：U1。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | Analog Devices | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
E070 | 独立3.3V电源子板 | C1 | 电容 10uF 25V X5R | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 10uF 25V X5R | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | GRM21BR61E106KA73L | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 0805 MLCC; effective capacitance >= 1 uF at 5.1 V | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C1。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | 按原件或经核对的同封装件 | GRM21BR61E106KA73L | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
E071 | 独立3.3V电源子板 | C2 | 电容 10uF 25V X5R | 1 | 9 | 10 | 只/件 | 10uF 25V X5R | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | GRM21BR61E106KA73L | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 0805 MLCC; effective capacitance >= 1 uF at 3.3 V | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：C2。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | 按原件或经核对的同封装件 | GRM21BR61E106KA73L | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
E072 | 独立3.3V电源子板 | J1 | 原板器件 5V_POST_U3_IN | 1 | 1 | 2 | 只/件 | 5V_POST_U3_IN | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | MKDS 1,5/2-5,08 | 2位5.08mm卧式接线端子；外形、插针孔与Phoenix MKDS 1,5/2-5,08焊盘一致。 MKDS 1,5/2-5,08=Phoenix订货系列；5.08 mm间距、孔径、进线方向须一致。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | MKDS 1,5/2-5,08 | https://s.taobao.com/search?q=MKDS%201%2C5/2-5%2C08 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：J1。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | 按原件或经核对的同封装件 | MKDS 1,5/2-5,08 | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
E073 | 独立3.3V电源子板 | J2 | 原板器件 3V3_TO_L5_PIN1 | 1 | 1 | 2 | 只/件 | 3V3_TO_L5_PIN1 | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | MKDS 1,5/2-5,08 | 2位5.08mm卧式接线端子；外形、插针孔与Phoenix MKDS 1,5/2-5,08焊盘一致。 MKDS 1,5/2-5,08=Phoenix订货系列；5.08 mm间距、孔径、进线方向须一致。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | MKDS 1,5/2-5,08 | https://s.taobao.com/search?q=MKDS%201%2C5/2-5%2C08 | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：J2。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | 按原件或经核对的同封装件 | MKDS 1,5/2-5,08 | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
E074 | 独立3.3V电源子板 | JP1 | 原板器件 INPUT_ENABLE | 1 | 1 | 2 | 只/件 | INPUT_ENABLE | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | 2.54mm间距2针直排针+可拆短路帽；JP1隔离输入、JP2隔离输出/测输出电流。 每个采购子项含2针直排针及1只可拆短路帽，不再重复买。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | https://s.taobao.com/search?q=1x02%20P2.54mm%20straight%20header%20%2B%20removable%20shunt | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：JP1。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | 按原件或经核对的同封装件 | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
E075 | 独立3.3V电源子板 | JP2 | 原板器件 OUTPUT_ENABLE | 1 | 1 | 2 | 只/件 | OUTPUT_ENABLE | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | 2.54mm间距2针直排针+可拆短路帽；JP1隔离输入、JP2隔离输出/测输出电流。 每个采购子项含2针直排针及1只可拆短路帽，不再重复买。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | https://s.taobao.com/search?q=1x02%20P2.54mm%20straight%20header%20%2B%20removable%20shunt | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：JP2。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | 按原件或经核对的同封装件 | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
E076 | 独立3.3V电源子板 | H1, H2 | 原板器件 M3_NPTH | 2 | 1 | 3 | 只/件 | M3_NPTH | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 | M3 nylon standoff | M3尼龙支撑柱，配3.2mm NPTH安装孔；必须绝缘固定，子板TAB/大铜面是3.3V输出。 | 必买（已有可复用） | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | M3 nylon standoff | https://s.taobao.com/search?q=M3%20nylon%20standoff | 核对完整订货码、封装尺寸、针序/极性、原包装及批次；旧料号无货时先审替代料数据表，不能仅按商品名替换。 | 位号：H1, H2。子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | 按原件或经核对的同封装件 | M3 nylon standoff | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册

## 02全量逐位号_勿重复买
板件 | 原位号 | 采购子项 | 数量 | 装配值 | 封装 | 装配状态 | 采购清单ID | 采购MPN或选型方式 | 推荐采购规格 | 大陆采购渠道 | 官网/渠道入口 | 淘宝搜索入口 | 备注 | 自焊难点 | 原MPN | 来源
CN0359 Rev.A主板 | C1 |  | 1 | 10u | 0805 | 装 | E001 | GRM21BR61E106KA73 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E106KA73 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C9 |  | 1 | 10u | 0805 | 装 | E001 | GRM21BR61E106KA73 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E106KA73 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C14 |  | 1 | 10u | 0805 | 装 | E001 | GRM21BR61E106KA73 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E106KA73 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C18 |  | 1 | 10u | 0805 | 装 | E001 | GRM21BR61E106KA73 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E106KA73 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C29 |  | 1 | 10u | 0805 | 装 | E001 | GRM21BR61E106KA73 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E106KA73 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C30 |  | 1 | 10u | 0805 | 装 | E001 | GRM21BR61E106KA73 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E106KA73 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C31 |  | 1 | 10u | 0805 | 装 | E001 | GRM21BR61E106KA73 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E106KA73 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C81 |  | 1 | 10u | 0805 | 装 | E001 | GRM21BR61E106KA73 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E106KA73 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C2 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C3 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C4 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C5 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C6 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C7 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C46 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C47 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C48 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C49 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C51 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C53 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C58 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C59 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C61 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C62 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C69 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C70 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C71 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C74 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C77 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C80 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C8 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C82 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C86 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C88 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C89 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C90 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C91 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C94 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C98 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C99 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C100 |  | 1 | 1u | 0805 | 装 | E002 | GCM21BR71E105KA56 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GCM21BR71E105KA56 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C10 |  | 1 | 47u | 0805 | 装 | E003 | C2012X5R1A476M125AC | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=C2012X5R1A476M125AC | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | C2012X5R1A476M125AC | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C13 |  | 1 | 33n | 0805 | 装 | E004 | CC0805KRX7R9BB333 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB333 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R9BB333 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C16 |  | 1 | 56p | 0805 | 装 | E005 | C0805C560J5GACTU | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=C0805C560J5GACTU | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | C0805C560J5GACTU | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C22 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C17 |  | 0 | DNP | 0805 | 不装(DNP) | 不采购/可选 | 本版不采购 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C11 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C25 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C27 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C28 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C43 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C12 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C19 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C83 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C57 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C35 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C36 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C37 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C38 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C20 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C15 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C39 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C40 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C41 |  | 1 | 100n | 0805 | 装 | E006 | CC0805KRX7R8BB104 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R8BB104 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C23 |  | 1 | 22u | 0805 | 装 | E007 | C2012JB1E226M125AC | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | C2012JB1E226M125AC | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C26 |  | 1 | 22u | 0805 | 装 | E007 | C2012JB1E226M125AC | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | C2012JB1E226M125AC | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C21 |  | 1 | 22u | 0805 | 装 | E007 | C2012JB1E226M125AC | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | C2012JB1E226M125AC | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C24 |  | 1 | 3.3n | 0805 | 装 | E008 | C2012C0G1H332J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=C2012C0G1H332J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | C2012C0G1H332J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C32 |  | 0 | DNP | 0805 | 不装(DNP) | 不采购/可选 | 无需采购 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 |  | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C33 |  | 1 | 2.2u | 0805 | 装 | E009 | C2012X7R1E225K | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=C2012X7R1E225K | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | C2012X7R1E225K | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C34 |  | 1 | 2.2u | 0805 | 装 | E009 | C2012X7R1E225K | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=C2012X7R1E225K | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | C2012X7R1E225K | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C42 |  | 1 | 470n | 0805 | 装 | E010 | X7R0805CTTD474J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | X7R0805CTTD474J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C44 |  | 1 | 470n | 0805 | 装 | E010 | X7R0805CTTD474J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | X7R0805CTTD474J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C56 |  | 1 | 470n | 0805 | 装 | E010 | X7R0805CTTD474J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | X7R0805CTTD474J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C45 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C54 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C60 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C67 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C68 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C76 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C78 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C87 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C95 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C97 |  | 1 | 1n | 0805 | 装 | E011 | ECJ2VG1H102J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECJ2VG1H102J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C52 |  | 1 | 10n | 0805 | 装 | E012 | ECU-V1H103KBG | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECU-V1H103KBG | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C63 |  | 1 | 10n | 0805 | 装 | E012 | ECU-V1H103KBG | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECU-V1H103KBG | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C72 |  | 1 | 10n | 0805 | 装 | E012 | ECU-V1H103KBG | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECU-V1H103KBG | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C64 |  | 1 | 10n | 0805 | 装 | E012 | ECU-V1H103KBG | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ECU-V1H103KBG | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C55 |  | 1 | 820p | 0805 | 装 | E013 | CC0805KRX7R9BB821 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R9BB821 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C75 |  | 1 | 820p | 0805 | 装 | E013 | CC0805KRX7R9BB821 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R9BB821 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C85 |  | 1 | 820p | 0805 | 装 | E013 | CC0805KRX7R9BB821 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R9BB821 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C96 |  | 1 | 820p | 0805 | 装 | E013 | CC0805KRX7R9BB821 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CC0805KRX7R9BB821 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C65 |  | 0 | DNP | 0805 | 不装(DNP) | 不采购/可选 | 无需采购 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 |  | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C66 |  | 0 | DNP | 0805 | 不装(DNP) | 不采购/可选 | 无需采购 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 |  | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C79 |  | 1 | 470p | 0805 | 装 | E014 | 0805CG471J9B200 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | 0805CG471J9B200 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C92 |  | 1 | 470p | 0805 | 装 | E014 | 0805CG471J9B200 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | 0805CG471J9B200 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C93 |  | 1 | 4.7u | 0805 | 装 | E015 | GRM21BR61E475KA12L | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E475KA12L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C73 |  | 1 | 4.7u | 0805 | 装 | E015 | GRM21BR61E475KA12L | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E475KA12L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C84 |  | 1 | 4.7u | 0805 | 装 | E015 | GRM21BR61E475KA12L | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E475KA12L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | C50 |  | 1 | 4.7u | 0805 | 装 | E015 | GRM21BR61E475KA12L | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | GRM21BR61E475KA12L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | D1 |  | 1 | BAT54S | SOT95P240X110-3M | 装 | E016 | BAT54S | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对极性及pin1；BAT54S是双二极管，不能用单二极管代替。 | BAT54S | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | D5 |  | 1 | BAT54S | SOT95P240X110-3M | 装 | E016 | BAT54S | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对极性及pin1；BAT54S是双二极管，不能用单二极管代替。 | BAT54S | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | D2 |  | 1 | 1N4148W | SOD3816X127M | 装 | E017 | 1N4148W | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=1N4148W | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对极性、针序和外形；相似SOT/SOD外形不代表针序相同。 | 1N4148W | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | D4 |  | 1 | 1N4148W | SOD3816X127M | 装 | E017 | 1N4148W | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=1N4148W | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对极性、针序和外形；相似SOT/SOD外形不代表针序相同。 | 1N4148W | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | D3 |  | 0 | DNP | DIOM5226X203M | 不装(DNP) | 不采购/可选 | 本版不采购 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。 | 核对极性、针序和外形；相似SOT/SOD外形不代表针序相同。 | MBRA120ET3G | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | J1 |  | 1 | MJ-179PH | DC-005 | 装 | E018 | MJ-179PH | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=MJ-179PH | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对针距、安装方向和壳体外形；避免焊锡堵塞端子。 | MJ-179PH | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | J2 |  | 1 | OSTTC032162 | OSTTC032162 | 装 | E019 | OSTTC032162 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC032162 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对针距、安装方向和壳体外形；避免焊锡堵塞端子。 | OSTTC032162 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | J3 |  | 1 | OSTTC042162 | OSTTC042162 | 装 | E020 | OSTTC042162 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC042162 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对针距、安装方向和壳体外形；避免焊锡堵塞端子。 | OSTTC042162 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | J4 |  | 1 | 302-S201 | 302-S201 | 装 | E021 | 302-S201 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=302-S201 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对针距、安装方向和壳体外形；避免焊锡堵塞端子。 | 302-S201 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | J5 |  | 1 | OSTTC052162 | OSTTC052162 | 装 | E022 | OSTTC052162 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC052162 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对针距、安装方向和壳体外形；避免焊锡堵塞端子。 | OSTTC052162 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | L1 |  | 1 | 22u | SLF60XX | 装 | E023 | SLF6045T-220M1R1-3PF | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=SLF6045T-220M1R1-3PF | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对电感/EMI滤波器方向、实际尺寸、额定电流和焊盘。 | SLF6045T-220M1R1-3PF | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | L2 |  | 0 | DNP | SLF60XX | 不装(DNP) | 不采购/可选 | 本版不采购 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。 | 核对电感/EMI滤波器方向、实际尺寸、额定电流和焊盘。 | SLF6045T-220M1R1-3PF | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | L3 |  | 1 | BNX025H01 | BNX02 | 装 | E024 | BNX025H01 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对电感/EMI滤波器方向、实际尺寸、额定电流和焊盘。 | BNX025H01 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | L4 |  | 1 | BNX025H01 | BNX02 | 装 | E024 | BNX025H01 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对电感/EMI滤波器方向、实际尺寸、额定电流和焊盘。 | BNX025H01 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | L5 |  | 1 | BNX025H01 | BNX02 | 装 | E024 | BNX025H01 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | 保留原3.3V EMI滤波器；子板+3.3V接其pin1(B)前端，pin2为滤后3.3V；必须按接线图确认。 | 核对电感/EMI滤波器方向、实际尺寸、额定电流和焊盘。 | BNX025H01 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | Q1 |  | 1 | FMMT718 | SOT95P251X112-3M | 装 | E025 | FMMT718 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=FMMT718 | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对极性、针序和外形；相似SOT/SOD外形不代表针序相同。 | FMMT718 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R1 |  | 1 | 47k | 0805 | 装 | E026 | RC0805FR-0747KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805FR-0747KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R17 |  | 1 | 47k | 0805 | 装 | E026 | RC0805FR-0747KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805FR-0747KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R2 |  | 1 | 2.40k | 0805 | 装 | E027 | ERA-6YEB242V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB242V | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6YEB242V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R3 |  | 1 | 18k | 0805 | 装 | E028 | RC0805JR-0718KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-0718KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-0718KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R4 |  | 1 | 200k | 0805 | 装 | E029 | RK73H2ATTDD2003F | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RK73H2ATTDD2003F | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RK73H2ATTDD2003F | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R5 |  | 1 | 7.50k | 0805 | 装 | E030 | ERA-6AEB752V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB752V | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6AEB752V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R19 |  | 1 | 7.50k | 0805 | 装 | E031 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持7.50k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6AEB752V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R29 |  | 1 | 7.50k | 0805 | 装 | E031 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持7.50k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6AEB752V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R37 |  | 1 | 7.50k | 0805 | 装 | E031 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持7.50k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6AEB752V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R48 |  | 1 | 7.50k | 0805 | 装 | E031 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持7.50k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6AEB752V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R6 |  | 1 | 6.8 | 0805 | 装 | E032 | RC0805JR-076R8L | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-076R8L | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-076R8L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R9 |  | 1 | 6.8 | 0805 | 装 | E032 | RC0805JR-076R8L | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-076R8L | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-076R8L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R7 |  | 1 | 36k | 0805 | 装 | E033 | ERJ-6ENF3602V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF3602V | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERJ-6ENF3602V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R8 |  | 1 | 5.1k | 0805 | 装 | E034 | RC0805JR-075K1L | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-075K1L | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-075K1L | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R10 |  | 1 | 10k | 0805 | 装 | E035 | CRCW080510K0JNEA | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080510K0JNEA | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CRCW080510K0JNEA | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R49 |  | 1 | 10k | 0805 | 装 | E036 | 原MPN或经核实的同封装1%备选 | 0805；10kΩ；原件可用，建议两只均升级为≤1%、同系列、TCR≤100ppm/°C，功率≥0.1W。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=10k%200805%201%25%20100ppm%20%E7%94%B5%E9%98%BB | 可选VMID分压余量升级；原MPN保留，但原件不冒充1%件。两只同规格采购，装配方案和VMID实测写入记录。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CRCW080510K0JNEA | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R50 |  | 1 | 10k | 0805 | 装 | E036 | 原MPN或经核实的同封装1%备选 | 0805；10kΩ；原件可用，建议两只均升级为≤1%、同系列、TCR≤100ppm/°C，功率≥0.1W。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=10k%200805%201%25%20100ppm%20%E7%94%B5%E9%98%BB | 可选VMID分压余量升级；原MPN保留，但原件不冒充1%件。两只同规格采购，装配方案和VMID实测写入记录。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CRCW080510K0JNEA | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R12 |  | 1 | 36 | 0805 | 装 | E037 | CRCW080536R0FKEA | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080536R0FKEA | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | CRCW080536R0FKEA | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R13 |  | 1 | 4.99kΩ | 0805 | 装 | E038 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；4.99kΩ；初始容差≤0.01%；TCR绝对值≤2ppm/°C；额定功率≥0.1W；索取准确值、TCR及批次记录。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 必改：原1.50k/原MPN不满足本版改值与升级规格，禁止按原MPN下单冒充升级件；配freshwater_lowheat固件及200µA RTD激励。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6YEB152V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R14 |  | 1 | 110.0k | 0805 | 装 | E039 | ERA-6AEB114V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB114V | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6AEB114V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R15 |  | 1 | 15.0k | 0805 | 装 | E040 | ERA-6YEB153V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB153V | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6YEB153V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R16 |  | 1 | 13k | 0805 | 装 | E041 | ERJ-6ENF1302V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERJ-6ENF1302V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R22 |  | 1 | 13k | 0805 | 装 | E041 | ERJ-6ENF1302V | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERJ-6ENF1302V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R18 |  | 1 | 2.7k | 0805 | 装 | E042 | MC 0.1W 0805 1% 2K7. | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=MC%200.1W%200805%201%25%202K7. | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | MC 0.1W 0805 1% 2K7. | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R21 |  | 1 | 24 | 0805 | 装 | E043 | MCR10EZHF24R0 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | MCR10EZHF24R0 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R32 |  | 1 | 24 | 0805 | 装 | E043 | MCR10EZHF24R0 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | MCR10EZHF24R0 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R39 |  | 1 | 24 | 0805 | 装 | E043 | MCR10EZHF24R0 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | MCR10EZHF24R0 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R53 |  | 1 | 24 | 0805 | 装 | E043 | MCR10EZHF24R0 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | MCR10EZHF24R0 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R25 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R26 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R28 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R30 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R23 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R40 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R43 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R44 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R46 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R11 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R51 |  | 1 | 1k | 0805 | 装 | E044 | RC0805JR-071KL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-071KL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R27 |  | 1 | 27.0k | 0805 | 装 | E045 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；27.0kΩ；两只同系列，≤0.01%，TCR优选≤2ppm/°C、最多5ppm/°C并实测匹配；保持原尺寸和阻值。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=27.0k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 可选交流正负幅值对称性升级；最终仍须示波器检查电极直流分量。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6AEB273V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R24 |  | 1 | 27.0k | 0805 | 装 | E045 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；27.0kΩ；两只同系列，≤0.01%，TCR优选≤2ppm/°C、最多5ppm/°C并实测匹配；保持原尺寸和阻值。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=27.0k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 可选交流正负幅值对称性升级；最终仍须示波器检查电极直流分量。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6AEB273V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R35 |  | 1 | 470k | 0805 | 装 | E046 | RK73B2ATTD474J | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RK73B2ATTD474J | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RK73B2ATTD474J | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R36 |  | 1 | 430 | 0805 | 装 | E047 | RC0805JR-07430RL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-07430RL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R41 |  | 1 | 430 | 0805 | 装 | E047 | RC0805JR-07430RL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-07430RL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R42 |  | 1 | 430 | 0805 | 装 | E047 | RC0805JR-07430RL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-07430RL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R45 |  | 1 | 430 | 0805 | 装 | E047 | RC0805JR-07430RL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-07430RL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R33 |  | 1 | 430 | 0805 | 装 | E047 | RC0805JR-07430RL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-07430RL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R34 |  | 1 | 430 | 0805 | 装 | E047 | RC0805JR-07430RL | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | RC0805JR-07430RL | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R38 |  | 1 | 1.20k | 0805 | 装 | E048 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持1.20k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6YEB122V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R31 |  | 1 | 1.20k | 0805 | 装 | E048 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持1.20k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6YEB122V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R20 |  | 1 | 1.20k | 0805 | 装 | E048 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持1.20k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6YEB122V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R52 |  | 1 | 1.20k | 0805 | 装 | E048 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；保持1.20k原值；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，≤5ppm替代须验证温漂；额定功率≥0.1W；优先同系列/同批次并记录实测匹配。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 优选升级：四路衰减比例电阻，数值和0805焊盘保持；原MPN不被声称满足新精度/TCR要求。若降级使用原BOM，必须另记录并重新核算/验证误差预算。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6YEB122V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | R47 |  | 1 | 1.00kΩ | 0805 | 装 | E049 | 参数选型/询价，未指定已核实MPN | 0805；1.00kΩ；初始容差≤0.01%；TCR优选≤2ppm/°C，采用≤5ppm件须重新核算环境温漂并实测；额定功率≥0.1W；不得改变焊盘或阻值。 | 贸泽中国/得捷中国向Vishay、VPG或Susumu精密系列询价；须提供完整MPN和数据表 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%202ppm%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB | 必改精度等级，阻值保持1k；原MPN仅供追溯，不作为满足升级规格的推荐件。 | 0805可手焊；精密模拟输入区域焊后彻底清洁、干燥，避免助焊剂泄漏。 | ERA-6YEB102V | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | S1 | 旋转编码器 | 1 | 带按压开关旋转编码器 | PEC11R-S | 装 | E050 | PEC12R-4120F-S0012 | 保持完整订购型号、引脚排列、轴型、轴长及脉冲/定位特性；不能按PCB封装标注PEC11R-S猜替代料。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=PEC12R-4120F-S0012 | 原BOM第一项，编码器本体；与旋钮分别采购。 | 通孔可手焊；大固定脚吸热较强，注意机械垂直。 | PEC12R-4120F-S0012 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | S1 | 编码器旋钮 | 1 | 匹配编码器轴的旋钮 | 机械件/不焊接 | 装 | E051 | 506.61 | 采购前核对轴孔、轴型与外径/高度；机械外观替换须保持轴配合和面板间隙。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=506.61 | 原BOM第二项，机械旋钮；不是编码器替代料。 | 无需焊接；避免压装时损伤编码器轴。 | 506.61 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U1 | LCD显示模块 | 1 | 128×64 LCD，原厂指定模块 | MCCOG128064A | 装 | E052 | BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED | 按原LCD型号及接口/控制器采购，提供现行数据表核对外形、接触方向、背光与针脚；缺货时不能只按12864名称替代。 | 贸泽中国/得捷中国按原厂编号询价；有库存后再下其他长交期件 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED | 原BOM逗号分隔的第一项；与下行连接器是两种不同物料，不是替代型号。 | 玻璃/柔性排线易损；核对接触方向，勿在玻璃或排线上过热。 | BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U1 | LCD板端连接器 | 1 | LCD匹配板端连接器 | 原U1接口焊盘；按原件外形 | 装 | E053 | 68612214122 | 与原LCD和Gerber匹配；采购前核对针距、触点方向、安装高度及锁扣，不能用外观相近连接器替换。 | 贸泽中国/得捷中国按原厂编号询价；有库存后再下其他长交期件 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=68612214122 | 原BOM逗号分隔的第二项；LCD模块和该连接器各采购1件。 | 细间距连接器；避免焊锡进锁扣/触点，保护塑料壳。 | 68612214122 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U2 |  | 1 | WST-1203UX | BUZZER12MM | 装 | E054 | WST-1203UX | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=WST-1203UX | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | WST-1203UX | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U3 |  | 1 | SI2343DS | SOT95P251X112-3M | 装 | E055 | SI2343DS | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=SI2343DS | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | SI2343DS | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U4 |  | 0 | DNP | SOT95P280X100-6M | 不装(DNP) | 不采购/可选 | 本版不采购 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADP2300AUJZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U5 |  | 1 | ADP1613ARMZ | SOP65P490X110-8M | 装 | E056 | ADP1613ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADP1613ARMZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADP1613ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U6 |  | 1 | AD8592ARMZ | SOP50P490X110-10M | 装 | E057 | AD8592ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=AD8592ARMZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | MSOP10、0.5mm间距，需放大/拖焊；检查相邻脚短路和pin1；不能跨封装代换。 | AD8592ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U7 |  | 1 | ADM3075EARZ | SOIC127P600X175-8M | 装 | E058 | ADM3075EARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADM3075EARZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADM3075EARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U8 |  | 1 | ADuCM360BCPZ128 | QFN50P700X700X80-49M | 装 | E059 | ADuCM360BCPZ128 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADuCM360BCPZ128 | 完整型号ADuCM360BCPZ128；底部焊盘不可省略；可单独委托芯片焊接后再自行完成其余器件。 | 最高难度：7×7mm、0.5mm间距LFCSP，底部EP必须焊接接地；需钢网+锡膏+受控热风/回流和检查，单靠烙铁无法保证EP。 | ADuCM360BCPZ128 | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U9 |  | 1 | ADA4077-2ARZ | SOIC127P600X175-8M | 装 | E060 | ADA4077-2ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4077-2ARZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADA4077-2ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U10 |  | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | 装 | E061 | ADA4638-1ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADA4638-1ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U13 |  | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | 装 | E061 | ADA4638-1ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADA4638-1ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U16 |  | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | 装 | E061 | ADA4638-1ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADA4638-1ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U21 |  | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | 装 | E061 | ADA4638-1ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADA4638-1ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U11 |  | 1 | ADG1419BRMZ | SOP65P490X110-8M | 装 | E062 | ADG1419BRMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1419BRMZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | MSOP8、0.65mm间距，需助焊剂/放大与桥连检查；不能直接换SOIC或LFCSP。 | ADG1419BRMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U12 |  | 1 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M | 装 | E063 | ADA4528-2ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | MSOP8、0.65mm间距，需助焊剂/放大与桥连检查；不能直接换SOIC或LFCSP。 | ADA4528-2ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U20 |  | 1 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M | 装 | E063 | ADA4528-2ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | MSOP8、0.65mm间距，需助焊剂/放大与桥连检查；不能直接换SOIC或LFCSP。 | ADA4528-2ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U14 |  | 1 | ADA4000-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | 装 | E064 | ADA4000-1ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4000-1ARZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADA4000-1ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U15 |  | 1 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M | 装 | E065 | AD8253ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | MSOP10、0.5mm间距，需放大/拖焊；检查相邻脚短路和pin1；不能跨封装代换。 | AD8253ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U18 |  | 1 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M | 装 | E065 | AD8253ARMZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | MSOP10、0.5mm间距，需放大/拖焊；检查相邻脚短路和pin1；不能跨封装代换。 | AD8253ARMZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U17 |  | 1 | ADG1211YRUZ | SOP65P640X120-16M | 装 | E066 | ADG1211YRUZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1211YRUZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | TSSOP16、0.65mm间距；ADG1211低有效，不能买成1212/1213或LFCSP。 | ADG1211YRUZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U19 |  | 1 | ADA4627-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | 装 | E067 | ADA4627-1ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4627-1ARZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | ADA4627-1ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | U22 |  | 1 | AD8542ARZ | SOIC127P600X175-8M | 装 | E068 | AD8542ARZ | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国按完整MPN询价并核对来源 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=AD8542ARZ | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | 核对完整订购后缀和pin1；按官方封装焊接并放大检查。 | AD8542ARZ | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | X1 |  | 0 | PCB特征 | PAD3MM | PCB特征/不另贴装 | 不采购/可选 | 无需电子元件采购 | 保留原Gerber中的PAD3MM特征；安装/固定件按实板孔位与机壳选配。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 | 无需贴装电子元件；检查与机壳的间隙。 |  | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | X2 |  | 0 | PCB特征 | PAD3MM | PCB特征/不另贴装 | 不采购/可选 | 无需电子元件采购 | 保留原Gerber中的PAD3MM特征；安装/固定件按实板孔位与机壳选配。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 | 无需贴装电子元件；检查与机壳的间隙。 |  | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | X3 |  | 0 | PCB特征 | PAD3MM | PCB特征/不另贴装 | 不采购/可选 | 无需电子元件采购 | 保留原Gerber中的PAD3MM特征；安装/固定件按实板孔位与机壳选配。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 | 无需贴装电子元件；检查与机壳的间隙。 |  | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | X4 |  | 0 | PCB特征 | PAD3MM | PCB特征/不另贴装 | 不采购/可选 | 无需电子元件采购 | 保留原Gerber中的PAD3MM特征；安装/固定件按实板孔位与机壳选配。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 | 无需贴装电子元件；检查与机壳的间隙。 |  | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
CN0359 Rev.A主板 | Y1 |  | 0 | DNP | 2X6CRYSTAL | 不装(DNP) | 不采购/可选 | 无需采购 | 保持原BOM数值、封装与额定参数；原MPN的供货状态需采购时核实。 | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 |  |  | sources/official_bom_reva_expanded.csv；官方Rev.A完整原理图
独立3.3V电源子板 | U1 |  | 1 | ADP3338AKCZ-3.3 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 | 装 | E069 | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | 3.3 V anyCAP LDO, SOT-223, tab = OUT | ADI中国人民币商城优先；贸泽中国/得捷中国 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
独立3.3V电源子板 | C1 |  | 1 | 10uF 25V X5R | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | 装 | E070 | GRM21BR61E106KA73L | 0805 MLCC; effective capacitance >= 1 uF at 5.1 V | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | GRM21BR61E106KA73L | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
独立3.3V电源子板 | C2 |  | 1 | 10uF 25V X5R | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | 装 | E071 | GRM21BR61E106KA73L | 0805 MLCC; effective capacitance >= 1 uF at 3.3 V | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | GRM21BR61E106KA73L | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
独立3.3V电源子板 | J1 |  | 1 | 5V_POST_U3_IN | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | 装 | E072 | MKDS 1,5/2-5,08 | Phoenix Contact 2-pole 5.08 mm horizontal terminal; match footprint and drill | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=MKDS%201%2C5/2-5%2C08 | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | MKDS 1,5/2-5,08 | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
独立3.3V电源子板 | J2 |  | 1 | 3V3_TO_L5_PIN1 | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-2-5.08_1x02_P5.08mm_Horizontal | 装 | E073 | MKDS 1,5/2-5,08 | Phoenix Contact 2-pole 5.08 mm horizontal terminal; pin 2 optional common ground return | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=MKDS%201%2C5/2-5%2C08 | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | MKDS 1,5/2-5,08 | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
独立3.3V电源子板 | JP1 |  | 1 | INPUT_ENABLE | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | 装 | E074 | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | Fit shunt for operation; remove to isolate LDO input | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=1x02%20P2.54mm%20straight%20header%20%2B%20removable%20shunt | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
独立3.3V电源子板 | JP2 |  | 1 | OUTPUT_ENABLE | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | 装 | E075 | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | Fit shunt after verifying 3.3 V on unloaded adapter; remove for output current measurement | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=1x02%20P2.54mm%20straight%20header%20%2B%20removable%20shunt | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | 1x02 P2.54mm straight header + removable shunt | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
独立3.3V电源子板 | TP1 |  | 0 | GND_TEST | TestPoint:TestPoint_THTPad_D2.0mm_Drill1.0mm | PCB特征/可选测试线环 | 不采购/可选 | Bare plated test hole | 2 mm plated pad / 1 mm hole; optional wire test loop | 本版不采购；可选TP1可自制短线环 |  |  | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | Bare plated test hole | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
独立3.3V电源子板 | H1 |  | 1 | M3_NPTH | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 | 装 | E076 | M3 nylon standoff | 3.2 mm non-plated mounting hole | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=M3%20nylon%20standoff | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | M3 nylon standoff | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册
独立3.3V电源子板 | H2 |  | 1 | M3_NPTH | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 | 装 | E076 | M3 nylon standoff | 3.2 mm non-plated mounting hole | 立创商城或贸泽中国/得捷中国；机械件可淘宝按图纸比对 | https://www.szlcsc.com/ https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=M3%20nylon%20standoff | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。 | SOT-223/0805/通孔端子可手焊；核对pin1与正负。 | M3 nylon standoff | power_adapter/power_adapter_netlist.json；ADP3338官方数据手册

## 03探头与配套
ID | 类别 | 项目/品名 | 采购等级 | 单机/试验用量 | 建议备件/余量 | 建议采购量 | 单位 | 型号或选型方向 | 必须满足的规格 | 大陆采购渠道 | 官网/渠道入口 | 淘宝搜索词 | 淘宝搜索入口 | 下单/到货核对 | 采购阶段 | 备注 | 询价状态
P001 | 探头与配套 | 铂黑铂两电极电导池 | 必买/先询价 | 1 | 1 | 2 | 支 | 国产按技术协议定制；雷磁渠道询价可行性 | K≈1.0 cm⁻¹；镀铂黑铂；10–2000 µS/cm；0–50°C；固定低漏电屏蔽线≤1 m。优先两电极四端引线至同一电极；若仅两线，整套线缆固定校准。不得买4–20 mA/RS485一体变送器冒充裸电导池。 | 雷磁/国内电化学探头厂商技术销售；淘宝仅寻找可出具规格和单支K记录的厂家 | https://www.lei-ci.com/ | 铂黑 铂 电导电极 K=1 两极 四线 定制 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%93%82%E9%BB%91%20%E9%93%82%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%94%B5%E6%9E%81%20K%3D1%20%E4%B8%A4%E6%9E%81%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 先买1支验收后再买备件1支：索取序列号、实测K/温度/不确定度、允许交流幅度/频率、推荐清洗储存方法。最终极化/线性须实测；名义K容差不等于校准后精度。 | A 先询价；B 样机后验收 | 两支建议量包含1支备件；换探头须重校准。尚未指定已确认现货的型号。 | 待询价；未确认库存/价格
P002 | 探头与配套 | 四线Pt1000温度探头 | 必买/先询价 | 1 | 1 | 2 | 支 | Pt1000 IEC60751 Class AA或更好定制成品 | R0=1000Ω，α=0.00385；真正四根线独立至元件；防水密封，φ约3 mm，线≤1 m，0–50°C。校准后初步目标±0.05°C，严格预算±0.03°C需实证；采购AA本身不能保证。 | 国内铂电阻探头厂家技术销售；淘宝厂家定制并书面确认 |  | Pt1000 四线 AA级 防水 3mm 校准 | https://s.taobao.com/search?q=Pt1000%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20AA%E7%BA%A7%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%203mm%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 核对四线接法与绝缘；索要耗散常数/最小浸深/响应时间；整支在0/25/50°C校准并加12.5/37.5°C检查；不得买Pt100、NTC、两线分叉或数字温度模块。 | A 先询价；C 温度标定 | 不锈钢护套不得默认接电导电极/屏蔽/地；探头与电子通道一起标定。 | 待询价；未确认库存/价格
P003 | 探头与配套 | 电导探头低漏电转接组件 | 必买，按实物接头定型 | 1 | 1 | 2 | 套 | 探头接头配对件/低漏电接线盒 | 与P001实际接头完全配对，推荐PTFE绝缘；屏蔽与测量返回不能默认短接；主板J5为1F+、2S+、3S−、4F−、5屏蔽。 | 探头厂家配套供货；立创/淘宝连接器商 | https://www.szlcsc.com/ | PTFE 低漏电 连接器 电导电极 转接 | https://s.taobao.com/search?q=PTFE%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E8%BD%AC%E6%8E%A5 | 两线探头在同侧并接1/2和3/4；若厂家可引出四端，则F/S独立到电极端。固定长度校准，插头干燥清洁。 | B 探头到货后 | 若原探头是BNC，必须确认BNC外壳是另一测量端还是屏蔽；不直接搭铁。 | 待询价；未确认库存/价格
P004 | 探头与配套 | Pt1000四芯配套转接线/接头 | 必买，按实物定型 | 1 | 1 | 2 | 套 | 四芯接头，独立屏蔽可选五芯 | 独立四导体与应力释放；按F+、S+、S−、F−标注；兼容0–50°C水浸端外侧连接。 | 温度探头厂家；立创/淘宝 | https://www.szlcsc.com/ | 四芯 屏蔽 电缆 接头 防水 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E8%8A%AF%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E7%94%B5%E7%BC%86%20%E6%8E%A5%E5%A4%B4%20%E9%98%B2%E6%B0%B4 | J3=1F+、2S+、3S−、4F−；两同侧导线的低电阻关系用万用表核对；第4脚是偏置回路，不是外壳地。 | B 探头到货后 |  | 待询价；未确认库存/价格

## 04制板电源外壳
ID | 类别 | 项目/品名 | 采购等级 | 单机/试验用量 | 建议备件/余量 | 建议采购量 | 单位 | 型号或选型方向 | 必须满足的规格 | 大陆采购渠道 | 官网/渠道入口 | 淘宝搜索词 | 淘宝搜索入口 | 下单/到货核对 | 采购阶段 | 备注 | 询价状态
M001 | 制板与结构 | CN0359主板四层裸板 | 必买 | 1 | 4 | 5 | 片 | 已交付 CN0359_mainboard_4layer_Gerber_v02.zip | 约99.822×103.632 mm，四层，FR4 1.6 mm，建议外层1 oz、沉金；保留内槽和显式公制钻孔，具体层叠由板厂确认。 | 嘉立创PCB/捷多邦官网 | https://www.jlc.com/ https://www.jdbpcb.com/ | 嘉立创 四层 PCB 打样 沉金 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%98%89%E7%AB%8B%E5%88%9B%20%E5%9B%9B%E5%B1%82%20PCB%20%E6%89%93%E6%A0%B7%20%E6%B2%89%E9%87%91 | 单独上传主板Gerber ZIP；确认四层顺序、247个钻/槽操作及板框；无钢网锡膏层，不得把阻焊层直接当锡膏层。 | A 制板 | 5片是常见打样与返修备份建议；只装1台，电子料数量不按5台乘算。 | 待询价；未确认库存/价格
M002 | 制板与结构 | 3.3V LDO子板两层裸板 | 必买 | 1 | 4 | 5 | 片 | 已交付 CN0359_power_adapter_2layer_Gerber_v02.zip | 35×35 mm，两层，FR4 1.6 mm，建议外层1 oz；2个M3非金属化孔，PTH与NPTH分开。 | 嘉立创PCB/捷多邦官网 | https://www.jlc.com/ https://www.jdbpcb.com/ | 两层 PCB 打样 沉金 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%A4%E5%B1%82%20PCB%20%E6%89%93%E6%A0%B7%20%E6%B2%89%E9%87%91 | 单独上传子板ZIP；不得与主板合并成同一个层数订单；核对子板Gerber/钻孔版本。 | A 制板 |  | 待询价；未确认库存/价格
M003 | 制板与结构 | 主板局部MCU钢网或点膏方案 | 可选，二选一 | 1 | 0 | 1 | 项 | ADuCM360 LFCSP48+EP局部钢网/厂家CAM重建 | 原主板U8在Bottom元件面；按实际底面芯片焊盘及EP分窗设计开孔，明确观察面/镜像；非已有官方锡膏文件。也可用受控点膏+回流，不另买全板钢网。 | PCB厂钢网服务/本地SMT厂 | https://www.jlc.com/ | 激光 钢网 QFN LFCSP 局部 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%BF%80%E5%85%89%20%E9%92%A2%E7%BD%91%20QFN%20LFCSP%20%E5%B1%80%E9%83%A8 | 须人工审核U8实际Bottom面焊盘、镜像方向和EP分窗，防止开错面或EP锡量过多抬芯片；不能直接用Top或阻焊层生成。 | B 开始焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
M004 | 制板与结构 | 子板钢网 | 可选 | 1 | 0 | 1 | 片 | 子板自带F.Paste | 35×35 mm子板焊盘适配，或子板全手工焊不买。 | PCB厂 | https://www.jlc.com/ | PCB 激光 钢网 | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20%E6%BF%80%E5%85%89%20%E9%92%A2%E7%BD%91 | 仅对子板文件下单，核对正反面和定位。 | B 开始焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
M005 | 制板与结构 | 绝缘外壳/面板 | 建议后买 | 1 | 0 | 1 | 套 | ABS/PC塑料仪器壳，内净空间初选≥160×130×70 mm | 容纳约100×104 mm双面有元件的主板、35×35 mm子板、LCD排线弯曲和插线；底面U8等器件需留净空，最终按实物开孔。尺寸仅机械选型起点。 | 淘宝/1688仪表外壳厂 |  | ABS 仪表壳 160 130 70 定制开孔 | https://s.taobao.com/search?q=ABS%20%E4%BB%AA%E8%A1%A8%E5%A3%B3%20160%20130%2070%20%E5%AE%9A%E5%88%B6%E5%BC%80%E5%AD%94 | 主板到货测量螺孔、元件高度、LCD位置后画开孔图；塑料优先减少误搭地，接线与水样分开。 | D 功能稳定后 |  | 待询价；未确认库存/价格
M006 | 制板与结构 | 主板支撑柱/螺钉/绝缘垫 | 必买，孔径后核对 | 1 | 1 | 2 | 套 | M3尼龙支撑柱/螺钉/垫片套装 | 按主板实际孔径核对；每套至少4支撑位。另子板H1/H2支撑柱已在电子料表计数。 | 淘宝/立创 | https://www.szlcsc.com/ | M3 尼龙 铜柱 绝缘 螺丝 垫片 | https://s.taobao.com/search?q=M3%20%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E9%93%9C%E6%9F%B1%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%20%E5%9E%AB%E7%89%87 | 采购尼龙而非导电柱顶到线路；不要将子板SOT223输出TAB搭到金属外壳。 | B 装配 |  | 待询价；未确认库存/价格
M007 | 制板与结构 | 子板支撑配套螺钉/垫片 | 必买 | 2 | 2 | 4 | 组 | M3尼龙螺钉+垫片 | 配合子板已列H1/H2尼龙柱；螺钉长度适合35mm子板支架。 | 淘宝/立创 | https://www.szlcsc.com/ | M3 尼龙 螺丝 垫片 | https://s.taobao.com/search?q=M3%20%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%20%E5%9E%AB%E7%89%87 | 支撑柱已列在子板BOM，此处只计螺钉和垫片，避免漏买固定附件。 | B 装配 |  | 待询价；未确认库存/价格
M008 | 制板与结构 | 5V直流稳压适配器 | 必买（调试可先用台式电源） | 1 | 1 | 2 | 个 | 5.0 V ±2%，≥1 A，隔离稳压电源 | 输出4.9–5.1 V，低纹波；插头须匹配MJ-179PH实际尺寸/极性。不得用原6 V、9 V、12 V电源；不用USB快充触发升压线。 | 正规电源品牌官网/京东自营/淘宝品牌渠道 | https://www.jd.com/ | 5V 1A 稳压 电源 低纹波 | https://s.taobao.com/search?q=5V%201A%20%E7%A8%B3%E5%8E%8B%20%E7%94%B5%E6%BA%90%20%E4%BD%8E%E7%BA%B9%E6%B3%A2 | 不接板先测电压与极性，再空载/上板检查启动峰值、限流、纹波；1A是电源能力，不等于板子实测耗电。 | B 上电前 |  | 待询价；未确认库存/价格
M009 | 制板与结构 | 电源配套直流插头/引线 | 必买（适配器已配对可免） | 1 | 1 | 2 | 根 | 按MJ-179PH实物匹配 | 线径22–24AWG，标明正负；不可凭DC-005封装名断言一定5.5×2.1 mm。 | J1供应商配套/淘宝 |  | DC 插头 电源线 端子 | https://s.taobao.com/search?q=DC%20%E6%8F%92%E5%A4%B4%20%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%BA%BF%20%E7%AB%AF%E5%AD%90 | 卡尺量内外径，万用表确认中心到J1.1的连通与J1.2回地；第三脚是开关触点。 | B 上电前 |  | 待询价；未确认库存/价格
M010 | 制板与结构 | 内部电源导线与绝缘套管 | 必买 | 2 | 3 | 5 | 米 | 红黑各适量，22–24AWG多股线+热缩管 | 子板从主板U3之后C9供电；输出接L5.1前端，切勿接L5.3地；子板JP1/JP2短路帽在BOM已包含。 | 立创/淘宝 | https://www.szlcsc.com/ | 硅胶 多股 导线 24AWG 热缩管 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A1%85%E8%83%B6%20%E5%A4%9A%E8%82%A1%20%E5%AF%BC%E7%BA%BF%2024AWG%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E7%AE%A1 | 走线短、固定防拉脱；标注5V_POST_U3与3V3_TO_L5；焊接后查短路。 | B 装配 |  | 待询价；未确认库存/价格
M011 | 制板与结构 | 线缆防水接头/压线夹/扎带 | 建议 | 1 | 1 | 2 | 套 | M12/M16尼龙电缆锁头按线径选 | 仅作机械应力释放；不能代替最终整机防水等级试验。 | 淘宝五金/立创 | https://www.szlcsc.com/ | 尼龙 电缆 防水接头 压线夹 扎带 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E7%94%B5%E7%BC%86%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%E6%8E%A5%E5%A4%B4%20%E5%8E%8B%E7%BA%BF%E5%A4%B9%20%E6%89%8E%E5%B8%A6 | 按电缆直径选夹紧范围，信号线与电源线分束。 | D 外壳装配 |  | 待询价；未确认库存/价格
M012 | 制板与结构 | 旋钮面板/LCD固定支架/标识 | 建议 | 1 | 1 | 2 | 套 | 3D打印或绝缘支架/刻字标签 | 固定LCD避免FPC受力；标注电导/温度/5V极性、R13=4.99k和固件lowheat版本。 | 淘宝3D打印/本地加工 |  | LCD 固定 支架 3D打印 面板 标签 | https://s.taobao.com/search?q=LCD%20%E5%9B%BA%E5%AE%9A%20%E6%94%AF%E6%9E%B6%203D%E6%89%93%E5%8D%B0%20%E9%9D%A2%E6%9D%BF%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | 按采购到的实际LCD外形出图；旋钮本体已在S1采购子项。 | D 外壳装配 |  | 待询价；未确认库存/价格

## 05标准液和水
ID | 类别 | 项目/品名 | 采购等级 | 单机/试验用量 | 建议备件/余量 | 建议采购量 | 单位 | 型号或选型方向 | 必须满足的规格 | 大陆采购渠道 | 官网/渠道入口 | 淘宝搜索词 | 淘宝搜索入口 | 下单/到货核对 | 采购阶段 | 备注 | 询价状态
S001 | 标准液与水 | 低端10 µS/cm有证标准/校准服务 | 精度验收必需，可由实验室替代 | 1 | 0 | 1 | 瓶/服务 | 10 µS/cm（25°C附近） | 采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议100–250 mL或单次服务。 | 国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书 | https://www.ncrm.org.cn/ https://www.nim.ac.cn/ https://www.lei-ci.com/ https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 10 µS/cm（25°C附近） 电导率 有证 标准液 证书 | https://s.taobao.com/search?q=10%20%C2%B5S/cm%EF%BC%8825%C2%B0C%E9%99%84%E8%BF%91%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%9C%89%E8%AF%81%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 确认是µS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。 | C 校准前临近购买 | 必须覆盖10端点；低电导液CO₂敏感。若找不到合格有证液，委托具有该低端能力的实验室，不能以84点外推代替。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。 | 待询价；未确认库存/价格
S002 | 标准液与水 | 低端独立检查液 | 精度验收必需，可由实验室替代 | 1 | 0 | 1 | 瓶/服务 | 约20 µS/cm | 采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议100–250 mL。 | 国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书 | https://www.ncrm.org.cn/ https://www.nim.ac.cn/ https://www.lei-ci.com/ https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 约20 µS/cm 电导率 有证 标准液 证书 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BA%A620%20%C2%B5S/cm%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%9C%89%E8%AF%81%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 确认是µS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。 | C 校准前临近购买 | 独立于拟合点；有证名义值可调整到10–30内，不能误买12.88 mS/cm。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。 | 待询价；未确认库存/价格
S003 | 标准液与水 | 84 µS/cm校准液 | 精度验收必需，可由实验室替代 | 1 | 0 | 1 | 瓶/服务 | 约84 µS/cm | 采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。 | 国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书 | https://www.ncrm.org.cn/ https://www.nim.ac.cn/ https://www.lei-ci.com/ https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 约84 µS/cm 电导率 有证 标准液 证书 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BA%A684%20%C2%B5S/cm%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%9C%89%E8%AF%81%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 确认是µS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。 | C 校准前临近购买 | 可作为中低端拟合点，实际值用证书；不同标准系列可能是接近值。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。 | 待询价；未确认库存/价格
S004 | 标准液与水 | 100 µS/cm独立检查液 | 精度验收必需，可由实验室替代 | 1 | 0 | 1 | 瓶/服务 | 约100 µS/cm | 采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。 | 国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书 | https://www.ncrm.org.cn/ https://www.nim.ac.cn/ https://www.lei-ci.com/ https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 约100 µS/cm 电导率 有证 标准液 证书 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BA%A6100%20%C2%B5S/cm%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%9C%89%E8%AF%81%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 确认是µS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。 | C 校准前临近购买 | 与S003不同点位，用于校准后独立检查。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。 | 待询价；未确认库存/价格
S005 | 标准液与水 | 500 µS/cm独立检查液 | 精度验收必需，可由实验室替代 | 1 | 0 | 1 | 瓶/服务 | 约500 µS/cm | 采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。 | 国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书 | https://www.ncrm.org.cn/ https://www.nim.ac.cn/ https://www.lei-ci.com/ https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 约500 µS/cm 电导率 有证 标准液 证书 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BA%A6500%20%C2%B5S/cm%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%9C%89%E8%AF%81%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 确认是µS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。 | C 校准前临近购买 | 验证中段；现货证书不满足时由实验室提供。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。 | 待询价；未确认库存/价格
S006 | 标准液与水 | 1000 µS/cm独立检查液 | 精度验收必需，可由实验室替代 | 1 | 0 | 1 | 瓶/服务 | 约1000 µS/cm | 采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。 | 国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书 | https://www.ncrm.org.cn/ https://www.nim.ac.cn/ https://www.lei-ci.com/ https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 约1000 µS/cm 电导率 有证 标准液 证书 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BA%A61000%20%C2%B5S/cm%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%9C%89%E8%AF%81%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 确认是µS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。 | C 校准前临近购买 | 用于独立中高端检查；不可用无证NaCl浓度表换算。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。 | 待询价；未确认库存/价格
S007 | 标准液与水 | 1413 µS/cm校准液 | 精度验收必需，可由实验室替代 | 1 | 0 | 1 | 瓶/服务 | 约1413 µS/cm | 采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL。 | 国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书 | https://www.ncrm.org.cn/ https://www.nim.ac.cn/ https://www.lei-ci.com/ https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 约1413 µS/cm 电导率 有证 标准液 证书 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BA%A61413%20%C2%B5S/cm%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%9C%89%E8%AF%81%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 确认是µS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。 | C 校准前临近购买 | 常见等级±1%的商品不能用于证明整机±0.5%。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。 | 待询价；未确认库存/价格
S008 | 标准液与水 | 2000 µS/cm上端有证标准/服务 | 精度验收必需，可由实验室替代 | 1 | 0 | 1 | 瓶/服务 | 约2000 µS/cm | 采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议250 mL或单次服务。 | 国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书 | https://www.ncrm.org.cn/ https://www.nim.ac.cn/ https://www.lei-ci.com/ https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 约2000 µS/cm 电导率 有证 标准液 证书 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BA%A62000%20%C2%B5S/cm%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%9C%89%E8%AF%81%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 确认是µS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。 | C 校准前临近购买 | 必须覆盖2000端点；供应商无合格现货则委托端点校准。不能只测1413宣称2000已验证。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。 | 待询价；未确认库存/价格
S009 | 标准液与水 | 独立批次复核标准液 | 精度验收必需，可由实验室替代 | 2 | 0 | 2 | 瓶/服务 | 优先约84及1413 µS/cm各1瓶 | 采购前先取证书样本：认证电导率、认证温度/温度表、U及k、批号、有效期、开瓶使用条件。目标扩展不确定度U≤0.10%（k≈2）；未达到则重新评估验收不确定度或委托更高等级服务。每瓶建议各100–250 mL。 | 国家标准物质平台/中国计量院渠道查询；雷磁、梅特勒或试剂品牌技术销售先审证书 | https://www.ncrm.org.cn/ https://www.nim.ac.cn/ https://www.lei-ci.com/ https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 优先约84及1413 µS/cm各1瓶 电导率 有证 标准液 证书 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%98%E5%85%88%E7%BA%A684%E5%8F%8A1413%20%C2%B5S/cm%E5%90%841%E7%93%B6%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%9C%89%E8%AF%81%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 确认是µS/cm而非mS/cm；温度与证书相同，不用瓶身名义值代替认证值。淘宝搜索仅找渠道，未核实具体商品达到U要求。 | C 校准前临近购买 | 换批次或独立来源，防止一瓶同时承担校准和全部验收。 数量按一轮验证估计；若多温度大量复测按实际池容增加。 | 待询价；未确认库存/价格
S010 | 标准液与水 | 新鲜去离子/超纯水（冲洗用） | 必需 | 5 | 5 | 10 | L | 当地实验室新鲜取用优先 | 冲洗末道用水建议≤1 µS/cm；低端试验优先现取18.2 MΩ·cm级源水并减少CO₂吸收。源水电阻率不等于运到后仍相同。 | 本地实验室/合格纯水供应商；淘宝仅包装水备选 |  | 实验室 去离子水 超纯水 电导率 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E5%8E%BB%E7%A6%BB%E5%AD%90%E6%B0%B4%20%E8%B6%85%E7%BA%AF%E6%B0%B4%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87 | 核对生产日期/容器洁净、实测或供应证明；这是冲洗水，不是10 µS/cm或零电导率标准。 | B 清洗及C校准 | 先买约10 L，按冲洗量补充；无需一开始购买整套超纯水机。 | 待询价；未确认库存/价格
S011 | 标准液与水 | 探头厂家认可清洗/储存液 | 按探头说明选购 | 1 | 0 | 1 | 套 | 随P001厂家建议 | 仅按铂黑探头厂家清洗/保存说明配套；可能只需纯水，或指定温和清洗剂，不能预设通用酸/强氧化剂。 | P001探头厂家 | https://www.lei-ci.com/ | 电导电极 清洗液 储存液 铂黑 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E6%B8%85%E6%B4%97%E6%B6%B2%20%E5%82%A8%E5%AD%98%E6%B6%B2%20%E9%93%82%E9%BB%91 | 不把pH电极3 mol/L KCl储存液当本电导池通用保存液；不用手擦铂黑；不用洗液作为标准液。 | B 探头到货后 | 不采购铂黑电镀药品；探头表面维护交厂家。 | 待询价；未确认库存/价格

## 06校准测试设备
ID | 类别 | 项目/品名 | 采购等级 | 单机/试验用量 | 建议备件/余量 | 建议采购量 | 单位 | 型号或选型方向 | 必须满足的规格 | 大陆采购渠道 | 官网/渠道入口 | 淘宝搜索词 | 淘宝搜索入口 | 下单/到货核对 | 采购阶段 | 备注 | 询价状态
Q001 | 校准与测试设备 | 搅拌制冷恒温水槽/循环恒温槽 | 精度验证必需，可租/共用 | 1 | 0 | 1 | 台或使用服务 | 优先计量级液体恒温槽；JULABO等技术销售按指标报价 | 有效样品温度覆盖0–50°C（制冷设定需低于0留调节余量）；稳定性目标≤±0.01°C、均匀性目标≤0.02°C；能放隔离样品池和参考温度计，连续搅拌/循环。 | JULABO中国技术销售/国内恒温槽厂家；本地计量实验室租用 | https://www.julabo.com/zh https://www.nim.ac.cn/ | 计量 恒温槽 制冷 搅拌 0.01度 低温 | https://s.taobao.com/search?q=%E8%AE%A1%E9%87%8F%20%E6%81%92%E6%B8%A9%E6%A7%BD%20%E5%88%B6%E5%86%B7%20%E6%90%85%E6%8B%8C%200.01%E5%BA%A6%20%E4%BD%8E%E6%B8%A9 | 索取额定条件与可用工作区均匀性测试；显示0.01°C不等于稳定性0.01°C。用独立温度计验证样品水温，接近0°C避免样品冻结。 | C 精度标定 | 浴液仅加在夹套/外水槽，不倒进电导标准液；不得用干燥恒温箱替代水样恒温。 | 待询价；未确认库存/价格
Q002 | 校准与测试设备 | 参考温度计及探头（整套校准） | 精度验证必需，可租/委托 | 1 | 0 | 1 | 套 | 四线标准铂电阻+精密电桥/温度计 | 覆盖0–50°C；整套可溯源证书目标U≤0.01°C（k≈2），分辨率≤0.001°C；提供校准修正值。 | 计量仪器厂家技术销售；中国计量院/本地有相应能力CNAS实验室 | https://www.nim.ac.cn/ https://www.cnas.org.cn/ | 标准 铂电阻 温度计 0.001 计量 校准 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%A0%87%E5%87%86%20%E9%93%82%E7%94%B5%E9%98%BB%20%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%AE%A1%200.001%20%E8%AE%A1%E9%87%8F%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 看探头+读出器整套证书与范围，不只看显示位数；两支探头温度梯度与浸入误差另计。 | C 温度标定 | 可将P002连整机送校，替代自己购买Q001/Q002。 | 待询价；未确认库存/价格
Q003 | 校准与测试设备 | 温度通道整机校准服务 | 建议优先委托 | 1 | 0 | 1 | 项 | 0/25/50°C校准，加12.5/37.5°C独立检查 | 连最终Pt1000、引线、R13和lowheat固件；要求报告修正值、稳定性、重复性、U和k；目标校准后±0.03°C，首轮可按±0.05°C评估预算。 | 中国计量院/本地有温度能力的CNAS实验室 | https://www.nim.ac.cn/ https://www.cnas.org.cn/ | Pt1000 温度仪 校准 CNAS | https://s.taobao.com/search?q=Pt1000%20%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E4%BB%AA%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20CNAS | 确认实验室具体范围及不确定度能力，不只看CNAS标志；若只做探头校准，电子通道误差不能遗漏。 | C 标定 | 与Q001/Q002自建设备构成替代路径；外包时不重复购买贵重温度标准设备。 | 待询价；未确认库存/价格
Q004 | 校准与测试设备 | 可溯源电导率比较/整机验收服务 | 建议优先委托 | 1 | 0 | 1 | 项 | 覆盖10–2000 µS/cm，附温度条件 | 对实际探头+实际线缆+最终固件给出校准/独立验收点，覆盖低端与上端，报告标准液/参考仪器的证书与U。 | 有电导率低端能力的计量实验室；国家标准物质平台咨询 | https://www.nim.ac.cn/ https://www.ncrm.org.cn/ https://www.cnas.org.cn/ | 电导率仪 10 微西门子 校准 CNAS | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%E4%BB%AA%2010%20%E5%BE%AE%E8%A5%BF%E9%97%A8%E5%AD%90%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20CNAS | 事先确认10 µS/cm点能力和±0.5%目标的不确定度预算；结果判定应用守卫带，例如¦误差¦+U≤0.5%作为保守准则。 | C 整机验收 | 可替代S001–S009自行采购中由实验室提供的液体和Q006；报价中写明哪些标准液已包含。 | 待询价；未确认库存/价格
Q005 | 校准与测试设备 | 校准过的精密电阻/交流测试夹具 | 电子学验证必需，可委托测值 | 1 | 0 | 1 | 套 | 9点电阻套件或经校准电阻箱 | 目标100k/50k/20k/11.9048k/10k/2k/1k/707.714Ω/500Ω；K=1时约对应10/20/50/84/100/500/1000/1413/2000 µS/cm。0.01%级或更好、低温漂、四端测值、适合约100Hz低激励；按证书实际R换算。 | 精密电阻厂家/计量电阻箱厂家；贸泽/得捷购电阻后送校 | https://www.mouser.cn/ https://www.digikey.cn/ https://www.nim.ac.cn/ | 四端 标准 电阻 500欧 100k 0.01% 校准 电阻箱 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%20%E7%94%B5%E9%98%BB%20500%E6%AC%A7%20100k%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%AE%B1 | 非标名义阻值可用附近已校准值，但只验证实际κ点；整量程端点须另外覆盖。DC测值需核对100Hz寄生误差；夹具干燥、短线、可复现。 | B 电子学调试 | 电阻夹具不代替液体/电极/温度验收；不能把499Ω冒称2000点，其等效约2004 µS/cm在量程外。 | 待询价；未确认库存/价格
Q006 | 校准与测试设备 | 高精度参考电导率仪+匹配电导池 | 可选，优先租/借 | 1 | 0 | 1 | 套 | 梅特勒等实验室级系统，按具体量程和证书定型 | 实际10–2000 µS/cm比较的组合不确定度须支持目标预算，优选U≤0.1–0.2%（k≈2）并核算；可读原始κ(T)或可关闭温补，有效校准。 | 品牌中国技术销售/计量实验室 | https://www.mt.com/cn/zh/home.html https://www.cnas.org.cn/ | 实验室 电导率仪 高精度 关闭 温度补偿 校准 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%E4%BB%AA%20%E9%AB%98%E7%B2%BE%E5%BA%A6%20%E5%85%B3%E9%97%AD%20%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A1%A5%E5%81%BF%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 不是看分辨率或标称0.5%就买；参考仪+探头+标准液的实际证书与量程均需合格。 | C 液体验证 | 有Q004完整服务时不必自购。 | 待询价；未确认库存/价格
Q007 | 校准与测试设备 | 六位半台式数字万用表 | 建议租/已有复用 | 1 | 0 | 1 | 台 | 鼎阳SDM3065X/普源DM3068等作为询价候选 | 能四线测电阻500Ω–100kΩ；具体量程总误差+证书U必须满足Q005实测预算；低测试电流与自热可控。 | 鼎阳/普源官网渠道；现有实验室仪器 | https://www.siglent.com/ https://www.rigol.com/ | 六位半 万用表 四线电阻 校准 鼎阳 普源 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%85%AD%E4%BD%8D%E5%8D%8A%20%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%E7%94%B5%E9%98%BB%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20%E9%BC%8E%E9%98%B3%20%E6%99%AE%E6%BA%90 | 候选型号不表示已确认达到所需U；六位半显示本身不是0.01%保证。无合适仪器可将标准电阻外送测值。 | B 电阻标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
Q008 | 校准与测试设备 | 台式可限流直流电源 | 调试必需，可已有复用 | 1 | 0 | 1 | 台 | 单路≥0–6V/1A，能精细限流 | 设置5.0V，先低电流限流排短路，再逐步增加；启动过程用示波器确认不超过5.1V设计范围。 | 鼎阳/普源/正规仪器店官网渠道 | https://www.siglent.com/ https://www.rigol.com/ | 可调 直流 稳压电源 限流 低纹波 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%AF%E8%B0%83%20%E7%9B%B4%E6%B5%81%20%E7%A8%B3%E5%8E%8B%E7%94%B5%E6%BA%90%20%E9%99%90%E6%B5%81%20%E4%BD%8E%E7%BA%B9%E6%B3%A2 | 先空载核对实际输出和极性；关机接线；不能把6V标称适配器直接试板。 | B 首次上电 |  | 待询价；未确认库存/价格
Q009 | 校准与测试设备 | 数字示波器及两支10×探头 | 调试必需，可借用 | 1 | 0 | 1 | 套 | 两通道≥50MHz，常见100MHz型号可 | 查看3.3V/±15V启动、交流激励正负对称和低阻输出建立；原配10×探头及接地弹簧。 | 普源/鼎阳官网渠道 | https://www.rigol.com/ https://www.siglent.com/ | 示波器 双通道 100MHz 探头 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%8F%8C%E9%80%9A%E9%81%93%20100MHz%20%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | 台式示波器地夹通常接保护地，接地仅到确认的板地；浮动电极两端测量用差分探头或合适差分方法。 | B 模拟调试 | 10MΩ探头也会扰动保持/高阻节点；优先探ADA4638/ADA4528等低阻输出。 | 待询价；未确认库存/价格
Q010 | 校准与测试设备 | 差分电压探头 | 可选/浮动测量推荐 | 1 | 0 | 1 | 支 | 兼容所购示波器，低压差分测量 | 共模覆盖至少±15V，适合低频小信号，明确输入阻抗/电容及噪声；不以高压倍率探头导致小信号分辨率不足。 | 示波器厂家配套/正规仪器渠道 | https://www.siglent.com/ https://www.rigol.com/ | 示波器 低压 差分探头 小信号 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E5%8E%8B%20%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20%E5%B0%8F%E4%BF%A1%E5%8F%B7 | 确认测量噪声与负载，不在高阻保持节点常驻；不拔示波器保护地解决浮动问题。 | B 模拟调试 |  | 待询价；未确认库存/价格
Q011 | 校准与测试设备 | 便携数字万用表 | 装配调试必需，可已有复用 | 1 | 0 | 1 | 台 | 可靠的直流电压/电阻/通断表 | 至少4½位更方便，含细探针、可换表笔；用来排短路、核针序、5V/3.3V/±15V，不替代精密电阻校准。 | 正规品牌官网/京东自营/淘宝品牌店 | https://www.jd.com/ | 数字 万用表 细 表笔 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%95%B0%E5%AD%97%20%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%20%E7%BB%86%20%E8%A1%A8%E7%AC%94 | 低阻测量先扣表线电阻；电阻档不接带电板。 | B 装配及上电 |  | 待询价；未确认库存/价格
Q012 | 校准与测试设备 | 环境温湿度记录仪 | 建议 | 1 | 0 | 1 | 台 | 温度分辨率0.1°C，湿度1%RH级 | 记录板卡环境温度/湿度以区别水温和电子学漂移；原型可用合格普通记录仪。 | 京东/淘宝正规仪器店 | https://www.jd.com/ | 温湿度 记录仪 USB | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B8%A9%E6%B9%BF%E5%BA%A6%20%E8%AE%B0%E5%BD%95%E4%BB%AA%20USB | 时间戳可与电导日志对齐；环境读数不作为水温参考标准。 | C 长时间验证 |  | 待询价；未确认库存/价格
Q013 | 校准与测试设备 | 板卡环境温度试验箱使用服务 | 后续可选 | 1 | 0 | 1 | 项 | 10/25/40°C板卡环境检查 | 用于板卡温漂研究，液体仍独立恒温；不把潮湿低温冷凝引入裸板。 | 本地环境试验实验室/共享设备 | https://www.cnas.org.cn/ | 恒温恒湿 试验箱 租用 温漂 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E6%81%92%E6%B9%BF%20%E8%AF%95%E9%AA%8C%E7%AE%B1%20%E7%A7%9F%E7%94%A8%20%E6%B8%A9%E6%BC%82 | 先完成室温功能和水温校准；现阶段不用为一台样机专门买环境箱。 | D 环境验证 |  | 待询价；未确认库存/价格

## 07烧杯及实验耗材
ID | 类别 | 项目/品名 | 采购等级 | 单机/试验用量 | 建议备件/余量 | 建议采购量 | 单位 | 型号或选型方向 | 必须满足的规格 | 大陆采购渠道 | 官网/渠道入口 | 淘宝搜索词 | 淘宝搜索入口 | 下单/到货核对 | 采购阶段 | 备注 | 询价状态
L001 | 容器与湿区耗材 | 非导电夹套样品池/带盖测量杯 | 精度验证必需 | 1 | 1 | 2 | 只 | 100–250 mL，玻璃/PP/PTFE，夹套与样液隔开 | 盖留电导、Pt1000、参考温度计孔；满足P001最小浸深/壁距；约100mL有效液量便于节省标准液，先核探头尺寸。 | 定制玻璃/实验耗材商淘宝；样液不得接触金属恒温槽或被浴液稀释。 |  | 夹套 烧杯 电导率 100ml 250ml 带盖 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%A4%B9%E5%A5%97%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20100ml%20250ml%20%E5%B8%A6%E7%9B%96 | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L002 | 容器与湿区耗材 | 硼硅玻璃烧杯100mL | 建议 | 2 | 0 | 2 | 只 | 100mL，带刻度但不作容量标准 | 试装、转移及一般冲洗；低端精密测量优先使用专用清洁容器。 | 淘宝实验耗材/京东实验器材 |  | 高硼硅 烧杯 100ml | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20100ml | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L003 | 容器与湿区耗材 | 硼硅玻璃烧杯250mL | 必需 | 3 | 1 | 4 | 只 | 250mL | 不同液体分开使用并贴标签；玻璃清洁、浸泡条件影响低电导背景。 | 淘宝实验耗材/京东实验器材 |  | 高硼硅 烧杯 250ml | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20250ml | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L004 | 容器与湿区耗材 | 硼硅玻璃烧杯500mL | 建议 | 1 | 1 | 2 | 只 | 500mL | 作冲洗/废液暂存；不得把用过标准液倒回原瓶。 | 淘宝实验耗材 |  | 高硼硅 烧杯 500ml | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20500ml | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L005 | 容器与湿区耗材 | 洁净PP带盖样品杯 | 必需 | 20 | 30 | 50 | 只 | 100–250mL，洁净无清洗剂残留，低析出 | 低电导样品专用，必要时一次性使用；批次先做水空白污染检查。 | 淘宝实验耗材 |  | PP 样品杯 250ml 带盖 洁净 | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E6%A0%B7%E5%93%81%E6%9D%AF%20250ml%20%E5%B8%A6%E7%9B%96%20%E6%B4%81%E5%87%80 | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L006 | 容器与湿区耗材 | HDPE/PP带盖储水瓶 | 必需 | 2 | 1 | 3 | 只 | 1L，洁净，低析出 | 只存冲洗水/一般水样；有证标准液保留原厂包装，不自行长期分装续有效期。 | 淘宝实验耗材 |  | HDPE 试剂瓶 1000ml | https://s.taobao.com/search?q=HDPE%20%E8%AF%95%E5%89%82%E7%93%B6%201000ml | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L007 | 容器与湿区耗材 | PE洗瓶 | 必需 | 2 | 1 | 3 | 只 | 250–500mL | 纯水、清洗液分别标识；出水嘴不接触电极表面。 | 淘宝实验耗材 |  | PE 洗瓶 500ml 实验室 | https://s.taobao.com/search?q=PE%20%E6%B4%97%E7%93%B6%20500ml%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L008 | 容器与湿区耗材 | 转移吸管/移液器吸头 | 必需 | 1 | 1 | 2 | 包 | 一次性PE吸管3–5mL，约100支/包 | 用于取少量液体；不用于按浓度自配精密电导标准。 | 淘宝实验耗材 |  | 一次性 吸管 3ml PE | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%20%E5%90%B8%E7%AE%A1%203ml%20PE | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L009 | 容器与湿区耗材 | 量筒 | 建议 | 1 | 0 | 1 | 只 | 100或250mL，PP/玻璃 | 仅估计样液体积，不是制造电导标准液所需的量值基础。 | 淘宝实验耗材 |  | PP 量筒 100ml | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E9%87%8F%E7%AD%92%20100ml | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L010 | 容器与湿区耗材 | 小型磁力搅拌器 | 按恒温槽结构选购 | 1 | 0 | 1 | 台 | 无加热或可关闭加热，低速可调 | 夹套样品池可用，先确认搅拌子不在电极电场附近、不引入气泡；有循环充分混匀可免购。 | 淘宝实验仪器商 |  | 磁力 搅拌器 无加热 低速 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A3%81%E5%8A%9B%20%E6%90%85%E6%8B%8C%E5%99%A8%20%E6%97%A0%E5%8A%A0%E7%83%AD%20%E4%BD%8E%E9%80%9F | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L011 | 容器与湿区耗材 | PTFE磁力搅拌子 | 与L010配套 | 2 | 2 | 4 | 个 | 10–20mm，不同尺寸各2 | 无破损；只在验证不影响电场的位置低速使用。 | 淘宝实验耗材 |  | PTFE 磁力 搅拌子 10mm 20mm | https://s.taobao.com/search?q=PTFE%20%E7%A3%81%E5%8A%9B%20%E6%90%85%E6%8B%8C%E5%AD%90%2010mm%2020mm | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L012 | 容器与湿区耗材 | 非金属探头支架/夹具 | 必需 | 1 | 1 | 2 | 套 | PP/PEEK/PTFE夹具或绝缘夹持件 | 固定浸深、壁距，温度探头近电导池而不遮挡电场；夹持处不压坏玻璃电极。 | 淘宝实验器材/本地3D打印 |  | 电极 支架 绝缘 夹具 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E6%94%AF%E6%9E%B6%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E5%A4%B9%E5%85%B7 | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L013 | 容器与湿区耗材 | 夹套循环软管和卡箍 | Q001外循环时必需 | 2 | 2 | 4 | 米/套 | 耐温硅胶管，内径按恒温槽和夹套接口选 | 0–50°C耐用，防脱；仅输浴液，与样液分开。 | 恒温槽厂家/淘宝 |  | 恒温槽 循环 硅胶管 卡箍 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E6%A7%BD%20%E5%BE%AA%E7%8E%AF%20%E7%A1%85%E8%83%B6%E7%AE%A1%20%E5%8D%A1%E7%AE%8D | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L014 | 容器与湿区耗材 | 槽用浴液/纯水和防藻维护用品 | 按Q001说明选购 | 1 | 0 | 1 | 套 | 按槽厂家要求，液体范围含制冷设定温度 | 接近0°C如需防冻浴液按厂家配比，仅在外循环；不能加入电导样液。 | 恒温槽厂家 |  | 恒温槽 浴液 防冻 低温 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E6%A7%BD%20%E6%B5%B4%E6%B6%B2%20%E9%98%B2%E5%86%BB%20%E4%BD%8E%E6%B8%A9 | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L015 | 容器与湿区耗材 | 无粉丁腈手套 | 必需 | 1 | 0 | 1 | 盒 | 约100只/盒 | 避免手汗盐污染连接器和样品；按使用环境选择尺寸。 | 淘宝/京东耗材 |  | 无粉 丁腈 手套 实验室 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%97%A0%E7%B2%89%20%E4%B8%81%E8%85%88%20%E6%89%8B%E5%A5%97%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L016 | 容器与湿区耗材 | 无尘擦拭纸/无纺布 | 必需 | 1 | 1 | 2 | 包 | 低掉屑 | 擦干探头外壁/瓶外，不摩擦铂黑敏感表面，不让纸纤维进入电导池。 | 淘宝实验耗材 |  | 实验室 无尘 擦拭纸 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%97%A0%E5%B0%98%20%E6%93%A6%E6%8B%AD%E7%BA%B8 | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L017 | 容器与湿区耗材 | 防水标签/记号笔/记录本 | 必需 | 1 | 0 | 1 | 套 | 能记批次、开瓶日、温度、采样日期 | 标准液编号与软件CSV记录一致；一杯一号。 | 淘宝文具/实验耗材 |  | 实验室 标签 防水 记号笔 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%A0%87%E7%AD%BE%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E8%AE%B0%E5%8F%B7%E7%AC%94 | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L018 | 容器与湿区耗材 | PP接液托盘/带盖废液瓶 | 必需 | 1 | 1 | 2 | 套 | 托盘+1L以上有盖瓶 | 隔开湿区和电路，避免样液洒入裸板；液体按供应商说明处理。 | 淘宝实验耗材 |  | PP 实验 托盘 废液瓶 | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%20%E6%89%98%E7%9B%98%20%E5%BA%9F%E6%B6%B2%E7%93%B6 | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格
L019 | 容器与湿区耗材 | 无油注射器/软管排泡工具 | 可选 | 2 | 3 | 5 | 套 | 10–20mL，洁净，无针 | 仅在探头/流通池允许时排泡，不施压损坏玻璃池。 | 实验耗材商 |  | 一次性 注射器 无针 20ml | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%20%E6%B3%A8%E5%B0%84%E5%99%A8%20%E6%97%A0%E9%92%88%2020ml | 核对材质、尺寸、洁净程度；初用先纯水冲洗并做空白背景检查。 | B 湿区准备 / C 标定 |  | 待询价；未确认库存/价格

## 08焊接工具
ID | 类别 | 项目/品名 | 采购等级 | 单机/试验用量 | 建议备件/余量 | 建议采购量 | 单位 | 型号或选型方向 | 必须满足的规格 | 大陆采购渠道 | 官网/渠道入口 | 淘宝搜索词 | 淘宝搜索入口 | 下单/到货核对 | 采购阶段 | 备注 | 询价状态
T001 | 焊接装配工具 | 恒温电烙铁/焊台 | 必需，可已有复用 | 1 | 0 | 1 | 套 | 温控可靠，接地/ESD型；配刀头、尖头各1 | 0805、SOIC/MSOP引脚焊接；温度按焊料/器件说明设置，勿用大功率不可控电烙铁。 | 快克/安泰信等品牌官网或淘宝品牌渠道 | https://www.quick-global.com/ https://www.atten.com.cn/ | 快克 恒温 焊台 刀头 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%BF%AB%E5%85%8B%20%E6%81%92%E6%B8%A9%20%E7%84%8A%E5%8F%B0%20%E5%88%80%E5%A4%B4 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T002 | 焊接装配工具 | 热风返修台+小型预热台/回流加热工具 | 必需，可借用/委托焊MCU | 1 | 0 | 1 | 套 | 可控温热风+PCB预热/回流平台，合适风嘴 | ADuCM360底部EP必须形成焊点；热风应有预热、热曲线控制，不只用烙铁扫外围脚。 | 快克/安泰信等厂家渠道 | https://www.quick-global.com/ https://www.atten.com.cn/ | 热风 返修台 PCB 预热台 QFN | https://s.taobao.com/search?q=%E7%83%AD%E9%A3%8E%20%E8%BF%94%E4%BF%AE%E5%8F%B0%20PCB%20%E9%A2%84%E7%83%AD%E5%8F%B0%20QFN | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T003 | 焊接装配工具 | 体视显微镜/高质量电子显微镜 | 强烈建议 | 1 | 0 | 1 | 套 | 约10–40倍，足够工作距离，环形照明 | 观察0.5/0.65mm间距引脚、桥连和虚焊；只看得到不代表底部EP焊好。 | 淘宝光学仪器品牌店 |  | 体视 显微镜 焊接 10 40倍 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BD%93%E8%A7%86%20%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%20%E7%84%8A%E6%8E%A5%2010%2040%E5%80%8D | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T004 | 焊接装配工具 | 细尖镊子/斜口钳/剥线钳 | 必需 | 1 | 0 | 1 | 套 | ESD镊子直头弯头各1；适合22–28AWG剥线 | 装0805、IC和处理导线；不夹擦铂黑电极。 | 立创/淘宝工具 | https://www.szlcsc.com/ | 防静电 镊子 剥线钳 斜口钳 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E9%95%8A%E5%AD%90%20%E5%89%A5%E7%BA%BF%E9%92%B3%20%E6%96%9C%E5%8F%A3%E9%92%B3 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T005 | 焊接装配工具 | 焊锡丝 | 必需 | 1 | 0 | 1 | 卷 | 0.3–0.5mm，正规品牌SAC305或既定合规体系 | 与焊膏/返修温度体系一致；选择后记录成分，按法规和实际用途决定是否使用含铅焊料。 | 品牌渠道/立创 | https://www.szlcsc.com/ | SAC305 焊锡丝 0.3mm | https://s.taobao.com/search?q=SAC305%20%E7%84%8A%E9%94%A1%E4%B8%9D%200.3mm | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T006 | 焊接装配工具 | 细颗粒锡膏+点膏针筒/针头 | 必需，除非委托MCU贴装 | 1 | 0 | 1 | 套 | 小包装T4/T5或适合0.5mm间距；SAC305，未过期 | MCU底焊盘、细间距用；按厂家温储/回温要求，不用干结陈膏；不在食品冰箱随意存放。 | 焊材品牌/正规SMT耗材商 |  | SAC305 T4 锡膏 小包装 点膏 针筒 | https://s.taobao.com/search?q=SAC305%20T4%20%E9%94%A1%E8%86%8F%20%E5%B0%8F%E5%8C%85%E8%A3%85%20%E7%82%B9%E8%86%8F%20%E9%92%88%E7%AD%92 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T007 | 焊接装配工具 | 助焊剂 | 必需 | 1 | 0 | 1 | 支/瓶 | 可清洗、低残留、匹配电子焊接 | 高阻测量区焊后彻底清洗与干燥；免洗标识不等于低漏电节点可以不洗。 | 正规焊材店/立创 | https://www.szlcsc.com/ | 电子 焊接 助焊剂 低残留 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E7%84%8A%E6%8E%A5%20%E5%8A%A9%E7%84%8A%E5%89%82%20%E4%BD%8E%E6%AE%8B%E7%95%99 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T008 | 焊接装配工具 | 吸锡带/吸锡器 | 必需 | 1 | 1 | 2 | 卷/套 | 吸锡带约1.5–2.5mm；吸锡器1只 | 修桥连；不要靠长时间加热硬拖小焊盘。 | 立创/淘宝工具 | https://www.szlcsc.com/ | 吸锡带 2mm 吸锡器 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%90%B8%E9%94%A1%E5%B8%A6%202mm%20%E5%90%B8%E9%94%A1%E5%99%A8 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T009 | 焊接装配工具 | 电子级IPA/相容清洗剂+防静电刷 | 必需 | 1 | 0 | 1 | 套 | 约500mL及小刷，按焊剂说明选 | 清除残留后充分干燥；LCD、编码器、蜂鸣器等不兼容浸洗器件需隔离；不能保证任意IPA都清得净所有焊剂。 | 电子清洗剂正规渠道/本地化学试剂商 |  | 电子级 异丙醇 PCB 清洗剂 防静电 刷 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%A7%20%E5%BC%82%E4%B8%99%E9%86%87%20PCB%20%E6%B8%85%E6%B4%97%E5%89%82%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E5%88%B7 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T010 | 焊接装配工具 | PCB夹具/耐热垫/防静电台垫腕带 | 必需 | 1 | 0 | 1 | 套 | 稳固板夹、耐热垫，ESD按厂家要求接地 | 方便自焊及防止触摸高阻区；水样区与热风焊接区分开。 | 立创/淘宝工具 | https://www.szlcsc.com/ | PCB 焊接 夹具 防静电 台垫 腕带 | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20%E7%84%8A%E6%8E%A5%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E5%8F%B0%E5%9E%AB%20%E8%85%95%E5%B8%A6 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T011 | 焊接装配工具 | 焊接烟雾抽排装置 | 建议 | 1 | 0 | 1 | 台 | 适合桌面焊接的局部抽排 | 按焊料/助焊剂说明安排通风；不是只放小风扇吹向脸部。 | 焊接工具品牌渠道 |  | 焊接 烟雾 净化 抽烟仪 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%84%8A%E6%8E%A5%20%E7%83%9F%E9%9B%BE%20%E5%87%80%E5%8C%96%20%E6%8A%BD%E7%83%9F%E4%BB%AA | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T012 | 焊接装配工具 | 接触式热电偶/测温记录工具 | 建议 | 1 | 0 | 1 | 套 | 细线K型探头+读出，可覆盖回流温度 | 观察预热/峰值温度并参考器件回流曲线；不作水样参考温度计。 | 仪器/焊接工具渠道 |  | K型 热电偶 回流 测温 | https://s.taobao.com/search?q=K%E5%9E%8B%20%E7%83%AD%E7%94%B5%E5%81%B6%20%E5%9B%9E%E6%B5%81%20%E6%B5%8B%E6%B8%A9 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T013 | 焊接装配工具 | 游标卡尺/小螺丝刀/放大镜 | 必需 | 1 | 0 | 1 | 套 | 卡尺分辨率0.01/0.02mm，小一字/十字 | 测连接器间距、外壳开孔、DC插头和机械尺寸。 | 淘宝/京东工具 |  | 数显 游标卡尺 精密 螺丝刀 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%95%B0%E6%98%BE%20%E6%B8%B8%E6%A0%87%E5%8D%A1%E5%B0%BA%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%E5%88%80 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T014 | 焊接装配工具 | 测试钩/细探针/鳄鱼夹线 | 必需 | 1 | 1 | 2 | 套 | 绝缘小钩、接地弹簧、短测试线 | 只在已确认的低阻输出/电源地接入；钩夹不能跨接细间距引脚。 | 立创/淘宝仪器附件 | https://www.szlcsc.com/ | 示波器 测试钩 细 探针 鳄鱼夹 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%E9%92%A9%20%E7%BB%86%20%E6%8E%A2%E9%92%88%20%E9%B3%84%E9%B1%BC%E5%A4%B9 | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T015 | 焊接装配工具 | 元件盒/0805标签袋 | 必需 | 1 | 0 | 1 | 套 | 防静电IC盒/袋，0805分格收纳 | 按位号/MPN/批次保存；精密0.01%电阻与普通同值件分开放。 | 立创/淘宝 | https://www.szlcsc.com/ | 元件盒 防静电 袋 0805 标签 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%85%83%E4%BB%B6%E7%9B%92%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E8%A2%8B%200805%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格
T016 | 焊接装配工具 | MCU底焊盘贴装/检验服务 | 可选，替代部分工具投入 | 1 | 0 | 1 | 项 | 本地SMT店按LFCSP48+EP焊接，可选X-ray | 缺少热风/回流经验时仅将U8交店焊，其余自焊；底焊盘不能靠外围目视证明。 | 本地电子维修/SMT小批量厂家 |  | LFCSP QFN 底部 焊盘 贴片 Xray | https://s.taobao.com/search?q=LFCSP%20QFN%20%E5%BA%95%E9%83%A8%20%E7%84%8A%E7%9B%98%20%E8%B4%B4%E7%89%87%20Xray | 按需求规格核对；已有同等工具优先复用；淘宝须核实店铺主体、品牌来源、保修和耗材批次。 | B 焊接前 |  | 待询价；未确认库存/价格

## 09烧录通信
ID | 类别 | 项目/品名 | 采购等级 | 单机/试验用量 | 建议备件/余量 | 建议采购量 | 单位 | 型号或选型方向 | 必须满足的规格 | 大陆采购渠道 | 官网/渠道入口 | 淘宝搜索词 | 淘宝搜索入口 | 下单/到货核对 | 采购阶段 | 备注 | 询价状态
D001 | 下载与通信 | 正版J-Link及20针ARM调试排线 | 烧录调试必需，可已有复用 | 1 | 0 | 1 | 套 | SEGGER J-Link，当前支持列表确认ADuCM360 | 兼容3.3V目标VTref，20pin/2.54mm ARM接口；J4的1VTref、7SWDIO、9SWCLK、15RESET；19不向板供电。 | SEGGER官方中国销售/官方列出的代理；贸泽/得捷 | https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/ https://www.mouser.cn/ | SEGGER J-Link 正版 20pin ARM ADuCM360 | https://s.taobao.com/search?q=SEGGER%20J-Link%20%E6%AD%A3%E7%89%88%2020pin%20ARM%20ADuCM360 | 付款前确认ADuCM360支持、20pin线和驱动；不默认任意ST-Link/CMSIS-DAP可用；不买10pin线直插本板。 | B 烧录 | 按合法许可选择型号；EDU产品有用途限制，不能默认用于商业项目。 | 待询价；未确认库存/价格
D002 | 下载与通信 | 隔离USB转RS485转换器 | 采集与校准必需 | 1 | 1 | 2 | 个 | 支持115200 baud、8N2、自动收发方向 | 有A/B/GND，隔离电源+数据优先；兼容Windows/Linux；本协议ASCII，不是Modbus。 | 品牌官网/京东/淘宝正规工业通信商 | https://www.jd.com/ | 隔离 USB RS485 115200 8N2 自动收发 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%9A%94%E7%A6%BB%20USB%20RS485%20115200%208N2%20%E8%87%AA%E5%8A%A8%E6%94%B6%E5%8F%91 | J2=1B、2GND、3A；厂商A/B标记可能反向，查手册；先短线一对一测试，现有10k电阻不是120Ω终端。 | B 上位机连接 |  | 待询价；未确认库存/价格
D003 | 下载与通信 | RS485双绞线与端子接线 | 必需 | 1 | 2 | 3 | 米 | 带参考地导体，屏蔽双绞线 | 短线桌面调试，A/B成对；与USB转换器相配，按终端需求接参考地，不盲接电脑外壳地。 | 立创/淘宝线缆商 | https://www.szlcsc.com/ | RS485 屏蔽 双绞线 3芯 | https://s.taobao.com/search?q=RS485%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%E7%BA%BF%203%E8%8A%AF | 端子本体已在主板J2；这里买线材及转换器端配套端子。 | B 上位机连接 |  | 待询价；未确认库存/价格
D004 | 下载与通信 | USB数据线 | 按调试器/转换器接口买 | 2 | 1 | 3 | 根 | 实际USB-A/B/Micro/Type-C接口确认 | 能传数据，长度≤1–2m；调试器/转换器已附带可扣减。 | 淘宝/京东品牌线材 | https://www.jd.com/ | USB 数据线 屏蔽 | https://s.taobao.com/search?q=USB%20%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BA%BF%20%E5%B1%8F%E8%94%BD | 不是只有充电的两芯线；下单前确认实物USB接口。 | B 上位机连接 |  | 待询价；未确认库存/价格
D005 | 下载与通信 | 电脑与开源软件 | 需具备，通常复用 | 1 | 0 | 0 | 套 | Windows/Linux电脑，Python3、J-Link工具、既有工程文件 | 支持USB端口；用交付lowheat固件、Python串口/校准脚本；软件和已有电脑不计新采购。 | 已有设备；SEGGER/Python官网 | https://www.segger.com/ https://www.python.org/ |  |  | R13=4.99k只配freshwater_lowheat；完整一组采样约2.4秒，日志间隔建议≥3秒并检查数据计数变化。 | B 烧录与C校准 |  | 待询价；未确认库存/价格
D006 | 下载与通信 | USB隔离/备用连接器附件 | 可选 | 1 | 0 | 1 | 套 | 按USB速率与调试器供电要求选型 | 若D002已充分隔离且J-Link接地方案正确，可不买额外隔离器；普通廉价隔离器可能不支持调试器USB模式。 | 仪器厂家配套/正规通信商 |  | USB 隔离器 调试器 兼容 | https://s.taobao.com/search?q=USB%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%E5%99%A8%20%E8%B0%83%E8%AF%95%E5%99%A8%20%E5%85%BC%E5%AE%B9 | 先确认USB速率、输出供电和软件兼容，不能用断保护地代替隔离。 | B 按实测需要 |  | 待询价；未确认库存/价格

## 10不采购及可选原位
板件 | 原位号 | 装配状态 | 数量 | 原值 | 装配值 | 采购MPN或选型方式 | 备注
CN0359 Rev.A主板 | C17 | 不装(DNP) | 0 | 100n | DNP | 本版不采购 | 电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。
CN0359 Rev.A主板 | C32 | 不装(DNP) | 0 | NP | DNP | 无需采购 | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。
CN0359 Rev.A主板 | C65 | 不装(DNP) | 0 | NP | DNP | 无需采购 | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。
CN0359 Rev.A主板 | C66 | 不装(DNP) | 0 | NP | DNP | 无需采购 | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。
CN0359 Rev.A主板 | D3 | 不装(DNP) | 0 |  | DNP | 本版不采购 | 电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。
CN0359 Rev.A主板 | L2 | 不装(DNP) | 0 | 22u | DNP | 本版不采购 | 电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。
CN0359 Rev.A主板 | U4 | 不装(DNP) | 0 |  | DNP | 本版不采购 | 电源ECO：停用原板ADP2300降压支路，改外接3.3V线性稳压小板；不得桥接L2或同时恢复U4。
CN0359 Rev.A主板 | X1 | PCB特征/不另贴装 | 0 |  | PCB特征 | 无需电子元件采购 | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。
CN0359 Rev.A主板 | X2 | PCB特征/不另贴装 | 0 |  | PCB特征 | 无需电子元件采购 | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。
CN0359 Rev.A主板 | X3 | PCB特征/不另贴装 | 0 |  | PCB特征 | 无需电子元件采购 | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。
CN0359 Rev.A主板 | X4 | PCB特征/不另贴装 | 0 |  | PCB特征 | 无需电子元件采购 | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。
CN0359 Rev.A主板 | Y1 | 不装(DNP) | 0 | NP | DNP | 无需采购 | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。
独立3.3V电源子板 | TP1 | PCB特征/可选测试线环 | 0 | GND_TEST | GND_TEST | Bare plated test hole | 子板尺寸35×35mm；JP1/JP2另各配1只跳帽，U1散热片属于3.3V，不能接地壳。

## 11渠道与核验
渠道 | 官网/渠道入口 | 核验状态 | 说明
ADI中国人民币商城 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html | 官网入口已打开，HTTP200，跳转后标题为ADI中国在线商城；未查具体MPN库存/售价。 | 全部ADI芯片优先，精确封装/订货码。
ADI授权渠道查询 | https://www.analog.com/cn/support/find-sale-office-distributor.html | 官网页面已打开HTTP200，列出中电港中国入口及DigiKey、Mouser、Farnell。 | 可用来核对ADI授权关系；不能代替具体MPN库存、价格和地区交付确认。
中电港ADI入口 | https://ceaci.cecport.com/brand/ADI | 此链接由ADI授权页标注China；目标网站被本环境代理拒绝，未查库存。 | ADI芯片询价的大陆渠道之一。
贸泽中国 | https://www.mouser.cn/ | ADI授权关系已从ADI官网核实；中国站本环境代理拒绝，具体商品待浏览器核实。 | 按完整MPN查IC、电容、电阻、连接器；核对税费/交期。
得捷中国 | https://www.digikey.cn/ | ADI授权关系已从ADI官网核实；中国站本环境代理拒绝，具体商品待浏览器核实。 | 核对型号、地区交付及税费；原厂授权不表示当前型号有现货。
Farnell/element14 | https://www.farnell.com/analog-devices/ | ADI官网列出的品牌渠道；目标网站本环境代理拒绝。 | 旧LCD及连接器可询价；大陆销售主体和交付条件待确认。
立创商城 | https://www.szlcsc.com/ | 公开渠道入口；本环境访问被网络代理拒绝，待浏览器核实。 | 普通R/C、线材、工具；不因商城名称自动判定所有ADI型号均授权。
嘉立创PCB | https://www.jlc.com/ | 候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 | 主板4层、子板2层分别上传已交付Gerber。
捷多邦PCB | https://www.jdbpcb.com/ | 候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 | 同上；确认钻孔/槽/板框及叠层。
国家标准物质平台 | https://www.ncrm.org.cn/ | 候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 | 检索现行有证电导率标准，不编造GBW编号或不确定度。
中国计量科学研究院 | https://www.nim.ac.cn/ | 候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 | 电导率低端、温度整机、标准电阻校准咨询。
CNAS | https://www.cnas.org.cn/ | 候选官网入口，环境代理未放行，待核实。 | 核实实验室具体认可范围和校准测量能力，而非购物网站。
雷磁 | https://www.lei-ci.com/ | 品牌询价入口，环境代理未放行，域名与销售联系需浏览器再核实。 | 询问裸K1铂黑电导池与有证液；不宣称某DJS型号已经合格。
梅特勒托利多中国 | https://www.mt.com/cn/zh/home.html | 品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 | 参考电导系统与标准液；具体系统须审证书/不确定度。
JULABO | https://www.julabo.com/zh | 品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 | 制冷恒温槽按样品稳定/均匀性技术要求报价。
鼎阳 | https://www.siglent.com/ | 品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 | 示波器、万用表、电源，具体型号及校准能力再核。
普源 | https://www.rigol.com/ | 品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 | 示波器、万用表、电源，具体型号及校准能力再核。
SEGGER | https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/ | 品牌询价入口，环境代理未放行，待核实。 | 确认ADuCM360支持与正版许可及20pin线。
快克 | https://www.quick-global.com/ | 品牌候选入口，环境代理未放行，待核实。 | 焊台/热风；淘宝店铺主体须由官网交叉核实。
安泰信 | https://www.atten.com.cn/ | 品牌候选入口，环境代理未放行，待核实。 | 同上，不声称未查店铺是官方旗舰店。
淘宝搜索 | https://s.taobao.com/ | 所有具体搜索链接均由品名编码生成，未核实具体店铺。 | 玻璃器皿、机械件、耗材、线材；核心IC/标准液不只按低价买。
京东 | https://www.jd.com/ | 通用采购入口，未核实某店库存。 | 正规仪器品牌渠道、线材和电源；核实实际销售主体。

## 12可复制询价文字
编号 | 对象 | 技术要求/询价文字
RFQ-01 | 裸电导池 | 采购2支（先1支验收），国产K≈1cm⁻¹镀铂黑铂两电极电导池，用于10–2000µS/cm、0–50°C。线≤1m，优先每电极各独立F/S线。请提供允许零直流交流幅度/频率、推荐浸深/壁距、单支K校准值及标准液/温度/U、线缆电容与干态绝缘、清洗储存方法。最终频率/幅度由实际扫频验收定。请分别报价样品与备件，说明交期；不得用数字变送器替代。
RFQ-02 | 温度探头 | 采购Pt1000、IEC60751 α=.00385、Class AA或更好、真正四线水浸密封探头，φ约3mm、线≤1m、0–50°C。提供护套/浸深/响应/耗散常数。请报价整支0/25/50°C可溯源校准，另12.5/37.5°C检查；最终连电子通道校准，目标±.03°C需验收，先前等级公差不可冒充该目标。
RFQ-03 | 精密电阻 | R13：4.99kΩ0805、≤0.01%、¦TCR¦≤2ppm/K；R47：1kΩ同规格。R19/29/37/48：7.5kΩ与R20/31/38/52：1.2kΩ均0805≤0.01%、优选≤2ppm/K（≤5ppm替代须另报）；可选R24/27：27k同等级配对。功率≥0.1W。数量按E表，请逐种给完整MPN、原厂数据表、现货批次、原厂包装、来源及MOQ。原BOM ERA料号不等于升级件。不得改用大封装/飞线。
RFQ-04 | LCD与连接器 | 请按BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED模块1件、Würth 68612214122匹配板端连接器2件分别报价。提供原厂外形图/引脚/排线间距及现货照片，核对官方CN0359 Rev.A U1接口。若停产可先报兼容方案，但不视为可直接替换；未经电气/机械核对不采购普通12864。
RFQ-05 | 电导标准液/服务 | 目标整机10–2000µS/cm、±.5%读数，需低端10/约20/84/100/500/1000/1413/2000µS/cm及独立批次84/1413，允许按有证系列调整中间点，端点仍须覆盖。请先给证书样本：认证温度/实际值/温度表/U/k/有效期/开瓶条件，目标U≤.10% k≈2。找不到合格低端液请报该点校准服务。瓶数/容量按S表；不要12.88mS/cm替低端。
RFQ-06 | 温度设备/服务 | 用于水样0–50°C校准，搅拌制冷恒温槽样品区目标稳定≤±.01°C、均匀性≤.02°C；参考温度计整套证书U≤.01°C k≈2。请分别报价购买、租用和连仪器/Pt1000整机校准服务，包含0/25/50及12.5/37.5检查。提供实际工作区/浸深条件；不能用显示分辨率替代稳定性。
RFQ-07 | PCB裸板 | 主板4层约99.822×103.632mm、子板2层35×35mm，分别各5片，FR4 1.6mm、外层1oz、沉金为本版建议工艺。请按两个独立Gerber ZIP报价，保留原槽、PTH/NPTH和钻孔；主板无官方锡膏层，钢网需额外CAM审图，不能把阻焊层直接当锡膏。附已交付的发厂家裸板要求。
RFQ-08 | 整机精度验收 | 实际固定电导探头+Pt1000+最终线缆+lowheat固件，报告κ(T)和实际T，默认关闭通用25°C温补。量程10–2000µS/cm，两端及中间独立点验收；请给参考标准/证书、校准点、重复性、条件与合成/扩展U。目标按¦相对误差¦+U≤.5%的保守准则评估；温度若另有模型要单列。请确认认可能力范围，含低端点，报价注明所含标准液/设备。

## 13报价回填_无虚构价格
采购ID | 项目/品名 | 建议采购量 | 最终MPN/规格 | 供应商/店铺 | 报价单号 | 含税单价(元) | 运费/税费(元) | 交期/库存 | 证书/数据表已审 | 实购数量 | 备注
E001 | 电容 10u | 12
E002 | 电容 1u | 47
E003 | 电容 47u | 10
E004 | 电容 33n | 10
E005 | 电容 56p | 10
E006 | 电容 100n | 27
E007 | 电容 22u | 10
E008 | 电容 3.3n | 10
E009 | 电容 2.2u | 10
E010 | 电容 470n | 10
E011 | 电容 1n | 14
E012 | 电容 10n | 10
E013 | 电容 820p | 10
E014 | 电容 470p | 10
E015 | 电容 4.7u | 10
E016 | 原板器件 BAT54S | 10
E017 | 原板器件 1N4148W | 10
E018 | 原板器件 MJ-179PH | 2
E019 | 原板器件 OSTTC032162 | 2
E020 | 原板器件 OSTTC042162 | 2
E021 | 原板器件 302-S201 | 2
E022 | 原板器件 OSTTC052162 | 2
E023 | 原板器件 22u | 2
E024 | 原板器件 BNX025H01 | 4
E025 | 原板器件 FMMT718 | 10
E026 | 电阻 47k | 10
E027 | 电阻 2.40k | 10
E028 | 电阻 18k | 10
E029 | 电阻 200k | 10
E030 | 电阻 7.50k | 10
E031 | 电阻 7.50k | 8
E032 | 电阻 6.8 | 10
E033 | 电阻 36k | 10
E034 | 电阻 5.1k | 10
E035 | 电阻 10k | 10
E036 | 电阻 10k | 10
E037 | 电阻 36 | 10
E038 | 电阻 4.99kΩ | 3
E039 | 电阻 110.0k | 10
E040 | 电阻 15.0k | 10
E041 | 电阻 13k | 10
E042 | 电阻 2.7k | 10
E043 | 电阻 24 | 10
E044 | 电阻 1k | 16
E045 | 电阻 27.0k | 4
E046 | 电阻 470k | 10
E047 | 电阻 430 | 10
E048 | 电阻 1.20k | 8
E049 | 电阻 1.00kΩ | 3
E050 | 旋转编码器 带按压开关旋转编码器 | 2
E051 | 编码器旋钮 匹配编码器轴的旋钮 | 1
E052 | LCD显示模块 128×64 LCD，原厂指定模块 | 1
E053 | LCD板端连接器 LCD匹配板端连接器 | 2
E054 | 原板器件 WST-1203UX | 2
E055 | 原板器件 SI2343DS | 2
E056 | 原板器件 ADP1613ARMZ | 2
E057 | 原板器件 AD8592ARMZ | 2
E058 | 原板器件 ADM3075EARZ | 2
E059 | 原板器件 ADuCM360BCPZ128 | 2
E060 | 原板器件 ADA4077-2ARZ | 2
E061 | 原板器件 ADA4638-1ARZ | 5
E062 | 原板器件 ADG1419BRMZ | 2
E063 | 原板器件 ADA4528-2ARMZ | 3
E064 | 原板器件 ADA4000-1ARZ | 2
E065 | 原板器件 AD8253ARMZ | 3
E066 | 原板器件 ADG1211YRUZ | 2
E067 | 原板器件 ADA4627-1ARZ | 2
E068 | 原板器件 AD8542ARZ | 2
E069 | 原板器件 ADP3338AKCZ-3.3 | 2
E070 | 电容 10uF 25V X5R | 10
E071 | 电容 10uF 25V X5R | 10
E072 | 原板器件 5V_POST_U3_IN | 2
E073 | 原板器件 3V3_TO_L5_PIN1 | 2
E074 | 原板器件 INPUT_ENABLE | 2
E075 | 原板器件 OUTPUT_ENABLE | 2
E076 | 原板器件 M3_NPTH | 3
P001 | 铂黑铂两电极电导池 | 2
P002 | 四线Pt1000温度探头 | 2
P003 | 电导探头低漏电转接组件 | 2
P004 | Pt1000四芯配套转接线/接头 | 2
M001 | CN0359主板四层裸板 | 5
M002 | 3.3V LDO子板两层裸板 | 5
M003 | 主板局部MCU钢网或点膏方案 | 1
M004 | 子板钢网 | 1
M005 | 绝缘外壳/面板 | 1
M006 | 主板支撑柱/螺钉/绝缘垫 | 2
M007 | 子板支撑配套螺钉/垫片 | 4
M008 | 5V直流稳压适配器 | 2
M009 | 电源配套直流插头/引线 | 2
M010 | 内部电源导线与绝缘套管 | 5
M011 | 线缆防水接头/压线夹/扎带 | 2
M012 | 旋钮面板/LCD固定支架/标识 | 2
S001 | 低端10 µS/cm有证标准/校准服务 | 1
S002 | 低端独立检查液 | 1
S003 | 84 µS/cm校准液 | 1
S004 | 100 µS/cm独立检查液 | 1
S005 | 500 µS/cm独立检查液 | 1
S006 | 1000 µS/cm独立检查液 | 1
S007 | 1413 µS/cm校准液 | 1
S008 | 2000 µS/cm上端有证标准/服务 | 1
S009 | 独立批次复核标准液 | 2
S010 | 新鲜去离子/超纯水（冲洗用） | 10
S011 | 探头厂家认可清洗/储存液 | 1
Q001 | 搅拌制冷恒温水槽/循环恒温槽 | 1
Q002 | 参考温度计及探头（整套校准） | 1
Q003 | 温度通道整机校准服务 | 1
Q004 | 可溯源电导率比较/整机验收服务 | 1
Q005 | 校准过的精密电阻/交流测试夹具 | 1
Q006 | 高精度参考电导率仪+匹配电导池 | 1
Q007 | 六位半台式数字万用表 | 1
Q008 | 台式可限流直流电源 | 1
Q009 | 数字示波器及两支10×探头 | 1
Q010 | 差分电压探头 | 1
Q011 | 便携数字万用表 | 1
Q012 | 环境温湿度记录仪 | 1
Q013 | 板卡环境温度试验箱使用服务 | 1
L001 | 非导电夹套样品池/带盖测量杯 | 2
L002 | 硼硅玻璃烧杯100mL | 2
L003 | 硼硅玻璃烧杯250mL | 4
L004 | 硼硅玻璃烧杯500mL | 2
L005 | 洁净PP带盖样品杯 | 50
L006 | HDPE/PP带盖储水瓶 | 3
L007 | PE洗瓶 | 3
L008 | 转移吸管/移液器吸头 | 2
L009 | 量筒 | 1
L010 | 小型磁力搅拌器 | 1
L011 | PTFE磁力搅拌子 | 4
L012 | 非金属探头支架/夹具 | 2
L013 | 夹套循环软管和卡箍 | 4
L014 | 槽用浴液/纯水和防藻维护用品 | 1
L015 | 无粉丁腈手套 | 1
L016 | 无尘擦拭纸/无纺布 | 2
L017 | 防水标签/记号笔/记录本 | 1
L018 | PP接液托盘/带盖废液瓶 | 2
L019 | 无油注射器/软管排泡工具 | 5
T001 | 恒温电烙铁/焊台 | 1
T002 | 热风返修台+小型预热台/回流加热工具 | 1
T003 | 体视显微镜/高质量电子显微镜 | 1
T004 | 细尖镊子/斜口钳/剥线钳 | 1
T005 | 焊锡丝 | 1
T006 | 细颗粒锡膏+点膏针筒/针头 | 1
T007 | 助焊剂 | 1
T008 | 吸锡带/吸锡器 | 2
T009 | 电子级IPA/相容清洗剂+防静电刷 | 1
T010 | PCB夹具/耐热垫/防静电台垫腕带 | 1
T011 | 焊接烟雾抽排装置 | 1
T012 | 接触式热电偶/测温记录工具 | 1
T013 | 游标卡尺/小螺丝刀/放大镜 | 1
T014 | 测试钩/细探针/鳄鱼夹线 | 2
T015 | 元件盒/0805标签袋 | 1
T016 | MCU底焊盘贴装/检验服务 | 1
D001 | 正版J-Link及20针ARM调试排线 | 1
D002 | 隔离USB转RS485转换器 | 2
D003 | RS485双绞线与端子接线 | 3
D004 | USB数据线 | 3
D005 | 电脑与开源软件 | 0
D006 | USB隔离/备用连接器附件 | 1

## 14校准电阻Q005展开
套件ID | 子项 | 理想电导点(µS/cm) | 理想电阻(Ω) | 可询价名义值 | 单套数量 | 单位 | 必须满足的规格 | 换算与边界 | 大陆采购渠道 | 淘宝搜索入口 | 备注
Q005（只买一套） | RSTD01 | 10 | 100000 | 100kΩ | 1 | 只/单元 | 0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。 | K=1时κ(µS/cm)=1e6/R(Ω)。使用实测值，近似名义阻值对应近似点位；10与2000端点由实际合格标准/服务覆盖。 | 贸泽/得捷精密电阻购后送校，或计量电阻厂家整套报价 | https://s.taobao.com/search?q=100k%CE%A9%20%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 此页是Q005一套9只/单元的展开，不与Q005重复计数量。也可租用具有这些点位的合格校准电阻箱。
Q005（只买一套） | RSTD02 | 20 | 50000 | 50kΩ或49.9kΩ | 1 | 只/单元 | 0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。 | K=1时κ(µS/cm)=1e6/R(Ω)。使用实测值，近似名义阻值对应近似点位；10与2000端点由实际合格标准/服务覆盖。 | 贸泽/得捷精密电阻购后送校，或计量电阻厂家整套报价 | https://s.taobao.com/search?q=50k%CE%A9%E6%88%9649.9k%CE%A9%20%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 此页是Q005一套9只/单元的展开，不与Q005重复计数量。也可租用具有这些点位的合格校准电阻箱。
Q005（只买一套） | RSTD03 | 50 | 20000 | 20kΩ | 1 | 只/单元 | 0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。 | K=1时κ(µS/cm)=1e6/R(Ω)。使用实测值，近似名义阻值对应近似点位；10与2000端点由实际合格标准/服务覆盖。 | 贸泽/得捷精密电阻购后送校，或计量电阻厂家整套报价 | https://s.taobao.com/search?q=20k%CE%A9%20%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 此页是Q005一套9只/单元的展开，不与Q005重复计数量。也可租用具有这些点位的合格校准电阻箱。
Q005（只买一套） | RSTD04 | 84 | 11904.7619 | 11.9048kΩ或12kΩ | 1 | 只/单元 | 0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。 | K=1时κ(µS/cm)=1e6/R(Ω)。使用实测值，近似名义阻值对应近似点位；10与2000端点由实际合格标准/服务覆盖。 | 贸泽/得捷精密电阻购后送校，或计量电阻厂家整套报价 | https://s.taobao.com/search?q=11.9048k%CE%A9%E6%88%9612k%CE%A9%20%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 此页是Q005一套9只/单元的展开，不与Q005重复计数量。也可租用具有这些点位的合格校准电阻箱。
Q005（只买一套） | RSTD05 | 100 | 10000 | 10kΩ | 1 | 只/单元 | 0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。 | K=1时κ(µS/cm)=1e6/R(Ω)。使用实测值，近似名义阻值对应近似点位；10与2000端点由实际合格标准/服务覆盖。 | 贸泽/得捷精密电阻购后送校，或计量电阻厂家整套报价 | https://s.taobao.com/search?q=10k%CE%A9%20%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 此页是Q005一套9只/单元的展开，不与Q005重复计数量。也可租用具有这些点位的合格校准电阻箱。
Q005（只买一套） | RSTD06 | 500 | 2000 | 2kΩ | 1 | 只/单元 | 0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。 | K=1时κ(µS/cm)=1e6/R(Ω)。使用实测值，近似名义阻值对应近似点位；10与2000端点由实际合格标准/服务覆盖。 | 贸泽/得捷精密电阻购后送校，或计量电阻厂家整套报价 | https://s.taobao.com/search?q=2k%CE%A9%20%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 此页是Q005一套9只/单元的展开，不与Q005重复计数量。也可租用具有这些点位的合格校准电阻箱。
Q005（只买一套） | RSTD07 | 1000 | 1000 | 1kΩ | 1 | 只/单元 | 0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。 | K=1时κ(µS/cm)=1e6/R(Ω)。使用实测值，近似名义阻值对应近似点位；10与2000端点由实际合格标准/服务覆盖。 | 贸泽/得捷精密电阻购后送校，或计量电阻厂家整套报价 | https://s.taobao.com/search?q=1k%CE%A9%20%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 此页是Q005一套9只/单元的展开，不与Q005重复计数量。也可租用具有这些点位的合格校准电阻箱。
Q005（只买一套） | RSTD08 | 1413 | 707.7141 | 707.714Ω或715Ω | 1 | 只/单元 | 0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。 | K=1时κ(µS/cm)=1e6/R(Ω)。使用实测值，近似名义阻值对应近似点位；10与2000端点由实际合格标准/服务覆盖。 | 贸泽/得捷精密电阻购后送校，或计量电阻厂家整套报价 | https://s.taobao.com/search?q=707.714%CE%A9%E6%88%96715%CE%A9%20%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 此页是Q005一套9只/单元的展开，不与Q005重复计数量。也可租用具有这些点位的合格校准电阻箱。
Q005（只买一套） | RSTD09 | 2000 | 500 | 500Ω | 1 | 只/单元 | 0.01%级或更好，低温漂，四端校准并记录实测R、U和k；约100Hz低激励下寄生误差须核对。 | K=1时κ(µS/cm)=1e6/R(Ω)。使用实测值，近似名义阻值对应近似点位；10与2000端点由实际合格标准/服务覆盖。 | 贸泽/得捷精密电阻购后送校，或计量电阻厂家整套报价 | https://s.taobao.com/search?q=500%CE%A9%20%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%200.01%25%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 此页是Q005一套9只/单元的展开，不与Q005重复计数量。也可租用具有这些点位的合格校准电阻箱。