## 先读说明
项目 | 说明
采购阶段 | 工程选型/询价清单，非生产放行BOM。PCB ERC/DRC、17mm装配和隔离耐压尚未验证，HOLD项不得凭原MPN替代。
数量口径 | 按1台工程样机。逐位号与合并采购页为同一批电子料，不能重复购买；外采页不与板载料重复。备件为建议，不含最小包装量MOQ。
全量程目标 | C0电导10–2000µS/cm全量程±0.5%读数、温度0–50°C整链标定±0.05°C为目标，未获实测认证。
MPN与商城SKU | 原ADI MPN仅为来源；修改精密件完整MPN未确定时标HOLD，不用旧ERA料号冒充。立创C号/得捷-ND未核实，不虚构。
价格/库存/成本 | 未取得供应商报价、实时库存和生命周期证据；所有金额空缺/UNQUOTED，不把未知价格填0。外协与已有设备可复用，须询价后才能计算项目总成本。
询价入口 | 链接为中国大陆采购查询入口，不代表有库存或该商品已验证。半导体/精密阻优先原厂及授权渠道；淘宝购买须核原厂订货码、批次与证书。
温补缺项 | 未取得可追溯ISO7888 nLF正式因子，固件默认κ25NaN/未验证。标准/资料授权费用列入实验成本，不把合成测试曲线当真实系数。
焊接要求 | 至少0402，ADI LFCSP露铜焊盘需可靠焊接，不能把允许手焊理解为仅烙铁可保证质量。模拟高阻区洗净干燥；三防涂层避开电极/传感界面和焊盘。
生成输入缺项 | 当前AFE/core/power与外采、删除来源全部存在；存在来源不代表设计已生产验证。

## 电子逐位号
ID | 类别 | 板件/用途 | 位号/项目 | 单台用量 | 单位 | 建议备件 | 建议采购量 | 数值/功能/规格 | 封装 | CAD封装候选 | 精度/容差 | 温漂/TCR | 厂家 | 采购MPN | 原ADI MPN_仅供比对 | 立创或DigiKey SKU | MPN核验状态 | 库存/停产状态 | 装配/采购属性 | 放行状态 | 单价/币种 | 成本小计 | 大陆采购渠道 | 采购入口 | 淘宝查询入口 | 相对B0/原ADI变更 | 备注 | 来源
C2 | 电子料 | 前板AFE | C2 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C3 | 电子料 | 前板AFE | C3 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C4 | 电子料 | 前板AFE | C4 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C5 | 电子料 | 前板AFE | C5 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C6 | 电子料 | 前板AFE | C6 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C7 | 电子料 | 前板AFE | C7 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C8 | 电子料 | 前板AFE | C8 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C47 | 电子料 | 前板AFE | C47 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C50 | 电子料 | 前板AFE | C50 | 1 | 件 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C52 | 电子料 | 前板AFE | C52 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C53 | 电子料 | 前板AFE | C53 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C54 | 电子料 | 前板AFE | C54 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C55 | 电子料 | 前板AFE | C55 | 1 | 件 | 0 | 1 | 820p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 820p returns to op-amp output BEFORE 24 ohm. 1.2k returns from ADC AFTER 24 ohm; these are not parallel components.；原MPN释义参考：820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C60 | 电子料 | 前板AFE | C60 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C61 | 电子料 | 前板AFE | C61 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C62 | 电子料 | 前板AFE | C62 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C63 | 电子料 | 前板AFE | C63 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C64 | 电子料 | 前板AFE | C64 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C67 | 电子料 | 前板AFE | C67 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C69 | 电子料 | 前板AFE | C69 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C70 | 电子料 | 前板AFE | C70 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C71 | 电子料 | 前板AFE | C71 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C72 | 电子料 | 前板AFE | C72 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C73 | 电子料 | 前板AFE | C73 | 1 | 件 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C74 | 电子料 | 前板AFE | C74 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C75 | 电子料 | 前板AFE | C75 | 1 | 件 | 0 | 1 | 820p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 820p returns to op-amp output BEFORE 24 ohm. 1.2k returns from ADC AFTER 24 ohm; these are not parallel components.；原MPN释义参考：820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C76 | 电子料 | 前板AFE | C76 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C77 | 电子料 | 前板AFE | C77 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C78 | 电子料 | 前板AFE | C78 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C79 | 电子料 | 前板AFE | C79 | 1 | 件 | 0 | 1 | 470p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | 0805CG471J9B200 | 0805CG471J9B200 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=0805CG471J9B200 | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C80 | 电子料 | 前板AFE | C80 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C82 | 电子料 | 前板AFE | C82 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C83 | 电子料 | 前板AFE | C83 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C84 | 电子料 | 前板AFE | C84 | 1 | 件 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C85 | 电子料 | 前板AFE | C85 | 1 | 件 | 0 | 1 | 820p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 820p returns to op-amp output BEFORE 24 ohm. 1.2k returns from ADC AFTER 24 ohm; these are not parallel components.；原MPN释义参考：820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C86 | 电子料 | 前板AFE | C86 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C87 | 电子料 | 前板AFE | C87 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C88 | 电子料 | 前板AFE | C88 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C89 | 电子料 | 前板AFE | C89 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C90 | 电子料 | 前板AFE | C90 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C91 | 电子料 | 前板AFE | C91 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C92 | 电子料 | 前板AFE | C92 | 1 | 件 | 0 | 1 | 470p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | 0805CG471J9B200 | 0805CG471J9B200 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=0805CG471J9B200 | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C93 | 电子料 | 前板AFE | C93 | 1 | 件 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C94 | 电子料 | 前板AFE | C94 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C95 | 电子料 | 前板AFE | C95 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C96 | 电子料 | 前板AFE | C96 | 1 | 件 | 0 | 1 | 820p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 820p returns to op-amp output BEFORE 24 ohm. 1.2k returns from ADC AFTER 24 ohm; these are not parallel components.；原MPN释义参考：820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C97 | 电子料 | 前板AFE | C97 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C98 | 电子料 | 前板AFE | C98 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C99 | 电子料 | 前板AFE | C99 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
D5 | 电子料 | 前板AFE | D5 | 1 | 件 | 0 | 1 | BAT54S | SOT95P240X110-3M | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | DIODES | BAT54S | BAT54S | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BAT54S | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | BAT54S series diode common midpoint pin 3; clamp FORCE+ to excitation rails. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
J5 | PCB特征 | 前板AFE | J5 | 0 | 件 | 0 | 0 | EC_4E_PLUS_GND_WIRE_LANDS | 待布局 |  | N/A | N/A | 待选/原厂信息待核 | N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 | OSTTC052162 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | PCB必要接口特征，不采购器件；不是DNP占位 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | 不采购 |  |  | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original connector electrical pinout only; C0 requires a smaller connector/pads.；Original J5.5 is isolated AFE GND. Do not bond to cable shield/housing across isolation barrier without an explicit EMC design. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R19 | 电子料 | 前板AFE | R19 | 1 | 件 | 0 | 1 | 7.50k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6AEB752V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R20 | 电子料 | 前板AFE | R20 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1.20k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB122V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R21 | 电子料 | 前板AFE | R21 | 1 | 件 | 0 | 1 | 24 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R23 | 电子料 | 前板AFE | R23 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R25 | 电子料 | 前板AFE | R25 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R26 | 电子料 | 前板AFE | R26 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R28 | 电子料 | 前板AFE | R28 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R29 | 电子料 | 前板AFE | R29 | 1 | 件 | 0 | 1 | 7.50k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6AEB752V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R30 | 电子料 | 前板AFE | R30 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R31 | 电子料 | 前板AFE | R31 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1.20k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB122V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R32 | 电子料 | 前板AFE | R32 | 1 | 件 | 0 | 1 | 24 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R33 | 电子料 | 前板AFE | R33 | 1 | 件 | 0 | 1 | 430 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R34 | 电子料 | 前板AFE | R34 | 1 | 件 | 0 | 1 | 430 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R35 | 电子料 | 前板AFE | R35 | 1 | 件 | 0 | 1 | 470k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | KOA | RK73B2ATTD474J | RK73B2ATTD474J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73B2ATTD474J | https://s.taobao.com/search?q=RK73B2ATTD474J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R36 | 电子料 | 前板AFE | R36 | 1 | 件 | 0 | 1 | 430 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R37 | 电子料 | 前板AFE | R37 | 1 | 件 | 0 | 1 | 7.50k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6AEB752V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R38 | 电子料 | 前板AFE | R38 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1.20k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB122V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R39 | 电子料 | 前板AFE | R39 | 1 | 件 | 0 | 1 | 24 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R40 | 电子料 | 前板AFE | R40 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R41 | 电子料 | 前板AFE | R41 | 1 | 件 | 0 | 1 | 430 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R42 | 电子料 | 前板AFE | R42 | 1 | 件 | 0 | 1 | 430 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R43 | 电子料 | 前板AFE | R43 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R44 | 电子料 | 前板AFE | R44 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R45 | 电子料 | 前板AFE | R45 | 1 | 件 | 0 | 1 | 430 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R46 | 电子料 | 前板AFE | R46 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R47 | 电子料 | 前板AFE | R47 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1.00kΩ | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.01% | ≤2 ppm/°C | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB102V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: select and verify full precision-resistor MPN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C | C0 precision upgrade; resistance and topology unchanged. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R48 | 电子料 | 前板AFE | R48 | 1 | 件 | 0 | 1 | 7.50k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6AEB752V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R51 | 电子料 | 前板AFE | R51 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R52 | 电子料 | 前板AFE | R52 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1.20k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB122V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R53 | 电子料 | 前板AFE | R53 | 1 | 件 | 0 | 1 | 24 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U10 | 电子料 | 前板AFE | U10 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U11 | 电子料 | 前板AFE | U11 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADG1419BRMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADG1419BRMZ | ADG1419BRMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1419BRMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1419BRMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | MSOP BRMZ pin 5 is NC, not the LFCSP EN pin. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U12 | 电子料 | 前板AFE | U12 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4528-2ARMZ | ADA4528-2ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4528-2ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U13 | 电子料 | 前板AFE | U13 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U14 | 电子料 | 前板AFE | U14 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADA4000-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4000-1ARZ | ADA4000-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4000-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4000-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U15 | 电子料 | 前板AFE | U15 | 1 | 件 | 0 | 1 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M | Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | AD8253ARMZ | AD8253ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8253ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U16 | 电子料 | 前板AFE | U16 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U17 | 电子料 | 前板AFE | U17 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADG1211YRUZ | SOP65P640X120-16M | Package_SO:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADG1211YRUZ | ADG1211YRUZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1211YRUZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1211YRUZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U18 | 电子料 | 前板AFE | U18 | 1 | 件 | 0 | 1 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M | Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | AD8253ARMZ | AD8253ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8253ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U19 | 电子料 | 前板AFE | U19 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADA4627-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4627-1ARZ | ADA4627-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4627-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4627-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Pins 1/5 are unconnected offset-null terminals, not supply pins. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U20 | 电子料 | 前板AFE | U20 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4528-2ARMZ | ADA4528-2ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4528-2ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U21 | 电子料 | 前板AFE | U21 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U22 | 电子料 | 前板AFE | U22 | 1 | 件 | 0 | 1 | AD8542ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | AD8542ARZ | AD8542ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8542ARZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8542ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C1 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C1 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original global 3.3V decoupling retained; no UI or old RS485 signal connection retained. Final local placement may be reassigned to MCU rail.；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C9 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C9 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C10 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C10 | 1 | 件 | 0 | 1 | 47u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±20%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012X5R1A476M125AC | C2012X5R1A476M125AC | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012X5R1A476M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012X5R1A476M125AC | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：47 µF，0805，10 V，X5R，±20%；不可用相同容量的大封装硬贴。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C11 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C11 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C12 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C12 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C13 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C13 | 1 | 件 | 0 | 1 | 33n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB333 | CC0805KRX7R9BB333 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB333 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB333 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：33 nF，0805，50 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C14 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C14 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C16 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C16 | 1 | 件 | 0 | 1 | 56p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | KEMET | C0805C560J5GACTU | C0805C560J5GACTU | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C0805C560J5GACTU | https://s.taobao.com/search?q=C0805C560J5GACTU | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：56 pF，0805，50 V，C0G/NP0，±5%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C20 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C20 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C21 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C21 | 1 | 件 | 0 | 1 | 22u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012JB1E226M125AC | C2012JB1E226M125AC | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C22 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C22 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C23 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C23 | 1 | 件 | 0 | 1 | 22u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012JB1E226M125AC | C2012JB1E226M125AC | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C24 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C24 | 1 | 件 | 0 | 1 | 3.3n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012C0G1H332J | C2012C0G1H332J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012C0G1H332J | https://s.taobao.com/search?q=C2012C0G1H332J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：3.3 nF，0805，50 V，C0G，±5%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C25 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C25 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Kept as output/bulk capacitors of replacement isolated-side 3.3V supply before L5. Original ADP2300 switched input path no longer present.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C26 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C26 | 1 | 件 | 0 | 1 | 22u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012JB1E226M125AC | C2012JB1E226M125AC | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Kept as output/bulk capacitors of replacement isolated-side 3.3V supply before L5. Original ADP2300 switched input path no longer present.；原MPN释义参考：22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C29 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C29 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C30 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C30 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C31 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C31 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C36 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C36 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C37 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C37 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C38 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C38 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C39 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C39 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C40 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C40 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C41 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C41 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C42 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C42 | 1 | 件 | 0 | 1 | 470n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | KOA | X7R0805CTTD474J | X7R0805CTTD474J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C43 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C43 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original global 3.3V decoupling retained; no UI or old RS485 signal connection retained. Final local placement may be reassigned to MCU rail.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C44 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C44 | 1 | 件 | 0 | 1 | 470n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | KOA | X7R0805CTTD474J | X7R0805CTTD474J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Internal AVDD_REG and DVDD_REG common 1.8V node; must NOT connect to 3.3V.；原MPN释义参考：470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C45 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C45 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C46 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C46 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C48 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C48 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C49 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C49 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C51 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C51 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original global 3.3V decoupling retained; no UI or old RS485 signal connection retained. Final local placement may be reassigned to MCU rail.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C56 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C56 | 1 | 件 | 0 | 1 | 470n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | KOA | X7R0805CTTD474J | X7R0805CTTD474J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Internal AVDD_REG and DVDD_REG common 1.8V node; must NOT connect to 3.3V.；原MPN释义参考：470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C57 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C57 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C58 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C58 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C59 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C59 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C68 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C68 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C81 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C81 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C100 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C100 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | ；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C401 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C401 | 1 | 件 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Murata | GRM21BR61E475KA12L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | New immediately local LDO capacitor. Original CN0359 4.7u25V0805 part reused; effective capacitance at5V/3.3V must exceed1.5uF manufacturer minimum across tolerance, DC bias and temperature before release; design target>=2.2uF effective.；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C402 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C402 | 1 | 件 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Murata | GRM21BR61E475KA12L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | New immediately local LDO capacitor. Original CN0359 4.7u25V0805 part reused; effective capacitance at5V/3.3V must exceed1.5uF manufacturer minimum across tolerance, DC bias and temperature before release; design target>=2.2uF effective.；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
D1 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | D1 | 1 | 件 | 0 | 1 | BAT54S | SOT95P240X110-3M | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | DIODES | BAT54S | BAT54S | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BAT54S | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | BAT54S series dual: A1->COM3->K2; A1 at negative output, K2 PGND. Source drawing top diode points toward flying-cap common; do not reverse both diodes. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
D2 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | D2 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1N4148W | SOD3816X127M | Diode_SMD:D_SOD-123 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | DIODES | 1N4148W | 1N4148W | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1N4148W | https://s.taobao.com/search?q=1N4148W | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 1N4148W, cathode at raw positive output. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
J3 | PCB特征 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | J3 | 0 | 件 | 0 | 0 | PT1000_4WIRE_LANDS | C0_Custom:RTD_4wire_lands_TBD | C0_Custom:RTD_4wire_lands_TBD | N/A | N/A | ON-SHORE TECHNOLOGY | N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 | OSTTC042162 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | PCB必要接口特征，不采购器件；不是DNP占位 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | 不采购 |  |  | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original screw terminal is replaced by four separately labelled solder lands; DO NOT join force/sense traces before sensor. Original physical OSTTC042162 not fitted; new lands not yet laid out. Pin4 is bias node, NOT GND. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
J401 | PCB特征 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | J401 | 0 | 件 | 0 | 0 | SWD_5PAD | C0_Custom:SWD_5pad_TBD | C0_Custom:SWD_5pad_TBD | N/A | N/A | 待选/原厂信息待核 | N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | PCB必要接口特征，不采购器件；不是DNP占位 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | 不采购 |  |  | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | New five-pad SWD group, NOT original J4 pin order. VTref is reference input for debugger, not a 3.3V supply input. Pins located only on electrode-isolated side. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
L1 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | L1 | 1 | 件 | 0 | 1 | 22u | SLF60XX | Inductor_SMD:L_TDK_SLF6045 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | TDK | SLF6045T-220M1R1-3PF | SLF6045T-220M1R1-3PF | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF6045T-220M1R1-3PF | https://s.taobao.com/search?q=SLF6045T-220M1R1-3PF | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original 22uH SLF6045T-220M1R1-3PF retained, no speculative miniature substitute. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
L3 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | L3 | 1 | 件 | 0 | 1 | BNX025H01 | BNX02 | Filter:Filter_Murata_BNX025_RENUMBER_CG_4_5_6 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | muRata | BNX025H01 | BNX025H01 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original PADS uses six pad numbers; KiCad standard footprint repeats number4 on all three CG pads. Explicit custom renumbering or verified 4-logical-pin mapping required, not a drop-in six-pin footprint. Standard pad envelope about17.5x12.5mm: orient long direction along PCB length. PGND and GND retained separately; do not join by guessed global labels. Internal ground-path behavior requires manufacturer datasheet verification. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
L4 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | L4 | 1 | 件 | 0 | 1 | BNX025H01 | BNX02 | Filter:Filter_Murata_BNX025_RENUMBER_CG_4_5_6 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | muRata | BNX025H01 | BNX025H01 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original PADS uses six pad numbers; KiCad standard footprint repeats number4 on all three CG pads. Explicit custom renumbering or verified 4-logical-pin mapping required, not a drop-in six-pin footprint. Standard pad envelope about17.5x12.5mm: orient long direction along PCB length. PGND and GND retained separately; do not join by guessed global labels. Internal ground-path behavior requires manufacturer datasheet verification. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
L5 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | L5 | 1 | 件 | 0 | 1 | BNX025H01 | BNX02 | Filter:Filter_Murata_BNX025_RENUMBER_CG_4_5_6 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | muRata | BNX025H01 | BNX025H01 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original PADS uses six pad numbers; KiCad standard footprint repeats number4 on all three CG pads. Explicit custom renumbering or verified 4-logical-pin mapping required, not a drop-in six-pin footprint. Standard pad envelope about17.5x12.5mm: orient long direction along PCB length. PGND and GND retained separately; do not join by guessed global labels. Internal ground-path behavior requires manufacturer datasheet verification. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R1 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R1 | 1 | 件 | 0 | 1 | 47k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805FR-0747KL | RC0805FR-0747KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0747KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R3 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R3 | 1 | 件 | 0 | 1 | 18k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-0718KL | RC0805JR-0718KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-0718KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-0718KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R4 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R4 | 1 | 件 | 0 | 1 | 200k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | KOA | RK73H2ATTDD2003F | RK73H2ATTDD2003F | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73H2ATTDD2003F | https://s.taobao.com/search?q=RK73H2ATTDD2003F | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R11 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R11 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R12 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R12 | 1 | 件 | 0 | 1 | 36 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | VISHAY | CRCW080536R0FKEA | CRCW080536R0FKEA | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080536R0FKEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080536R0FKEA | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R13 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R13 | 1 | 件 | 0 | 1 | 4.99kΩ | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.01% | ≤2 ppm/°C | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB152V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: qualified full MPN required | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C | Explicit C0 exception to Rev A 1.50k. Require 0.01%, <=2ppm/K; full qualified procurement MPN not yet selected. With 200uA gives nominal 0.998V reference. Preserve Kelvin routing. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R14 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R14 | 1 | 件 | 0 | 1 | 110.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6AEB114V | ERA-6AEB114V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB114V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB114V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R15 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R15 | 1 | 件 | 0 | 1 | 15.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6YEB153V | ERA-6YEB153V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6YEB153V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB153V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R16 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R16 | 1 | 件 | 0 | 1 | 13k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERJ-6ENF1302V | ERJ-6ENF1302V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERJ-6ENF1302V | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R17 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R17 | 1 | 件 | 0 | 1 | 47k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805FR-0747KL | RC0805FR-0747KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0747KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 47k BOOT/BM pull-UP. Earlier verbal description as a pulldown was wrong; source drawing and MCU pinmap confirm pullup. Not a buzzer feature. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R22 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R22 | 1 | 件 | 0 | 1 | 13k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERJ-6ENF1302V | ERJ-6ENF1302V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERJ-6ENF1302V | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R24 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R24 | 1 | 件 | 0 | 1 | 27.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6AEB273V | ERA-6AEB273V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB273V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB273V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R27 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R27 | 1 | 件 | 0 | 1 | 27.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6AEB273V | ERA-6AEB273V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB273V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB273V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R49 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R49 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | CRCW080510K0JNEA | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080510K0JNEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080510K0JNEA | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R50 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R50 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | CRCW080510K0JNEA | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080510K0JNEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080510K0JNEA | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U5 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U5 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADP1613ARMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP1613ARMZ | ADP1613ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP1613ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADP1613ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | VCC must be regulated isolated nominal 5V (recommended input2.5..5.5V), never 12..30V. FREQ grounded as original 650kHz mode. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U8 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U8 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADuCM360BCPZ128 | QFN50P700X700X80-49M | Package_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.1x5.1mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADuCM360BCPZ128 | ADuCM360BCPZ128 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADuCM360BCPZ128 | https://s.taobao.com/search?q=ADuCM360BCPZ128 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Pin 49 is exposed pad, must be soldered to GND. P1.0 pin38 and P1.2 pin40 remain physically tied for PWM sync. Former LCD/encoder pins are intentionally NC, firmware input pullups; no interface footprints. XTALI/XTALO NC, internal 16MHz clock. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U9 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U9 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADA4077-2ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4077-2ARZ | ADA4077-2ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4077-2ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4077-2ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original ADA4077-2ARZ SOIC retained. Nominal net names +/-10V are original excitation nets; actual voltage is DAC-programmable and not a fixed10V output. Same-model MSOP may be chosen only with a verified orderable MPN and new footprint review. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U401 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U401 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADP7118_3V3 | TSOT-5 | Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-5 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP7118AUJZ-3.3-R7 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | Orderable MPN verified in manufacturer datasheet; stock unverified | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP7118AUJZ-3.3-R7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP7118AUJZ-3.3-R7 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | New isolated-side 5V->3.3V 200mA low-noise LDO. Place at rear end of analog/core board adjacent to L5; SENSE uses short Kelvin sense at C402 before L5, never after L5. Datasheet recommends nominal2.2uF input/output; minimum effective1.5uF including tolerance and DC bias over full conditions, ESR0.001..0.3ohm. Datasheet qualified MPN, actual stock not checked. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C201 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C201 | 1 | 件 | 0 | 1 | 2.2uF 100V | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | GRM32ER72A225KA35L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM32ER72A225KA35L | https://s.taobao.com/search?q=GRM32ER72A225KA35L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Candidate full code; DC bias/stock not verified | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C202 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C202 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100nF 100V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100nF%20100V%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=100nF%20100V%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Must survive TVS clamp; do not substitute original25V decoupler | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C203 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C203 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100nF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Yageo | CC0805KRX7R8BB104 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C204 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C204 | 1 | 件 | 0 | 1 | 2.2uF 10V | 0603 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=2.2uF%2010V%200603%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=2.2uF%2010V%200603%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 |  | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C205 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C205 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100nF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Yageo | CC0805KRX7R8BB104 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C206 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C206 | 1 | 件 | 0 | 1 | 4.7pF C0G | 0402 | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.7pF%20C0G%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=4.7pF%20C0G%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 |  | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C207 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C207 | 1 | 件 | 0 | 1 | 47uF 16V | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=47uF%2016V%201210%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=47uF%2016V%201210%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Effective C at5V must be checked against LT8631 stability/output ripple requirements | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C210 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C210 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10uF 10V | 1206 | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | GRM31CR71A106KA01L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM31CR71A106KA01L | https://s.taobao.com/search?q=GRM31CR71A106KA01L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | At transformer center tap, loop short | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C211 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C211 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100nF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Yageo | CC0805KRX7R8BB104 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | VDDA bypass lead length<2mm；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C212 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C212 | 1 | 件 | 0 | 1 | 47uF 10V X7R | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | GRM32ER71A476KE15L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM32ER71A476KE15L | https://s.taobao.com/search?q=GRM32ER71A476KE15L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Nominal47uF reference; DC-bias at6.525V may significantly reduce effective C, loop response unverified | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C213 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C213 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100nF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Yageo | CC0805KRX7R8BB104 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | VDD2 bypass<2mm；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C214 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C214 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100nF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Yageo | CC0805KRX7R8BB104 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | ADuM4070 recommends this CFB for lower transient overshoot; must test actual loop；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C220 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C220 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10uF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Murata | GRM21BR61E106KA73L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | OriginalCN0359 MPN with final L packaging suffix; input DC bias must be checked；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C221 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C221 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10uF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Murata | GRM21BR61E106KA73L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | ；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C230 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C230 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100nF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Yageo | CC0805KRX7R8BB104 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | AtVDD1/VDD2 pin respectively；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C231 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C231 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100nF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Yageo | CC0805KRX7R8BB104 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | AtVDD1/VDD2 pin respectively；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C232 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C232 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10uF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Murata | GRM21BR61E106KA73L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | ；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
C233 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C233 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10uF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Murata | GRM21BR61E106KA73L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | ；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
D201 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D201 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100V/2A Schottky reverse protection | SMB DO-214AA | Diode_SMD:D_SMB | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Vishay | SS210-E3/52T |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SS210-E3%2F52T | https://s.taobao.com/search?q=SS210-E3%2F52T | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Series diode before TVS; worst forward drop and thermal dissipation must be measured. No claim of automotive reverse-transient qualification. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
D202 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D202 | 1 | 件 | 0 | 1 | 33V 600W unidirectional TVS | SMB DO-214AA | Diode_SMD:D_SMB | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Littelfuse | SMBJ33A |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SMBJ33A | https://s.taobao.com/search?q=SMBJ33A | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Nominal 33V standoff and approximately53V clamping are design assumptions pending exact vendor curve; TVS alone does not establish IEC61000-4-5 immunity. Supply current limit/fusing coordinated outside this board. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
D203 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D203 | 1 | 件 | 0 | 1 | 40V/0.5A Schottky | SOD-123 | Diode_SMD:D_SOD-123 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | onsemi | MBR0540T1G |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_FAMILY_ORDER_SUFFIX_CHECK | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MBR0540T1G | https://s.taobao.com/search?q=MBR0540T1G | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | At3x turns ratio check worst secondary PIV<40V including ringing. Startup/short-circuit bench test required. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
D204 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D204 | 1 | 件 | 0 | 1 | 40V/0.5A Schottky | SOD-123 | Diode_SMD:D_SOD-123 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | onsemi | MBR0540T1G |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_FAMILY_ORDER_SUFFIX_CHECK | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MBR0540T1G | https://s.taobao.com/search?q=MBR0540T1G | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | At3x turns ratio check worst secondary PIV<40V including ringing. Startup/short-circuit bench test required. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
D205 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D205 | 1 | 件 | 0 | 1 | RS485 asymmetric TVS | SOT-23 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Bourns | CDSOT23-SM712 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CDSOT23-SM712 | https://s.taobao.com/search?q=CDSOT23-SM712 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | TVS return is cable ground, never electrode ground. Actual IEC surge/ESD tests not done. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
J201 | PCB特征 | 后板电源_隔离485 | J201 | 0 | 件 | 0 | 0 | CABLE 4 wires + shield | C0Power:Cable_5_SMD_2.5mm | C0Power:Cable_5_SMD_2.5mm | N/A | N/A | 待选/原厂信息待核 | N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | PCB必要接口特征，不采购器件；不是DNP占位 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | 不采购 |  |  | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Shield direct to metal housing; no bridge to quiet electrode ground. No pressure vent required for EC/T-only unit. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
J202 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | J202 | 1 | 件 | 0 | 1 | INTERNAL 2x4 1.27mm | 2x4 1.27mm or wire solder pads | Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x04_P1.27mm_Vertical | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CONNECTOR_MPN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL%202x4%201.27mm%202x4%201.27mm%20or%20wire%20solder%20pads%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | https://s.taobao.com/search?q=INTERNAL%202x4%201.27mm%202x4%201.27mm%20or%20wire%20solder%20pads%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | PGND and GND are not bridged on this board. MCU board preserves original BNX filter ground scheme. Bare header MPN not selected until assembly mechanics frozen.；源MPN字段是接口定义标签，不是可订购原厂料号。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
JP201 | PCB特征 | 后板电源_隔离485 | JP201 | 0 | 件 | 0 | 0 | 120ohm termination enable | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_RoundedPad1.0x1.5mm | N/A | N/A | 待选/原厂信息待核 | N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | PCB必要接口特征，不采购器件；不是DNP占位 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | 不采购 |  |  | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Required termination option, not an obsolete evaluation test jumper. Close only if thisunit is oneof2 busends. No DNP resistor footprint. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
L201 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | L201 | 1 | 件 | 0 | 1 | 22uH | 10.1x10.1x4.5mm power inductor | Inductor_SMD:L_TDK_SLF10145 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | TDK | SLF10145T-220M1R9 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF10145T-220M1R9 | https://s.taobao.com/search?q=SLF10145T-220M1R9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Nominal22uH; TDK saturation/DCR/temperature curve must still be confirmed at peak current. Same-family KiCad footprint referenced from manufacturer drawing, not a different inductor series. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
L202 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | L202 | 1 | 件 | 0 | 1 | 47uH | 1212 |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | LQH3NPN470MM0 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_HOLD_FOOTPRINT | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LQH3NPN470MM0 | https://s.taobao.com/search?q=LQH3NPN470MM0 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.41A reference current rating; final load/temp/availability/footprint must be checked; exact land pattern unavailable: HOLD, do not replace with a guessed1210/1212 footprint | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R201 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R201 | 1 | 件 | 0 | 1 | 25.5k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=25.5k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=25.5k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R202 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R202 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1M | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1M%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1M%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. LT8631 reference value | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R203 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R203 | 1 | 件 | 0 | 1 | 191k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=191k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=191k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. LT8631 reference value | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R204 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R204 | 1 | 件 | 0 | 1 | 806k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=806k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=806k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Design UVLO rising1.19*(1+806/100)=10.78V, must tolerance-check startup after reverse diode | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R205 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R205 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R210 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R210 | 1 | 件 | 0 | 1 | 42.2k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=42.2k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=42.2k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.1%. 1.25*(1+42.2/10)=6.525V nominal;1.15..1.37V reference implies6.003..7.151V before resistor/load/ripple | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R211 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R211 | 1 | 件 | 0 | 1 | 10.0k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=10.0k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=10.0k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.1%. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R212 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R212 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Approximately500kHz reference switching frequency | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R220 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R220 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Driver disabled during MCUreset | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R221 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R221 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Receiver enabled during MCUreset; MCU mapsDE/nRE to same output | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R222 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R222 | 1 | 件 | 0 | 1 | 100k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. UARTidle high duringreset | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
R223 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R223 | 1 | 件 | 0 | 1 | 120R | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=120R%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=120R%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Permanent resistor through normallyopen solderbridge; fits only atbusend | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
T201 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | T201 | 1 | 件 | 0 | 1 | 1CT:3CT isolated transformer | HOLD manufacturer mechanical drawing |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Coilcraft | JA4650-BL |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_FOOTPRINT_PINMAP | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=JA4650-BL | https://s.taobao.com/search?q=JA4650-BL | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Functional winding names ONLY, not physical pin numbers. Manufacturer drawing/physical mapping/width/height are NOT obtained. BLOCK PCB release and fit claim until confirmed. One must not assign guessed numeric pin numbers or generic transformer pads. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U201 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U201 | 1 | 件 | 0 | 1 | LT8631 100V/1A buck | TSSOP-20(16 populated leads)+EP FE20(16) | C0Power:LT8631_FE20_16_EP2.74x3.86 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | LT8631IFE#PBF |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LT8631IFE%23PBF | https://s.taobao.com/search?q=LT8631IFE%23PBF | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Pins2/4/17/19 physically omitted by high-voltage package; do not use a generic20-lead footprint with these pads. 1A total5V budget must include converter primary and485 bus TX. 5.038V nominal from1M/191k and0.808Vref. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U202 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U202 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADuM4070 isolated regulator | SOIC16 wide increased creepage RI-16-2 | Package_SO:SOIC-16W_7.5x12.8mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADUM4070ARIZ |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADUM4070ARIZ | https://s.taobao.com/search?q=ADUM4070ARIZ | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Output set6.525V then regulated5V. VREG=raw6.525V; VDD2 is INTERNAL5V output, NEVER tie VDD2 to6.525V. Datasheet package max lead span10.55mm; external air gap>8mm. Component5kVrms does not certify assembled-board withstand. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U203 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U203 | 1 | 件 | 0 | 1 | 5V 500mA low-noise LDO | SOIC8 exposed pad RD-8-4 |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP7104ARDZ-5.0-R7 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_HOLD_EP_FOOTPRINT | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP7104ARDZ-5.0-R7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP7104ARDZ-5.0-R7 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.55V maxdropout at500mA; targetraw6.525V provides headroom even for ref tolerance. Heat=(Vraw-5V)*Iload, not negligible. PG left unconnected is allowed; NC4 MUST float.; latestRD8-4 preciseEPdrawing notobtained. Prior2.29x3.0 footprint retracted; oldCN/JPrev showsRD8-2 EP2.41x3.098,2025PCN saysRD8-1->4 changesstandoffonly, cannot assumeold2geometryequalscurrent1/4. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
U204 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U204 | 1 | 件 | 0 | 1 | ADM2763E isolated485 | SOIC16 wide RW-16 | Package_SO:SOIC-16W_7.5x10.3mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADM2763EBRWZ |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADM2763EBRWZ | https://s.taobao.com/search?q=ADM2763EBRWZ | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Full-duplex device wired half-duplex by Y=A and Z=B. INVR tiedGND. logic1 supply3.3/GND quiet, bus2 supply5V/GND_CABLE. 500kbps rated; wholeunit all cable-facing supplies stay cable domain. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
J402 | 电子料 | 前板必要板间接口_兼容焊桥 | J402 | 1 | 件 | 0 | 1 | INTERNAL_8PIN | 2x4 1.27mm right-angle male candidate | Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x04_P1.27mm_Horizontal | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: exact male/female MPN pair and mating dimensions not selected | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL_8PIN%202x4%201.27mm%20right-angle%20male%20candidate%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | https://s.taobao.com/search?q=INTERNAL_8PIN%202x4%201.27mm%20right-angle%20male%20candidate%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Same fixed8pinmap as rearJ202. Right-angle candidate for inline boards, no vertical-stack mating claim. Short insulated8wire alternative shares pinmap but is not selected production interface. | hardware/frontend/additional_components_for_schematic.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
JP401 | PCB特征 | 前板必要板间接口_兼容焊桥 | JP401 | 0 | 件 | 0 | 0 | 2E_MODE_OPEN | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm | N/A | N/A | 待选/原厂信息待核 | N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | PCB必要接口特征，不采购器件；不是DNP占位 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | 不采购 |  |  | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | OPEN for4electrode; bridge BOTH JP401 andJP402 only for2electrode. No software short exists. | hardware/frontend/additional_components_for_schematic.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
JP402 | PCB特征 | 前板必要板间接口_兼容焊桥 | JP402 | 0 | 件 | 0 | 0 | 2E_MODE_OPEN | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm | Jumper:SolderJumper-2_P1.3mm_Open_Pad1.0x1.5mm | N/A | N/A | 待选/原厂信息待核 | N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | PCB必要接口特征，不采购器件；不是DNP占位 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | 不采购 |  |  | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | OPEN for4electrode; bridge BOTH JP401 andJP402 only for2electrode. No software short exists. | hardware/frontend/additional_components_for_schematic.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书

## 电子合并采购
ID | 类别 | 板件/用途 | 位号/项目 | 单台用量 | 单位 | 建议备件 | 建议采购量 | 数值/功能/规格 | 封装 | CAD封装候选 | 精度/容差 | 温漂/TCR | 厂家 | 采购MPN | 原ADI MPN_仅供比对 | 立创或DigiKey SKU | MPN核验状态 | 库存/停产状态 | 装配/采购属性 | 放行状态 | 单价/币种 | 成本小计 | 大陆采购渠道 | 采购入口 | 淘宝查询入口 | 相对B0/原ADI变更 | 备注 | 来源
E001 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C47 C53 C61 C62 C69 C70 C71 C74 C77 C80 C82 C86 C88 C89 C90 C91 C94 C98 C99 C46 C48 C49 C51 C58 C59 C100 | 33 | 件 | 9 | 42 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Original global 3.3V decoupling retained; no UI or old RS485 signal connection retained. Final local placement may be reassigned to MCU rail.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E002 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | C50 C73 C84 C93 C401 C402 | 6 | 件 | 4 | 10 | 4.7u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；New immediately local LDO capacitor. Original CN0359 4.7u25V0805 part reused; effective capacitance at5V/3.3V must exceed1.5uF manufacturer minimum across tolerance, DC bias and temperature before release; design target>=2.2uF effective.；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E003 | 电子料 | 前板AFE | C52 C63 C64 C72 | 4 | 件 | 6 | 10 | 10n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E004 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | C54 C60 C67 C76 C78 C87 C95 C97 C45 C68 | 10 | 件 | 3 | 13 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E005 | 电子料 | 前板AFE | C55 C75 C85 C96 | 4 | 件 | 6 | 10 | 820p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 820p returns to op-amp output BEFORE 24 ohm. 1.2k returns from ADC AFTER 24 ohm; these are not parallel components.；原MPN释义参考：820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E006 | 电子料 | 前板AFE | C79 C92 | 2 | 件 | 8 | 10 | 470p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | 0805CG471J9B200 | 0805CG471J9B200 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=0805CG471J9B200 | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E007 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电；后板电源_隔离485 | C83 C11 C12 C20 C22 C25 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C43 C57 C203 C205 C211 C213 C214 C230 C231 | 21 | 件 | 6 | 27 | 100n；100nF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Kept as output/bulk capacitors of replacement isolated-side 3.3V supply before L5. Original ADP2300 switched input path no longer present.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Original global 3.3V decoupling retained; no UI or old RS485 signal connection retained. Final local placement may be reassigned to MCU rail.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；VDDA bypass lead length<2mm；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；VDD2 bypass<2mm；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；ADuM4070 recommends this CFB for lower transient overshoot; must test actual loop；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；AtVDD1/VDD2 pin respectively；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E008 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | D5 D1 | 2 | 件 | 1 | 3 | BAT54S | SOT95P240X110-3M | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | DIODES | BAT54S | BAT54S | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BAT54S | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | BAT54S series diode common midpoint pin 3; clamp FORCE+ to excitation rails.；BAT54S series dual: A1->COM3->K2; A1 at negative output, K2 PGND. Source drawing top diode points toward flying-cap common; do not reverse both diodes. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E009 | 电子料 | 前板AFE | R19 R29 R37 R48 | 4 | 件 | 2 | 6 | 7.50k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6AEB752V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E010 | 电子料 | 前板AFE | R20 R31 R38 R52 | 4 | 件 | 2 | 6 | 1.20k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB122V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E011 | 电子料 | 前板AFE | R21 R32 R39 R53 | 4 | 件 | 6 | 10 | 24 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E012 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | R23 R25 R26 R28 R30 R40 R43 R44 R46 R51 R11 | 11 | 件 | 3 | 14 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E013 | 电子料 | 前板AFE | R33 R34 R36 R41 R42 R45 | 6 | 件 | 4 | 10 | 430 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E014 | 电子料 | 前板AFE | R35 | 1 | 件 | 9 | 10 | 470k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | KOA | RK73B2ATTD474J | RK73B2ATTD474J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73B2ATTD474J | https://s.taobao.com/search?q=RK73B2ATTD474J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E015 | 电子料 | 前板AFE | R47 | 1 | 件 | 2 | 3 | 1.00kΩ | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.01% | ≤2 ppm/°C | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB102V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: select and verify full precision-resistor MPN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C | C0 precision upgrade; resistance and topology unchanged. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E016 | 电子料 | 前板AFE | U10 U13 U16 U21 | 4 | 件 | 1 | 5 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E017 | 电子料 | 前板AFE | U11 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADG1419BRMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADG1419BRMZ | ADG1419BRMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1419BRMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1419BRMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | MSOP BRMZ pin 5 is NC, not the LFCSP EN pin. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E018 | 电子料 | 前板AFE | U12 U20 | 2 | 件 | 1 | 3 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4528-2ARMZ | ADA4528-2ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4528-2ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E019 | 电子料 | 前板AFE | U14 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADA4000-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4000-1ARZ | ADA4000-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4000-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4000-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E020 | 电子料 | 前板AFE | U15 U18 | 2 | 件 | 1 | 3 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M | Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | AD8253ARMZ | AD8253ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8253ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E021 | 电子料 | 前板AFE | U17 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADG1211YRUZ | SOP65P640X120-16M | Package_SO:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADG1211YRUZ | ADG1211YRUZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1211YRUZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1211YRUZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E022 | 电子料 | 前板AFE | U19 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADA4627-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4627-1ARZ | ADA4627-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4627-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4627-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Pins 1/5 are unconnected offset-null terminals, not supply pins. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E023 | 电子料 | 前板AFE | U22 | 1 | 件 | 1 | 2 | AD8542ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | AD8542ARZ | AD8542ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8542ARZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8542ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E024 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C1 C9 C14 C29 C30 C31 C81 | 7 | 件 | 3 | 10 | 10u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original global 3.3V decoupling retained; no UI or old RS485 signal connection retained. Final local placement may be reassigned to MCU rail.；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E025 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C10 | 1 | 件 | 9 | 10 | 47u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±20%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012X5R1A476M125AC | C2012X5R1A476M125AC | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012X5R1A476M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012X5R1A476M125AC | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：47 µF，0805，10 V，X5R，±20%；不可用相同容量的大封装硬贴。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E026 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C13 | 1 | 件 | 9 | 10 | 33n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB333 | CC0805KRX7R9BB333 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB333 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB333 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：33 nF，0805，50 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E027 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C16 | 1 | 件 | 9 | 10 | 56p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | KEMET | C0805C560J5GACTU | C0805C560J5GACTU | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C0805C560J5GACTU | https://s.taobao.com/search?q=C0805C560J5GACTU | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：56 pF，0805，50 V，C0G/NP0，±5%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E028 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C21 C23 C26 | 3 | 件 | 7 | 10 | 22u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012JB1E226M125AC | C2012JB1E226M125AC | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Kept as output/bulk capacitors of replacement isolated-side 3.3V supply before L5. Original ADP2300 switched input path no longer present.；原MPN释义参考：22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E029 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C24 | 1 | 件 | 9 | 10 | 3.3n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012C0G1H332J | C2012C0G1H332J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012C0G1H332J | https://s.taobao.com/search?q=C2012C0G1H332J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：3.3 nF，0805，50 V，C0G，±5%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E030 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C42 C44 C56 | 3 | 件 | 7 | 10 | 470n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | KOA | X7R0805CTTD474J | X7R0805CTTD474J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Internal AVDD_REG and DVDD_REG common 1.8V node; must NOT connect to 3.3V.；原MPN释义参考：470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E031 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | D2 | 1 | 件 | 1 | 2 | 1N4148W | SOD3816X127M | Diode_SMD:D_SOD-123 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | DIODES | 1N4148W | 1N4148W | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1N4148W | https://s.taobao.com/search?q=1N4148W | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 1N4148W, cathode at raw positive output. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E032 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | L1 | 1 | 件 | 1 | 2 | 22u | SLF60XX | Inductor_SMD:L_TDK_SLF6045 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | TDK | SLF6045T-220M1R1-3PF | SLF6045T-220M1R1-3PF | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF6045T-220M1R1-3PF | https://s.taobao.com/search?q=SLF6045T-220M1R1-3PF | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original 22uH SLF6045T-220M1R1-3PF retained, no speculative miniature substitute. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E033 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | L3 L4 L5 | 3 | 件 | 1 | 4 | BNX025H01 | BNX02 | Filter:Filter_Murata_BNX025_RENUMBER_CG_4_5_6 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | muRata | BNX025H01 | BNX025H01 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original PADS uses six pad numbers; KiCad standard footprint repeats number4 on all three CG pads. Explicit custom renumbering or verified 4-logical-pin mapping required, not a drop-in six-pin footprint. Standard pad envelope about17.5x12.5mm: orient long direction along PCB length. PGND and GND retained separately; do not join by guessed global labels. Internal ground-path behavior requires manufacturer datasheet verification. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E034 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R1 R17 | 2 | 件 | 8 | 10 | 47k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805FR-0747KL | RC0805FR-0747KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0747KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 47k BOOT/BM pull-UP. Earlier verbal description as a pulldown was wrong; source drawing and MCU pinmap confirm pullup. Not a buzzer feature. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E035 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R3 | 1 | 件 | 9 | 10 | 18k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-0718KL | RC0805JR-0718KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-0718KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-0718KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E036 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R4 | 1 | 件 | 9 | 10 | 200k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | KOA | RK73H2ATTDD2003F | RK73H2ATTDD2003F | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73H2ATTDD2003F | https://s.taobao.com/search?q=RK73H2ATTDD2003F | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E037 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R12 | 1 | 件 | 9 | 10 | 36 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | VISHAY | CRCW080536R0FKEA | CRCW080536R0FKEA | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080536R0FKEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080536R0FKEA | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E038 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R13 | 1 | 件 | 2 | 3 | 4.99kΩ | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.01% | ≤2 ppm/°C | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB152V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: qualified full MPN required | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C | Explicit C0 exception to Rev A 1.50k. Require 0.01%, <=2ppm/K; full qualified procurement MPN not yet selected. With 200uA gives nominal 0.998V reference. Preserve Kelvin routing. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E039 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R14 | 1 | 件 | 9 | 10 | 110.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6AEB114V | ERA-6AEB114V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB114V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB114V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E040 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R15 | 1 | 件 | 9 | 10 | 15.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6YEB153V | ERA-6YEB153V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6YEB153V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB153V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E041 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R16 R22 | 2 | 件 | 8 | 10 | 13k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERJ-6ENF1302V | ERJ-6ENF1302V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERJ-6ENF1302V | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E042 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R24 R27 | 2 | 件 | 8 | 10 | 27.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6AEB273V | ERA-6AEB273V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB273V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB273V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E043 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R49 R50 | 2 | 件 | 8 | 10 | 10k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | CRCW080510K0JNEA | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080510K0JNEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080510K0JNEA | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E044 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U5 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADP1613ARMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP1613ARMZ | ADP1613ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP1613ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADP1613ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | VCC must be regulated isolated nominal 5V (recommended input2.5..5.5V), never 12..30V. FREQ grounded as original 650kHz mode. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E045 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U8 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADuCM360BCPZ128 | QFN50P700X700X80-49M | Package_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.1x5.1mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADuCM360BCPZ128 | ADuCM360BCPZ128 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADuCM360BCPZ128 | https://s.taobao.com/search?q=ADuCM360BCPZ128 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Pin 49 is exposed pad, must be soldered to GND. P1.0 pin38 and P1.2 pin40 remain physically tied for PWM sync. Former LCD/encoder pins are intentionally NC, firmware input pullups; no interface footprints. XTALI/XTALO NC, internal 16MHz clock. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E046 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U9 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADA4077-2ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4077-2ARZ | ADA4077-2ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4077-2ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4077-2ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original ADA4077-2ARZ SOIC retained. Nominal net names +/-10V are original excitation nets; actual voltage is DAC-programmable and not a fixed10V output. Same-model MSOP may be chosen only with a verified orderable MPN and new footprint review. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E047 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U401 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADP7118_3V3 | TSOT-5 | Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-5 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP7118AUJZ-3.3-R7 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | Orderable MPN verified in manufacturer datasheet; stock unverified | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP7118AUJZ-3.3-R7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP7118AUJZ-3.3-R7 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | New isolated-side 5V->3.3V 200mA low-noise LDO. Place at rear end of analog/core board adjacent to L5; SENSE uses short Kelvin sense at C402 before L5, never after L5. Datasheet recommends nominal2.2uF input/output; minimum effective1.5uF including tolerance and DC bias over full conditions, ESR0.001..0.3ohm. Datasheet qualified MPN, actual stock not checked. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E048 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C201 | 1 | 件 | 9 | 10 | 2.2uF 100V | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | GRM32ER72A225KA35L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM32ER72A225KA35L | https://s.taobao.com/search?q=GRM32ER72A225KA35L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Candidate full code; DC bias/stock not verified | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E049 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C202 | 1 | 件 | 9 | 10 | 100nF 100V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100nF%20100V%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=100nF%20100V%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Must survive TVS clamp; do not substitute original25V decoupler | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E050 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C204 | 1 | 件 | 9 | 10 | 2.2uF 10V | 0603 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=2.2uF%2010V%200603%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=2.2uF%2010V%200603%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 |  | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E051 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C206 | 1 | 件 | 9 | 10 | 4.7pF C0G | 0402 | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.7pF%20C0G%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=4.7pF%20C0G%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 |  | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E052 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C207 | 1 | 件 | 9 | 10 | 47uF 16V | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=47uF%2016V%201210%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=47uF%2016V%201210%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Effective C at5V must be checked against LT8631 stability/output ripple requirements | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E053 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C210 | 1 | 件 | 9 | 10 | 10uF 10V | 1206 | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | GRM31CR71A106KA01L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM31CR71A106KA01L | https://s.taobao.com/search?q=GRM31CR71A106KA01L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | At transformer center tap, loop short | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E054 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C212 | 1 | 件 | 9 | 10 | 47uF 10V X7R | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | GRM32ER71A476KE15L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM32ER71A476KE15L | https://s.taobao.com/search?q=GRM32ER71A476KE15L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Nominal47uF reference; DC-bias at6.525V may significantly reduce effective C, loop response unverified | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E055 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C220 C221 C232 C233 | 4 | 件 | 6 | 10 | 10uF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Murata | GRM21BR61E106KA73L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | OriginalCN0359 MPN with final L packaging suffix; input DC bias must be checked；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E056 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D201 | 1 | 件 | 1 | 2 | 100V/2A Schottky reverse protection | SMB DO-214AA | Diode_SMD:D_SMB | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Vishay | SS210-E3/52T |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SS210-E3%2F52T | https://s.taobao.com/search?q=SS210-E3%2F52T | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Series diode before TVS; worst forward drop and thermal dissipation must be measured. No claim of automotive reverse-transient qualification. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E057 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D202 | 1 | 件 | 1 | 2 | 33V 600W unidirectional TVS | SMB DO-214AA | Diode_SMD:D_SMB | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Littelfuse | SMBJ33A |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SMBJ33A | https://s.taobao.com/search?q=SMBJ33A | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Nominal 33V standoff and approximately53V clamping are design assumptions pending exact vendor curve; TVS alone does not establish IEC61000-4-5 immunity. Supply current limit/fusing coordinated outside this board. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E058 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D203 D204 | 2 | 件 | 1 | 3 | 40V/0.5A Schottky | SOD-123 | Diode_SMD:D_SOD-123 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | onsemi | MBR0540T1G |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_FAMILY_ORDER_SUFFIX_CHECK | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MBR0540T1G | https://s.taobao.com/search?q=MBR0540T1G | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | At3x turns ratio check worst secondary PIV<40V including ringing. Startup/short-circuit bench test required. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E059 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D205 | 1 | 件 | 1 | 2 | RS485 asymmetric TVS | SOT-23 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Bourns | CDSOT23-SM712 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CDSOT23-SM712 | https://s.taobao.com/search?q=CDSOT23-SM712 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | TVS return is cable ground, never electrode ground. Actual IEC surge/ESD tests not done. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E060 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | J202 | 1 | 件 | 1 | 2 | INTERNAL 2x4 1.27mm | 2x4 1.27mm or wire solder pads | Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x04_P1.27mm_Vertical | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CONNECTOR_MPN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL%202x4%201.27mm%202x4%201.27mm%20or%20wire%20solder%20pads%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | https://s.taobao.com/search?q=INTERNAL%202x4%201.27mm%202x4%201.27mm%20or%20wire%20solder%20pads%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | PGND and GND are not bridged on this board. MCU board preserves original BNX filter ground scheme. Bare header MPN not selected until assembly mechanics frozen.；源MPN字段是接口定义标签，不是可订购原厂料号。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E061 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | L201 | 1 | 件 | 1 | 2 | 22uH | 10.1x10.1x4.5mm power inductor | Inductor_SMD:L_TDK_SLF10145 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | TDK | SLF10145T-220M1R9 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF10145T-220M1R9 | https://s.taobao.com/search?q=SLF10145T-220M1R9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Nominal22uH; TDK saturation/DCR/temperature curve must still be confirmed at peak current. Same-family KiCad footprint referenced from manufacturer drawing, not a different inductor series. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E062 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | L202 | 1 | 件 | 1 | 2 | 47uH | 1212 |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | LQH3NPN470MM0 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_HOLD_FOOTPRINT | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LQH3NPN470MM0 | https://s.taobao.com/search?q=LQH3NPN470MM0 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.41A reference current rating; final load/temp/availability/footprint must be checked; exact land pattern unavailable: HOLD, do not replace with a guessed1210/1212 footprint | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E063 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R201 | 1 | 件 | 9 | 10 | 25.5k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=25.5k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=25.5k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E064 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R202 | 1 | 件 | 9 | 10 | 1M | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1M%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1M%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. LT8631 reference value | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E065 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R203 | 1 | 件 | 9 | 10 | 191k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=191k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=191k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. LT8631 reference value | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E066 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R204 | 1 | 件 | 9 | 10 | 806k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=806k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=806k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Design UVLO rising1.19*(1+806/100)=10.78V, must tolerance-check startup after reverse diode | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E067 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R205 R212 R220 R221 R222 | 5 | 件 | 5 | 10 | 100k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. ；1%. Approximately500kHz reference switching frequency；1%. Driver disabled during MCUreset；1%. Receiver enabled during MCUreset; MCU mapsDE/nRE to same output；1%. UARTidle high duringreset | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E068 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R210 | 1 | 件 | 9 | 10 | 42.2k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=42.2k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=42.2k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.1%. 1.25*(1+42.2/10)=6.525V nominal;1.15..1.37V reference implies6.003..7.151V before resistor/load/ripple | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E069 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R211 | 1 | 件 | 9 | 10 | 10.0k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=10.0k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=10.0k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.1%. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E070 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R223 | 1 | 件 | 9 | 10 | 120R | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=120R%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=120R%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Permanent resistor through normallyopen solderbridge; fits only atbusend | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E071 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | T201 | 1 | 件 | 1 | 2 | 1CT:3CT isolated transformer | HOLD manufacturer mechanical drawing |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Coilcraft | JA4650-BL |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_FOOTPRINT_PINMAP | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=JA4650-BL | https://s.taobao.com/search?q=JA4650-BL | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Functional winding names ONLY, not physical pin numbers. Manufacturer drawing/physical mapping/width/height are NOT obtained. BLOCK PCB release and fit claim until confirmed. One must not assign guessed numeric pin numbers or generic transformer pads. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E072 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U201 | 1 | 件 | 1 | 2 | LT8631 100V/1A buck | TSSOP-20(16 populated leads)+EP FE20(16) | C0Power:LT8631_FE20_16_EP2.74x3.86 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | LT8631IFE#PBF |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LT8631IFE%23PBF | https://s.taobao.com/search?q=LT8631IFE%23PBF | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Pins2/4/17/19 physically omitted by high-voltage package; do not use a generic20-lead footprint with these pads. 1A total5V budget must include converter primary and485 bus TX. 5.038V nominal from1M/191k and0.808Vref. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E073 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U202 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADuM4070 isolated regulator | SOIC16 wide increased creepage RI-16-2 | Package_SO:SOIC-16W_7.5x12.8mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADUM4070ARIZ |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADUM4070ARIZ | https://s.taobao.com/search?q=ADUM4070ARIZ | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Output set6.525V then regulated5V. VREG=raw6.525V; VDD2 is INTERNAL5V output, NEVER tie VDD2 to6.525V. Datasheet package max lead span10.55mm; external air gap>8mm. Component5kVrms does not certify assembled-board withstand. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E074 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U203 | 1 | 件 | 1 | 2 | 5V 500mA low-noise LDO | SOIC8 exposed pad RD-8-4 |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP7104ARDZ-5.0-R7 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_HOLD_EP_FOOTPRINT | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP7104ARDZ-5.0-R7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP7104ARDZ-5.0-R7 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.55V maxdropout at500mA; targetraw6.525V provides headroom even for ref tolerance. Heat=(Vraw-5V)*Iload, not negligible. PG left unconnected is allowed; NC4 MUST float.; latestRD8-4 preciseEPdrawing notobtained. Prior2.29x3.0 footprint retracted; oldCN/JPrev showsRD8-2 EP2.41x3.098,2025PCN saysRD8-1->4 changesstandoffonly, cannot assumeold2geometryequalscurrent1/4. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E075 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U204 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADM2763E isolated485 | SOIC16 wide RW-16 | Package_SO:SOIC-16W_7.5x10.3mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADM2763EBRWZ |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADM2763EBRWZ | https://s.taobao.com/search?q=ADM2763EBRWZ | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Full-duplex device wired half-duplex by Y=A and Z=B. INVR tiedGND. logic1 supply3.3/GND quiet, bus2 supply5V/GND_CABLE. 500kbps rated; wholeunit all cable-facing supplies stay cable domain. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E076 | 电子料 | 前板必要板间接口_兼容焊桥 | J402 | 1 | 件 | 1 | 2 | INTERNAL_8PIN | 2x4 1.27mm right-angle male candidate | Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x04_P1.27mm_Horizontal | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: exact male/female MPN pair and mating dimensions not selected | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL_8PIN%202x4%201.27mm%20right-angle%20male%20candidate%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | https://s.taobao.com/search?q=INTERNAL_8PIN%202x4%201.27mm%20right-angle%20male%20candidate%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Same fixed8pinmap as rearJ202. Right-angle candidate for inline boards, no vertical-stack mating claim. Short insulated8wire alternative shares pinmap but is not selected production interface. | hardware/frontend/additional_components_for_schematic.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书

## 外设设备耗材
ID | 类别 | 板件/用途 | 位号/项目 | 单台用量 | 单位 | 建议备件 | 建议采购量 | 数值/功能/规格 | 封装 | CAD封装候选 | 精度/容差 | 温漂/TCR | 厂家 | 采购MPN | 原ADI MPN_仅供比对 | 立创或DigiKey SKU | MPN核验状态 | 库存/停产状态 | 装配/采购属性 | 放行状态 | 单价/币种 | 成本小计 | 大陆采购渠道 | 采购入口 | 淘宝查询入口 | 相对B0/原ADI变更 | 备注 | 来源
EXT-001 | 探头 | 项目外采/实验验收 | 定制四电极电导/温度组合探头 | 1 | 套 | 1 | 2 | 四电极，石墨或镀铂钛；K≈1 cm⁻¹；天然淡水10–2000 µS/cm；内置真正四线Pt1000；I+、I−、V+、V−与RTD I+、I−、V+、V−共8条独立引出线；0–50°C；提供材料、尺寸、接线图、K标定与温度数据 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CUSTOM_PROBE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E7%9F%B3%E5%A2%A8%20%E9%95%80%E9%93%82%E9%92%9B%20Pt1000%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E7%9F%B3%E5%A2%A8%20%E9%95%80%E9%93%82%E9%92%9B%20Pt1000%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 最关键采购冻结项。尚未核实任何现成型号，不给确定MPN。8线不是把2/3线RTD在板端分线。整机±0.5%读数和整链±0.05°C均未验证；不能用探头标称精度代替整链验收。备件1套用于交叉比较，可按预算后购。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-002 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 圆管主体与可拆尾盖定制件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 参考外径30mm、整机长约210mm；内径、壁厚、净腔、材料、端盖止口及耐压等级待机械图冻结；水接触材料与淡水相容 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MECHANICAL_DRAWING | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%9C%86%E7%AE%A1%20%E5%A4%96%E5%A3%B3%2030mm%20%E5%AE%9A%E5%88%B6%20CNC | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%9C%86%E7%AE%A1%20%E5%A4%96%E5%A3%B3%2030mm%20%E5%AE%9A%E5%88%B6%20CNC | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 按最终STEP和截面图询价，外径30mm不能推导PCB净空。与探头厂协商整体供货，避免重复采购探头已包含的壳体。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-003 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 电极前端绝缘定位与密封组件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 绝缘、低吸水材料；电极间距和进水孔服从K值及电场验证；不自行改变四电极有效几何 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CUSTOM_PROBE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20PEEK%20PPS%20%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20PEEK%20PPS%20%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 优先随整探头采购；如已含在EXT-001中，本项采购数量归零。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-004 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 防水电缆接头及尾端应力释放件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适配最终电缆实际外径、尾盖螺纹及浸没深度/时间；提供密封材料和装配扭矩；IP68标签不足以证明长期浸没适用 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CABLE_AND_DEPTH | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%E7%94%B5%E7%BC%86%E6%8E%A5%E5%A4%B4%20IP68%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20EMC | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%E7%94%B5%E7%BC%86%E6%8E%A5%E5%A4%B4%20IP68%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20EMC | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 耐浸深度及时间尚未冻结，先索样做浸水和拉力验证。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-005 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 密封圈与装配润滑小套件 | 1 | 套 | 2 | 3 | 最终沟槽尺寸配套O形圈；EPDM/FKM等由水接触相容性及温度确认；润滑剂不得污染电极和水样 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MECHANICAL_DRAWING | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=O%E5%9E%8B%E5%9C%88%20EPDM%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%20%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%9C%88%20%E7%A1%85%E8%84%82 | https://s.taobao.com/search?q=O%E5%9E%8B%E5%9C%88%20EPDM%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%20%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%9C%88%20%E7%A1%85%E8%84%82 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 尺寸按图，不以直径30mm猜密封圈规格；随壳体成套供应更便于验收。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-006 | 机械 | 项目外采/实验验收 | PCB绝缘滑轨/支架与轴向限位件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适配≤17mm板宽及最终双板长度；限定器件双面高度；隔离区不得被金属件跨接 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_PCB_AND_CAVITY | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E6%94%AF%E6%9E%B6%20PEEK%20%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E6%94%AF%E6%9E%B6%20PEEK%20%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 须与最终3D装配一起出图；不是依靠导电壳体强塞固定。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-007 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 绝缘紧固件与间隔柱 | 1 | 套 | 1 | 2 | 小型尼龙/PEEK螺钉、垫片、间隔柱，尺寸服从最终装配；无毛刺 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MECHANICAL_DRAWING | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E9%97%B4%E9%9A%94%E6%9F%B1%20%E5%B0%8F%E5%9E%8B | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E9%97%B4%E9%9A%94%E6%9F%B1%20%E5%B0%8F%E5%9E%8B | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 仅使用图纸规定固定点；不得切断模拟地平面或破坏隔离间隙。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-008 | 线缆 | 项目外采/实验验收 | 外接屏蔽四芯电缆 | 5 | 米 | 2 | 7 | 红=VIN+、黄=VIN−、蓝=485A、绿=485B；485差分线成对绞合；屏蔽层接外壳；导体截面、护套耐浸及线径按最终长度/接头确认 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CABLE_SPEC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=4%E8%8A%AF%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%20%E6%B0%B4%E4%B8%8B%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E7%94%B5%E7%BC%86 | https://s.taobao.com/search?q=4%E8%8A%AF%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%20%E6%B0%B4%E4%B8%8B%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E7%94%B5%E7%BC%86 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 5m工作线+2m加工备量为样机建议。线色必须核对，不能仅按常见色序接线；四芯是电缆侧，不替代探头内部8条独立线。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-009 | 线缆 | 项目外采/实验验收 | 屏蔽层360°压接/接地附件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 屏蔽夹、压接环、壳体连接片；仅按隔离和EMC接地设计连接 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_GROUNDING_DESIGN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=EMC%20%E7%94%B5%E7%BC%86%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8E%8B%E6%8E%A5%20%E7%8E%AF%20360%E5%BA%A6 | https://s.taobao.com/search?q=EMC%20%E7%94%B5%E7%BC%86%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8E%8B%E6%8E%A5%20%E7%8E%AF%20360%E5%BA%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 壳体与电极侧模拟地不得随意硬连，避免旁路电气隔离。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-010 | 线缆 | 项目外采/实验验收 | 内部八线探头线束与标识套管 | 1 | 套 | 1 | 2 | 电极4线与四线Pt1000的4线逐一独立；低吸水绝缘；电压感测线短且远离开关节点；焊接端逐根标识 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CUSTOM_PROBE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=PTFE%20%E7%BB%86%E5%AF%BC%E7%BA%BF%20%E5%A4%9A%E8%89%B2%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%20%E6%A0%87%E8%AF%86%E7%AE%A1 | https://s.taobao.com/search?q=PTFE%20%E7%BB%86%E5%AF%BC%E7%BA%BF%20%E5%A4%9A%E8%89%B2%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%20%E6%A0%87%E8%AF%86%E7%AE%A1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 优先由探头厂家完整提供。实际线径、长度、端接焊盘在最终原理图/装配图冻结，勿用公共回线。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-011 | 连接 | 项目外采/实验验收 | 板间非板载线束（仅柔性连接方案选用） | 1 | 套 | 2 | 3 | 针数、间距、插接高度、隔离电压、耐振与锁紧按最终接口表；整体宽度含连接器不得超过17mm | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_INTERBOARD_INTERFACE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 选购：仅需柔性跨接时；两板直接插合不采购 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%BE%AE%E5%9E%8B%20%E6%9D%BF%E9%97%B4%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%AB%98%E5%BA%A6%20%E9%94%81%E6%89%A3 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%BE%AE%E5%9E%8B%20%E6%9D%BF%E9%97%B4%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%AB%98%E5%BA%A6%20%E9%94%81%E6%89%A3 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 接口未冻结，不预购2.54mm排针。电子BOM已分别列板端J202和J402，本项不包含这两只连接器，只在最终采用柔性跨接时计非板载线束；若公母直接插合则本项无需采购。如按整套总成报价，须统一去重。不能经连接器混接隔离两侧地线。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-012 | PCB | 项目外采/实验验收 | C0模拟/MCU长条裸板打样 | 5 | 块 | 0 | 5 | 仅最终C0 Gerber；板宽≤17mm；叠层、铜厚、阻焊、表面处理、PTH/NPTH按生产资料；不得替用B0主板 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 嘉立创或经审核PCB厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_C0_GERBER_DRC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 嘉立创中国大陆PCB打样入口；图纸释放后询价 | https://www.jlc.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E5%98%89%E7%AB%8B%E5%88%9B%20PCB%20%E6%89%93%E6%A0%B7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 5片为建议最小工程打样批量，实际装1片，其余用于焊接练习/返修；尚无可释放C0生产图，当前不要下单。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-013 | PCB | 项目外采/实验验收 | C0电源/隔离485长条裸板打样 | 5 | 块 | 0 | 5 | 仅最终C0 Gerber；板宽≤17mm；电极侧与电缆侧电源和信号隔离；耐压/爬电/电气间隙按审核图纸 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 嘉立创或经审核PCB厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_C0_GERBER_DRC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 嘉立创中国大陆PCB打样入口；图纸释放后询价 | https://www.jlc.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E5%98%89%E7%AB%8B%E5%88%9B%20%E5%9B%9B%E5%B1%82%20PCB%20%E6%89%93%E6%A0%B7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不购买B0 100×80mm隔离板，不购买独立LDO小板或LT5400适配片；5片批量用途同模拟板。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-014 | PCB | 项目外采/实验验收 | C0双板双面钢网 | 1 | 套 | 0 | 1 | 按最终GTP/GBP锡膏层拼版；开口补偿、厚度和定位孔由贴装工艺确认；含顶/底面 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 嘉立创或钢网厂 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_C0_PASTE_AND_PANEL | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 嘉立创/钢网厂家询价 | https://www.jlc.com/ | https://s.taobao.com/search?q=SMT%20%E6%BF%80%E5%85%89%E9%92%A2%E7%BD%91%20%E5%8F%8C%E9%9D%A2%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 手焊可选择点涂焊膏，不需为旧B0板买钢网。最终细间距封装决定是否必须使用钢网。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-015 | 烧录 | 项目外采/实验验收 | 最小SWD焊盘治具与弹簧探针 | 1 | 套 | 1 | 2 | 匹配最终SWD焊盘组：SWDIO、SWCLK、GND、VTref，复位是否需要按MCU/调试器核对；夹具绝缘；不向目标板灌5V | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_SWD_PAD_PATTERN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=SWD%20%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E9%92%88%20%E7%83%A7%E5%BD%95%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=SWD%20%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E9%92%88%20%E7%83%A7%E5%BD%95%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 探针是外部生产治具；PCB只保留最小焊盘组，不重新引入旧20针评估板调试接口。备件按1套探针建议。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-016 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 84 µS/cm电导率主校准液 | 1 | 瓶 | 1 | 2 | 标称84 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%2084%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 低电导液对CO₂、残水、容器与污染敏感；不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-017 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 1413 µS/cm电导率主校准液 | 1 | 瓶 | 1 | 2 | 标称1413 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%201413%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-018 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 10 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称10 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%2010%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 低电导液对CO₂、残水、容器与污染敏感；不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-019 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 50 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称50 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%2050%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 低电导液对CO₂、残水、容器与污染敏感；不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-020 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 200 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称200 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20200%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-021 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 2000 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称2000 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%202000%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-022 | 温控 | 项目外采/实验验收 | 恒温循环水浴/校准浴 | 1 | 台 | 0 | 1 | 覆盖0–50°C，0°C点能力需明确；工作区尺寸容纳探头与参考温度计；以满载均匀性、稳定性和校准证书证明适用于≤0.01°C级参考链目标 | 按合同/规格验收 |  | 装载后稳定性/空间均匀性各优先≤0.005°C目标，需实测/证书核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待比较校准浴厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_METROLOGY_QUOTATION | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 校准浴厂家大陆直销/授权经销商；可优先借用或外协实验室 | https://www.flukecal.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%B2%BE%E5%BA%A6%20%E6%81%92%E6%B8%A9%E6%A7%BD%200.01%20%E6%B8%A9%E5%BA%A6%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20%E6%A7%BD | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 显示分辨率0.001°C或宣传±0.01°C不等于整个装载区测温准确度。须核对实际温点、稳定/均匀性与证书，不承诺某未核实型号已满足。 优先用≤0.005°C级稳定性/均匀性为整链±0.05°C留余量，但未验证具体设备达到；最终温场误差纳入U_test。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-023 | 温度基准 | 项目外采/实验验收 | 可溯源参考温度计和配套铂电阻探头 | 1 | 套 | 0 | 1 | 成套校准覆盖0、10、25、35、50°C；目标整链误差/扩展不确定度≤0.01°C级，结合本项目不确定度预算确认；四线参考探头 | 按合同/规格验收 |  | 参考链校准修正后误差能力及U(k=2)各以≤0.01°C级为目标，证书待核HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待比较计量级温度仪器厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CALIBRATION_CERTIFICATE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 厂家/授权计量经销商或借用可溯源实验室设备 | https://www.flukecal.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E6%A0%87%E5%87%86%E9%93%82%E7%94%B5%E9%98%BB%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%B5%8B%E6%B8%A9%E4%BB%AA%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6%200.01%E5%BA%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不以0.01°C显示分辨率作为准确度依据。传感器、读出器和校准修正必须成套使用；红外温枪/普通热电偶不能替代。 温度验收采用修正后的参考值，要求¦被测链误差¦+U_test≤0.05°C；参考、温场、分辨力、自热、浸没及重复性合成后再判定，不以分辨率或单项证书替代总预算。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-024 | 实验夹具 | 项目外采/实验验收 | 探头与参考温度计恒深支架 | 1 | 套 | 0 | 1 | 耐腐蚀夹具，允许两探头靠近但不接触；电导电极完全浸没；保持离杯壁/杯底间距；可重复浸深 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E9%93%81%E6%9E%B6%E5%8F%B0%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E4%B8%87%E8%83%BD%E5%A4%B9 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E9%93%81%E6%9E%B6%E5%8F%B0%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E4%B8%87%E8%83%BD%E5%A4%B9 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 先确认有效四电极区域及浴槽尺寸，再加工支架。几何位置变化会影响电导池边缘电场。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-025 | 实验设备 | 项目外采/实验验收 | 磁力搅拌器及洁净搅拌子 | 1 | 套 | 1 | 2 | 低速可调；耐腐蚀搅拌子；避免气泡；搅拌磁场/电机电源不得引入明显干扰 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | IKA或同等实验器材供应商，型号待定 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | OPTIONAL_AFTER_STIR_TEST | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 厂家大陆渠道/淘宝实验器材企业店 | https://www.ika.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A3%81%E5%8A%9B%E6%90%85%E6%8B%8C%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%80%9F%20PTFE%20%E6%90%85%E6%8B%8C%E5%AD%90 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 备件1指备用搅拌子，不是再购整机。评估搅拌与停搅读数差异、涡流和气泡；不应把搅拌速度提高当作消除电极问题的办法。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-026 | 实验容器 | 项目外采/实验验收 | 硼硅玻璃烧杯 | 6 | 只 | 2 | 8 | 100/250/500mL各2只，共6只；洁净无裂口；足够容纳规定浸深与离壁距离 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20100ml%20250ml%20500ml | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20100ml%20250ml%20500ml | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 常温比较可使用，但低电导液需评估玻璃析出与长期浸泡影响；避免共用未经充分冲洗的高低电导杯。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-027 | 实验容器 | 项目外采/实验验收 | 洁净PP测试杯/带盖样品瓶 | 12 | 只 | 6 | 18 | 100–250mL，洁净PP；低、中、高电导分组标识；短时测试减少空气污染 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E6%A0%B7%E5%93%81%E6%9D%AF%20%E8%9E%BA%E5%8F%A3%20250ml%20%E6%B4%81%E5%87%80 | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E6%A0%B7%E5%93%81%E6%9D%AF%20%E8%9E%BA%E5%8F%A3%20250ml%20%E6%B4%81%E5%87%80 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 普通容器不等于无离子析出；低电导测试先做空白和容器影响检查。使用一次或专杯专用，禁止回倒。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-028 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 超纯水/高纯去离子水 | 5 | 升 | 0 | 5 | 用于电极与器皿漂洗；供应方给出水质/电导记录，现用现取；整机低端验证依赖有证标准液而不是以此水定标 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E8%B6%85%E7%BA%AF%E6%B0%B4%20%E5%8E%BB%E7%A6%BB%E5%AD%90%E6%B0%B4%20%E6%B4%97%E6%B6%A4 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E8%B6%85%E7%BA%AF%E6%B0%B4%20%E5%8E%BB%E7%A6%BB%E5%AD%90%E6%B0%B4%20%E6%B4%97%E6%B6%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 18.2MΩ·cm为纯水系统出水规格，包装运输吸CO₂后不能默认仍保持；不把超纯水读数作为本项目10µS/cm校准点。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-029 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 专用洗瓶 | 2 | 只 | 1 | 3 | 250–500mL，PP/PE材质，标识漂洗水；分电极/容器用途 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%B4%97%E7%93%B6%20500ml%20PE | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%B4%97%E7%93%B6%20500ml%20PE | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不用与助焊剂清洗剂共用的洗瓶。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-030 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 带盖废液收集瓶和标签 | 2 | 只 | 1 | 3 | 1–2L，按当地实验室要求收集标准液与漂洗废液；溶剂清洗废液另容器 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E5%BA%9F%E6%B6%B2%E6%A1%B6%202L%20%E8%80%90%E5%8C%96%E5%AD%A6%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E5%BA%9F%E6%B6%B2%E6%A1%B6%202L%20%E8%80%90%E5%8C%96%E5%AD%A6%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 水样/标准液废液与IPA/助焊剂废液分装；数量为各1只。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-031 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 一次性移液管/移液枪头 | 1 | 包 | 1 | 2 | 适配标准液分装，避免交叉污染；建议3mL滴管100支或相当耗材 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%20%E5%B7%B4%E6%B0%8F%E5%90%B8%E7%AE%A1%203ml%20100%E6%94%AF | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%20%E5%B7%B4%E6%B0%8F%E5%90%B8%E7%AE%A1%203ml%20100%E6%94%AF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把接触探头或旧杯的移液管伸回标准液原瓶；不是用滴管体积自行配制高精度标准。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-032 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 无尘擦拭纸与样品标签 | 1 | 套 | 1 | 2 | 低掉屑擦拭纸、耐水标签；禁止磨擦损伤镀铂表面 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%97%A0%E5%B0%98%E6%93%A6%E6%8B%AD%E7%BA%B8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%97%A0%E5%B0%98%E6%93%A6%E6%8B%AD%E7%BA%B8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 电极处理按探头厂说明，镀铂层不可用研磨纸清理。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-033 | 电学标定 | 项目外采/实验验收 | Pt1000链路四端标准电阻/电阻箱 | 1 | 套 | 0 | 1 | 覆盖约1000–1194Ω；四端接法；有可溯源校准值与温漂数据；目标总不确定度足够验证0.05°C（Pt1000约0.19Ω/0.05°C），建议≤0.01Ω级审查 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_RESISTANCE_CERTIFICATE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 精密电阻箱/计量标准电阻厂家大陆直销或计量实验室借用 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%AE%B1%20Pt1000%20%E6%A0%A1%E5%87%86%200.01%E6%AC%A7 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%AE%B1%20Pt1000%20%E6%A0%A1%E5%87%86%200.01%E6%AC%A7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不能以最小步进0.01Ω当作准确度。该项只验证电读链，不验证RTD自身、机械热传导或整链温度精度。避免普通两端十进制箱引线误差。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-034 | 电学标定 | 项目外采/实验验收 | 电导通道四端标准电阻组 | 1 | 套 | 0 | 1 | 覆盖K≈1时10–2000µS/cm对应约100kΩ..500Ω；建议500Ω、1kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、100kΩ；有校准值/温漂及100Hz、1kHz寄生适用性说明 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_AC_FIXTURE_VALIDATION | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 精密电阻厂家/授权分销商，立创或Digikey中国按正式料号询价 | https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%20500%E6%AC%A7%201k%20100k%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 用于分频率/GV/GI电学系数，不代替真实液体电极标定。直流证书不自动证明1kHz交流等效值；夹具漏电/寄生需评估。电阻组封装和值待验证方案冻结。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-035 | 电学标定 | 项目外采/实验验收 | 电极/RTD四端开短路及标准电阻切换夹具 | 1 | 套 | 1 | 2 | 端点清晰，电导I/V和RTD I/V分开，连接器匹配最终探头接口；低漏电绝缘；可重复连接 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_SENSOR_INTERFACE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%BC%80%E5%B0%94%E6%96%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%A4%B9%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%BC%80%E5%B0%94%E6%96%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%A4%B9%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 外部台架夹具，不在PCB上增加被新要求禁止的测试排针。开路/短路动作只在限流并按测试规程时执行。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-036 | 通信工具 | 项目外采/实验验收 | 电气隔离USB转RS-485适配器 | 1 | 只 | 1 | 2 | 支持9600..115200、8O1/8E1/8N2/8N1、2线半双工及自动方向；主机侧与总线侧电源/信号隔离；确认真隔离与A/B定义 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ADAPTER_SPEC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B7%A5%E4%B8%9A%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20USB%20RS485%20%E5%85%A8%E9%9A%94%E7%A6%BB%208N1 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B7%A5%E4%B8%9A%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20USB%20RS485%20%E5%85%A8%E9%9A%94%E7%A6%BB%208N1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 隔离USB485是调试辅助，不代替探头自身的≥1kV电源与信号隔离。检查驱动系统和终端是否自带120Ω，避免重复终端。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-037 | 通信工具 | 项目外采/实验验收 | 短距离485台架线与可拆终端/偏置盒 | 1 | 套 | 1 | 2 | 双绞屏蔽线约2m；120Ω终端可选；偏置根据总线主站与最终接口确认；有明确A/B及参考地标识 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_BUS_TOPOLOGY | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=RS485%20%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%20120%E6%AC%A7%20%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E7%9B%92%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%E5%B1%8F%E8%94%BD%E7%BA%BF | https://s.taobao.com/search?q=RS485%20%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%20120%E6%AC%A7%20%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E7%9B%92%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%E5%B1%8F%E8%94%BD%E7%BA%BF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 本项是外部测试线束；板上的跳线/焊桥由最终C0电路定义，不买旧评估板跳线。不要让多套偏置/终端同时接入。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-038 | 烧录 | 项目外采/实验验收 | 正版调试器或ADI支持的下载工具 | 1 | 台 | 0 | 1 | 候选J-Link等；采购前确认实际型号、软件许可、固件版本确实支持ADuCM360及所用SWD下载流程；VTref=3.3V | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | SEGGER或ADI官方支持的工具厂家，未定型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ADUCM360_SUPPORT_CONFIRMATION | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | SEGGER官网列出的大陆授权渠道/ADI官方支持渠道 | https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/ | https://s.taobao.com/search?q=J-Link%20%E6%AD%A3%E7%89%88%20ADuCM360%20SWD | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 未做实机下载验证，不能写“已支持/已验证”。教育版等许可未必适用产品生产烧录；无需购买原20针评估板接口。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-039 | 供电工具 | 项目外采/实验验收 | 可调直流电源 | 1 | 台 | 0 | 1 | 至少覆盖0–30V，可调电流限值、过压保护；显示电流；容量按待定实际功耗与启动电流选择 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%AF%E8%B0%83%20%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%BA%90%2030V%20%E9%99%90%E6%B5%81%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%AF%E8%B0%83%20%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%BA%90%2030V%20%E9%99%90%E6%B5%81%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 输入12–30V；本次外部电源选型按待审核的实际功耗和启动电流留余量，不把12V×30mA当成已达成结论。调试时先设保守限流，再根据审核功耗预算调整。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-040 | 供电线束 | 项目外采/实验验收 | 带保险/限流的台架电源接线 | 1 | 套 | 1 | 2 | 绝缘护套、正确极性、断开开关和可换保险；接头与输入端匹配；额定值按最终功耗/浪涌确认 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_POWER_BUDGET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%BA%BF%20%E4%BF%9D%E9%99%A9%E4%B8%9D%E5%BA%A7%20%E9%A6%99%E8%95%89%E6%8F%92%E5%A4%B4%20%E7%A1%85%E8%83%B6%E7%BA%BF | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%BA%BF%20%E4%BF%9D%E9%99%A9%E4%B8%9D%E5%BA%A7%20%E9%A6%99%E8%95%89%E6%8F%92%E5%A4%B4%20%E7%A1%85%E8%83%B6%E7%BA%BF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 外部线束不可替代板上防反接与TVS。额定保险值不能在功耗未冻结时猜定。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-041 | 测量仪器 | 项目外采/实验验收 | 精密数字万用表 | 1 | 台 | 0 | 1 | 直流电压/电阻/电流测量，有有效校准记录；对关键比值/供电测量按误差预算选分辨率与准确度 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%85%AD%E4%BD%8D%E5%8D%8A%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%85%AD%E4%BD%8D%E5%8D%8A%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 可借用；位数不等于准确度。普通手持表可排错，不能单靠其证明0.01%电阻或±0.05°C链路。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-042 | 测量仪器 | 项目外采/实验验收 | 数字示波器及常规探头 | 1 | 套 | 0 | 1 | 至少2通道；观察100Hz/1kHz激励、采样时序、ADC故障和485收发；带宽按开关频率及EMC排查需求确定 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%8F%8C%E9%80%9A%E9%81%93%20%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%8F%8C%E9%80%9A%E9%81%93%20%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 可借用；普通台式示波器探头地夹与保护地相连，不能用地夹跨隔离测量。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-043 | 测量仪器 | 项目外采/实验验收 | 适配示波器的差分/隔离电压探头 | 1 | 只 | 0 | 1 | 共模、差模、额定工作电压和带宽满足板上开关电源与隔离节点测量；确认探头与示波器兼容 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_INSTRUMENT_INTERFACE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 用于不短接隔离两侧的测试。电池示波器或标称差分不自动代表足够安全等级；探头额定值按实际测试点核对。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-044 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | ≥1kV隔离耐压及绝缘电阻测试服务 | 1 | 批 | 0 | 1 | 按最终隔离设计、适用标准与风险评估定义测试电压AC/DC、持续时间、爬电/间隙、漏电流限值及测试两端；出具记录 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 具备相关能力的第三方实验室 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ISOLATION_TEST_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | CNAS认可范围含电气安全/绝缘测试的大陆实验室询价 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CNAS%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E8%80%90%E5%8E%8B%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%E7%94%B5%E9%98%BB%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 1kV耐压不是随意1kV DC点一下。需求未指定IEC具体标准，不捏造“IEC1000V认证”。高压测试建议外协，不要求自行买耐压仪。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-045 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | EMC预兼容与整改测试服务 | 1 | 批 | 0 | 1 | 按产品环境和最终合规路径确定ESD、EFT、浪涌、传导/辐射发射及抗扰度项目；包含电缆和浸水工况布置 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 具备相关能力的第三方实验室 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_EMC_TEST_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | CNAS认可范围内有EMC能力的大陆实验室 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CNAS%20EMC%20%E9%A2%84%E5%85%BC%E5%AE%B9%20RS485%20%E6%B5%AA%E6%B6%8C%20ESD%20%E6%B5%8B%E8%AF%95 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | TVS和隔离器的器件等级不等于整机EMC等级；计划和判据冻结后询价，不声称已通过。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-046 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | 整机电导/温度多点校准与不确定度评估 | 1 | 批 | 0 | 1 | 覆盖10/50/200/84/1413/2000µS/cm及0/10/25/35/50°C中合理矩阵；独立标准、重复性、漂移、探头K、温补来源均记录 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有电导率/温度相关计量能力的实验室 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CALIBRATION_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 可溯源计量校准实验室，审核具体能力范围后询价 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%B8%A9%E5%BA%A6%20%E6%B0%B4%E8%B4%A8%20%E8%AE%A1%E9%87%8F%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 本版目标10–2000µS/cm全范围±0.5%读数、0–50°C整链±0.05°C尚未验证。温补nLF真实因子仍缺，不能以无来源曲线完成验收。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-047 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | 外壳浸水密封与温升测试 | 1 | 批 | 0 | 1 | 最终电缆长度/接头/壳体按规定深度、时间和温度循环测试；记录12/24/30V输入下电流、热平衡、Pt1000偏差 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 机械/环境实验室或自建合格测试工装 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ENVIRONMENTAL_TEST_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 厂家与环境实验室询价，可与探头供应商联合验证 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20IP68%20%E6%B5%B8%E6%B0%B4%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E6%B8%A9%E5%8D%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 浸水深度/长期时长未知，本项方案待冻结；温升试验需与浴内参考温度比较，不能只用壳体红外读数推断Pt1000偏差。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-048 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | 恒温焊台与细尖/刀形烙铁头 | 1 | 套 | 1 | 2 | 可控温、ESD安全；适合0402及细间距引脚；配置至少2种烙铁头 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E7%84%8A%E5%8F%B0%20ESD%20%E7%BB%86%E5%B0%96%20%E5%88%80%E5%A4%B4 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E7%84%8A%E5%8F%B0%20ESD%20%E7%BB%86%E5%B0%96%20%E5%88%80%E5%A4%B4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 备件1指备用烙铁头。无现成工具再采购，可借用。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-049 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | 可调风量热风返修台 | 1 | 台 | 0 | 1 | 温度和风量可控；适合小封装返修；喷嘴尺寸与器件匹配 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%83%AD%E9%A3%8E%E8%BF%94%E4%BF%AE%E5%8F%B0%20%E5%B0%8F%E9%A3%8E%E9%87%8F%20%E8%B4%B4%E7%89%87 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%83%AD%E9%A3%8E%E8%BF%94%E4%BF%AE%E5%8F%B0%20%E5%B0%8F%E9%A3%8E%E9%87%8F%20%E8%B4%B4%E7%89%87 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 优先先练习再处理精密模拟区；高温长时返修可能改变精密电阻与电容性能。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-050 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | 显微镜/高倍率检视设备 | 1 | 套 | 0 | 1 | 可稳定观察0402、细间距焊点和清洗残留；工作距离适合手焊 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%8C%E7%9B%AE%20%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%20%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%B4%E4%BF%AE%20%E7%84%8A%E6%8E%A5 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%8C%E7%9B%AE%20%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%20%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%B4%E4%BF%AE%20%E7%84%8A%E6%8E%A5 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 相机像素不能替代实际光学分辨率；可用合格现有设备。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-051 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | ESD台垫、腕带与可靠接地点 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适合电子装配的防静电工作台套件，腕带带安全电阻；配接地检查 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E5%8F%B0%E5%9E%AB%20%E8%85%95%E5%B8%A6%20%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%BA%BF | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E5%8F%B0%E5%9E%AB%20%E8%85%95%E5%B8%A6%20%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%BA%BF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 备件1指腕带/接地线耗损备件；不要把隔离测量参考地随意接到ESD地。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-052 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 焊锡丝与匹配焊膏 | 1 | 套 | 1 | 2 | 合金/熔点与元件工艺匹配；细线径适合0402；焊膏小包装；批号、冷藏与保质期明确 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ASSEMBLY_PROCESS | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BB%86%20%E7%84%8A%E9%94%A1%E4%B8%9D%20%E7%84%8A%E8%86%8F%20%E5%B0%8F%E5%8C%85%E8%A3%85%200402 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BB%86%20%E7%84%8A%E9%94%A1%E4%B8%9D%20%E7%84%8A%E8%86%8F%20%E5%B0%8F%E5%8C%85%E8%A3%85%200402 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 建议焊锡丝约50–100g及焊膏约20g，最终按选定合金采购。不要为手焊强行改变原精密器件封装/布局。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-053 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 电子级助焊剂 | 1 | 瓶 | 1 | 2 | 低离子残留、可清洗，兼容器件和后续三防涂覆；小包装 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E5%8A%A9%E7%84%8A%E5%89%82%20%E4%BD%8E%E6%AE%8B%E7%95%99%20%E5%8F%AF%E6%B8%85%E6%B4%97 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E5%8A%A9%E7%84%8A%E5%89%82%20%E4%BD%8E%E6%AE%8B%E7%95%99%20%E5%8F%AF%E6%B8%85%E6%B4%97 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 高阻/电极输入区残留会导致漏电；“免洗”字样不免除本设计的清洗验证。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-054 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 电子级异丙醇IPA及清洗刷 | 1 | 套 | 1 | 2 | IPA纯度≥99.9%候选，供应商给出电子清洗适用性；防静电软毛刷；兼容封装与丝印 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%A7%20%E5%BC%82%E4%B8%99%E9%86%87%20IPA%2099.9%20%E6%B8%85%E6%B4%97%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%88%B7 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%A7%20%E5%BC%82%E4%B8%99%E9%86%87%20IPA%2099.9%20%E6%B8%85%E6%B4%97%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%88%B7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 建议500mL小包装；只有IPA未必能去除所选助焊剂，按助焊剂厂清洗流程处理并彻底干燥。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-055 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 吸锡带、镊子、细剪与点胶针 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适合小封装的ESD镊子，低残留吸锡带，多规格点胶针；不伤焊盘 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=ESD%20%E9%95%8A%E5%AD%90%20%E5%90%B8%E9%94%A1%E5%B8%A6%20%E7%82%B9%E8%83%B6%E9%92%88%20%E6%89%8B%E7%84%8A%20%E5%A5%97%E8%A3%85 | https://s.taobao.com/search?q=ESD%20%E9%95%8A%E5%AD%90%20%E5%90%B8%E9%94%A1%E5%B8%A6%20%E7%82%B9%E8%83%B6%E9%92%88%20%E6%89%8B%E7%84%8A%20%E5%A5%97%E8%A3%85 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不需要为每颗电阻单列工具；备用吸锡带/针头按耗损准备。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-056 | 防护工艺 | 项目外采/实验验收 | 三防漆与局部遮蔽材料 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适合长期潮湿电子板的涂覆体系，介电/漏电性能、固化条件与元件相容性可追溯；SWD、接触点、电极表面遮蔽 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_COATING_COMPATIBILITY | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%B8%89%E9%98%B2%E6%BC%86%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E9%81%AE%E8%94%BD%E8%83%B6%E5%B8%A6 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%B8%89%E9%98%B2%E6%BC%86%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E9%81%AE%E8%94%BD%E8%83%B6%E5%B8%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 小包装约100mL即可工程试用。先清洗干燥并做涂覆前后漏电/精度对比；三防漆不代替壳体密封，不能涂覆电极有效表面。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-057 | 防护工艺 | 项目外采/实验验收 | 密封灌封/固定胶候选与绝缘套管 | 1 | 套 | 1 | 2 | 低吸水、低应力、低放热工艺；材料与外壳/探头相容；热缩套管仅用于非测量接线部位 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_THERMAL_AND_SERVICE_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%BD%8E%E5%BA%94%E5%8A%9B%20%E7%81%8C%E5%B0%81%E8%83%B6%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E7%AE%A1 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%BD%8E%E5%BA%94%E5%8A%9B%20%E7%81%8C%E5%B0%81%E8%83%B6%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E7%AE%A1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 先做可拆样机与温升验证；不要把灌封作为尺寸和密封结构错误的补救。不可堵塞水孔或把RTD与热源强耦合。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-058 | 标识耗材 | 项目外采/实验验收 | 极性/端口/样机版本与校准记录标签 | 1 | 套 | 1 | 2 | 耐水线标、板序号、探头序号、参数版本、标准液批号记录；不印ADI商标或旧评估板名称 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E7%BA%BF%E7%BC%86%20%E6%A0%87%E7%AD%BE%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E5%8F%B7%E7%A0%81%E7%AE%A1 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E7%BA%BF%E7%BC%86%20%E6%A0%87%E7%AD%BE%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E5%8F%B7%E7%A0%81%E7%AE%A1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 有助于记录同一探头的K、温度增益/偏移、分档系数和nLF profile来源，避免混用不同样机标定。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-059 | 标准资料/温补审核 | 项目外采/实验验收 | 可追溯ISO 7888 nLF资料与独立来源/数值审核 | 1 | 项 | 0 | 1 | 合法取得ISO 7888或对应EN/DIN正式资料，或有明确来源且准许使用的厂家天然水nLF因子；确认0–35°C、25°C基准、适用电导范围、插值规则及授权使用 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 标准机构/可追溯厂家资料与技术审核方待定 | HOLD—正式因子来源尚未取得 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_TRACEABLE_NLF_SOURCE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | ISO官网/国家标准授权服务渠道或有来源厂家资料；按实际内容及授权询价 | https://www.iso.org/ | https://s.taobao.com/search?q=ISO%207888%20%E6%A0%87%E5%87%86%20%E6%B0%B4%E8%B4%A8%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%AD%A3%E7%89%88%20%E6%8E%88%E6%9D%83 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 未取得真实nLF因子是当前交付缺项。先确认资料是否确实含可用因子及授权，不保证付款购买某文本即可解决；禁止无来源网络多项式/2%线性/合成测试曲线替代。资料与审核费用未报价，依法保留来源记录，不将受限全文随工程包再分发。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格

## 全项目采购汇总
ID | 类别 | 板件/用途 | 位号/项目 | 单台用量 | 单位 | 建议备件 | 建议采购量 | 数值/功能/规格 | 封装 | CAD封装候选 | 精度/容差 | 温漂/TCR | 厂家 | 采购MPN | 原ADI MPN_仅供比对 | 立创或DigiKey SKU | MPN核验状态 | 库存/停产状态 | 装配/采购属性 | 放行状态 | 单价/币种 | 成本小计 | 大陆采购渠道 | 采购入口 | 淘宝查询入口 | 相对B0/原ADI变更 | 备注 | 来源
E001 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C47 C53 C61 C62 C69 C70 C71 C74 C77 C80 C82 C86 C88 C89 C90 C91 C94 C98 C99 C46 C48 C49 C51 C58 C59 C100 | 33 | 件 | 9 | 42 | 1u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original sheet-3 shared bypass array; exact placement must provide local IC decoupling.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Original global 3.3V decoupling retained; no UI or old RS485 signal connection retained. Final local placement may be reassigned to MCU rail.；原MPN释义参考：1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E002 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | C50 C73 C84 C93 C401 C402 | 6 | 件 | 4 | 10 | 4.7u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；New immediately local LDO capacitor. Original CN0359 4.7u25V0805 part reused; effective capacitance at5V/3.3V must exceed1.5uF manufacturer minimum across tolerance, DC bias and temperature before release; design target>=2.2uF effective.；原MPN释义参考：4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E003 | 电子料 | 前板AFE | C52 C63 C64 C72 | 4 | 件 | 6 | 10 | 10n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E004 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | C54 C60 C67 C76 C78 C87 C95 C97 C45 C68 | 10 | 件 | 3 | 13 | 1n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E005 | 电子料 | 前板AFE | C55 C75 C85 C96 | 4 | 件 | 6 | 10 | 820p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 820p returns to op-amp output BEFORE 24 ohm. 1.2k returns from ADC AFTER 24 ohm; these are not parallel components.；原MPN释义参考：820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E006 | 电子料 | 前板AFE | C79 C92 | 2 | 件 | 8 | 10 | 470p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | 0805CG471J9B200 | 0805CG471J9B200 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=0805CG471J9B200 | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E007 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电；后板电源_隔离485 | C83 C11 C12 C20 C22 C25 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C43 C57 C203 C205 C211 C213 C214 C230 C231 | 21 | 件 | 6 | 27 | 100n；100nF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Kept as output/bulk capacitors of replacement isolated-side 3.3V supply before L5. Original ADP2300 switched input path no longer present.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Original global 3.3V decoupling retained; no UI or old RS485 signal connection retained. Final local placement may be reassigned to MCU rail.；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；VDDA bypass lead length<2mm；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；VDD2 bypass<2mm；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；ADuM4070 recommends this CFB for lower transient overshoot; must test actual loop；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；AtVDD1/VDD2 pin respectively；原MPN释义参考：100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E008 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | D5 D1 | 2 | 件 | 1 | 3 | BAT54S | SOT95P240X110-3M | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | DIODES | BAT54S | BAT54S | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BAT54S | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | BAT54S series diode common midpoint pin 3; clamp FORCE+ to excitation rails.；BAT54S series dual: A1->COM3->K2; A1 at negative output, K2 PGND. Source drawing top diode points toward flying-cap common; do not reverse both diodes. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E009 | 电子料 | 前板AFE | R19 R29 R37 R48 | 4 | 件 | 2 | 6 | 7.50k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6AEB752V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E010 | 电子料 | 前板AFE | R20 R31 R38 R52 | 4 | 件 | 2 | 6 | 1.20k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB122V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E011 | 电子料 | 前板AFE | R21 R32 R39 R53 | 4 | 件 | 6 | 10 | 24 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E012 | 电子料 | 前板AFE；前板MCU_RTD_原模拟供电 | R23 R25 R26 R28 R30 R40 R43 R44 R46 R51 R11 | 11 | 件 | 3 | 14 | 1k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-071KL | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书；hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E013 | 电子料 | 前板AFE | R33 R34 R36 R41 R42 R45 | 6 | 件 | 4 | 10 | 430 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E014 | 电子料 | 前板AFE | R35 | 1 | 件 | 9 | 10 | 470k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | KOA | RK73B2ATTD474J | RK73B2ATTD474J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73B2ATTD474J | https://s.taobao.com/search?q=RK73B2ATTD474J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E015 | 电子料 | 前板AFE | R47 | 1 | 件 | 2 | 3 | 1.00kΩ | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.01% | ≤2 ppm/°C | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB102V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: select and verify full precision-resistor MPN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C | C0 precision upgrade; resistance and topology unchanged. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E016 | 电子料 | 前板AFE | U10 U13 U16 U21 | 4 | 件 | 1 | 5 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E017 | 电子料 | 前板AFE | U11 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADG1419BRMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADG1419BRMZ | ADG1419BRMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1419BRMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1419BRMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | MSOP BRMZ pin 5 is NC, not the LFCSP EN pin. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E018 | 电子料 | 前板AFE | U12 U20 | 2 | 件 | 1 | 3 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4528-2ARMZ | ADA4528-2ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4528-2ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E019 | 电子料 | 前板AFE | U14 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADA4000-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4000-1ARZ | ADA4000-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4000-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4000-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E020 | 电子料 | 前板AFE | U15 U18 | 2 | 件 | 1 | 3 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M | Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | AD8253ARMZ | AD8253ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8253ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E021 | 电子料 | 前板AFE | U17 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADG1211YRUZ | SOP65P640X120-16M | Package_SO:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADG1211YRUZ | ADG1211YRUZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1211YRUZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1211YRUZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E022 | 电子料 | 前板AFE | U19 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADA4627-1ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4627-1ARZ | ADA4627-1ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4627-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4627-1ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Pins 1/5 are unconnected offset-null terminals, not supply pins. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E023 | 电子料 | 前板AFE | U22 | 1 | 件 | 1 | 2 | AD8542ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | AD8542ARZ | AD8542ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8542ARZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8542ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E024 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C1 C9 C14 C29 C30 C31 C81 | 7 | 件 | 3 | 10 | 10u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original global 3.3V decoupling retained; no UI or old RS485 signal connection retained. Final local placement may be reassigned to MCU rail.；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E025 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C10 | 1 | 件 | 9 | 10 | 47u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±20%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012X5R1A476M125AC | C2012X5R1A476M125AC | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012X5R1A476M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012X5R1A476M125AC | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original isolated 5V/VCC decoupling retained; input source replaced, capacitance/voltage rating not shrunk.；原MPN释义参考：47 µF，0805，10 V，X5R，±20%；不可用相同容量的大封装硬贴。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E026 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C13 | 1 | 件 | 9 | 10 | 33n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB333 | CC0805KRX7R9BB333 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB333 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB333 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：33 nF，0805，50 V，X7R，±10%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E027 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C16 | 1 | 件 | 9 | 10 | 56p | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | KEMET | C0805C560J5GACTU | C0805C560J5GACTU | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C0805C560J5GACTU | https://s.taobao.com/search?q=C0805C560J5GACTU | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：56 pF，0805，50 V，C0G/NP0，±5%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E028 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C21 C23 C26 | 3 | 件 | 7 | 10 | 22u | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012JB1E226M125AC | C2012JB1E226M125AC | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Kept as output/bulk capacitors of replacement isolated-side 3.3V supply before L5. Original ADP2300 switched input path no longer present.；原MPN释义参考：22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E029 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C24 | 1 | 件 | 9 | 10 | 3.3n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | TDK | C2012C0G1H332J | C2012C0G1H332J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012C0G1H332J | https://s.taobao.com/search?q=C2012C0G1H332J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：3.3 nF，0805，50 V，C0G，±5%。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E030 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | C42 C44 C56 | 3 | 件 | 7 | 10 | 470n | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±5%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | KOA | X7R0805CTTD474J | X7R0805CTTD474J | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | ；原MPN释义参考：470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；Internal AVDD_REG and DVDD_REG common 1.8V node; must NOT connect to 3.3V.；原MPN释义参考：470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E031 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | D2 | 1 | 件 | 1 | 2 | 1N4148W | SOD3816X127M | Diode_SMD:D_SOD-123 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | DIODES | 1N4148W | 1N4148W | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1N4148W | https://s.taobao.com/search?q=1N4148W | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 1N4148W, cathode at raw positive output. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E032 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | L1 | 1 | 件 | 1 | 2 | 22u | SLF60XX | Inductor_SMD:L_TDK_SLF6045 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | TDK | SLF6045T-220M1R1-3PF | SLF6045T-220M1R1-3PF | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF6045T-220M1R1-3PF | https://s.taobao.com/search?q=SLF6045T-220M1R1-3PF | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original 22uH SLF6045T-220M1R1-3PF retained, no speculative miniature substitute. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E033 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | L3 L4 L5 | 3 | 件 | 1 | 4 | BNX025H01 | BNX02 | Filter:Filter_Murata_BNX025_RENUMBER_CG_4_5_6 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | muRata | BNX025H01 | BNX025H01 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original PADS uses six pad numbers; KiCad standard footprint repeats number4 on all three CG pads. Explicit custom renumbering or verified 4-logical-pin mapping required, not a drop-in six-pin footprint. Standard pad envelope about17.5x12.5mm: orient long direction along PCB length. PGND and GND retained separately; do not join by guessed global labels. Internal ground-path behavior requires manufacturer datasheet verification. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E034 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R1 R17 | 2 | 件 | 8 | 10 | 47k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805FR-0747KL | RC0805FR-0747KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0747KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | 47k BOOT/BM pull-UP. Earlier verbal description as a pulldown was wrong; source drawing and MCU pinmap confirm pullup. Not a buzzer feature. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E035 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R3 | 1 | 件 | 9 | 10 | 18k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | YAGEO | RC0805JR-0718KL | RC0805JR-0718KL | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-0718KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-0718KL | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E036 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R4 | 1 | 件 | 9 | 10 | 200k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | KOA | RK73H2ATTDD2003F | RK73H2ATTDD2003F | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73H2ATTDD2003F | https://s.taobao.com/search?q=RK73H2ATTDD2003F | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E037 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R12 | 1 | 件 | 9 | 10 | 36 | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | VISHAY | CRCW080536R0FKEA | CRCW080536R0FKEA | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080536R0FKEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080536R0FKEA | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E038 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R13 | 1 | 件 | 2 | 3 | 4.99kΩ | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.01% | ≤2 ppm/°C | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB152V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: qualified full MPN required | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C | Explicit C0 exception to Rev A 1.50k. Require 0.01%, <=2ppm/K; full qualified procurement MPN not yet selected. With 200uA gives nominal 0.998V reference. Preserve Kelvin routing. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E039 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R14 | 1 | 件 | 9 | 10 | 110.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6AEB114V | ERA-6AEB114V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB114V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB114V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E040 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R15 | 1 | 件 | 9 | 10 | 15.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6YEB153V | ERA-6YEB153V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6YEB153V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB153V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E041 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R16 R22 | 2 | 件 | 8 | 10 | 13k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERJ-6ENF1302V | ERJ-6ENF1302V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERJ-6ENF1302V | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E042 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R24 R27 | 2 | 件 | 8 | 10 | 27.0k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Panasonic | ERA-6AEB273V | ERA-6AEB273V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB273V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB273V | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E043 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R49 R50 | 2 | 件 | 8 | 10 | 10k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | CRCW080510K0JNEA | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080510K0JNEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080510K0JNEA | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 |  | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E044 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U5 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADP1613ARMZ | SOP65P490X110-8M | Package_SO:MSOP-8_3x3mm_P0.65mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP1613ARMZ | ADP1613ARMZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP1613ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADP1613ARMZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | VCC must be regulated isolated nominal 5V (recommended input2.5..5.5V), never 12..30V. FREQ grounded as original 650kHz mode. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E045 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U8 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADuCM360BCPZ128 | QFN50P700X700X80-49M | Package_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.1x5.1mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADuCM360BCPZ128 | ADuCM360BCPZ128 | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADuCM360BCPZ128 | https://s.taobao.com/search?q=ADuCM360BCPZ128 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Pin 49 is exposed pad, must be soldered to GND. P1.0 pin38 and P1.2 pin40 remain physically tied for PWM sync. Former LCD/encoder pins are intentionally NC, firmware input pullups; no interface footprints. XTALI/XTALO NC, internal 16MHz clock. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E046 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U9 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADA4077-2ARZ | SOIC127P600X175-8M | Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADA4077-2ARZ | ADA4077-2ARZ | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | 原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4077-2ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4077-2ARZ | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度 | Original ADA4077-2ARZ SOIC retained. Nominal net names +/-10V are original excitation nets; actual voltage is DAC-programmable and not a fixed10V output. Same-model MSOP may be chosen only with a verified orderable MPN and new footprint review. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E047 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | U401 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADP7118_3V3 | TSOT-5 | Package_TO_SOT_SMD:TSOT-23-5 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP7118AUJZ-3.3-R7 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | Orderable MPN verified in manufacturer datasheet; stock unverified | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP7118AUJZ-3.3-R7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP7118AUJZ-3.3-R7 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | New isolated-side 5V->3.3V 200mA low-noise LDO. Place at rear end of analog/core board adjacent to L5; SENSE uses short Kelvin sense at C402 before L5, never after L5. Datasheet recommends nominal2.2uF input/output; minimum effective1.5uF including tolerance and DC bias over full conditions, ESR0.001..0.3ohm. Datasheet qualified MPN, actual stock not checked. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E048 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C201 | 1 | 件 | 9 | 10 | 2.2uF 100V | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | GRM32ER72A225KA35L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM32ER72A225KA35L | https://s.taobao.com/search?q=GRM32ER72A225KA35L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Candidate full code; DC bias/stock not verified | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E049 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C202 | 1 | 件 | 9 | 10 | 100nF 100V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100nF%20100V%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=100nF%20100V%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Must survive TVS clamp; do not substitute original25V decoupler | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E050 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C204 | 1 | 件 | 9 | 10 | 2.2uF 10V | 0603 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=2.2uF%2010V%200603%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=2.2uF%2010V%200603%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 |  | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E051 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C206 | 1 | 件 | 9 | 10 | 4.7pF C0G | 0402 | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.7pF%20C0G%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=4.7pF%20C0G%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 |  | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E052 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C207 | 1 | 件 | 9 | 10 | 47uF 16V | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=47uF%2016V%201210%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=47uF%2016V%201210%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Effective C at5V must be checked against LT8631 stability/output ripple requirements | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E053 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C210 | 1 | 件 | 9 | 10 | 10uF 10V | 1206 | Capacitor_SMD:C_1206_3216Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | GRM31CR71A106KA01L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM31CR71A106KA01L | https://s.taobao.com/search?q=GRM31CR71A106KA01L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | At transformer center tap, loop short | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E054 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C212 | 1 | 件 | 9 | 10 | 47uF 10V X7R | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | GRM32ER71A476KE15L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM32ER71A476KE15L | https://s.taobao.com/search?q=GRM32ER71A476KE15L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Nominal47uF reference; DC-bias at6.525V may significantly reduce effective C, loop response unverified | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E055 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C220 C221 C232 C233 | 4 | 件 | 6 | 10 | 10uF 25V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） | 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 | Murata | GRM21BR61E106KA73L |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | OriginalCN0359 MPN with final L packaging suffix; input DC bias must be checked；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。；；原MPN释义参考：10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；输入5.1 V及输出3.3 V偏压/温度下有效容量均≥1 µF。 保持C0原值/介质；任何替代需重新审核。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E056 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D201 | 1 | 件 | 1 | 2 | 100V/2A Schottky reverse protection | SMB DO-214AA | Diode_SMD:D_SMB | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Vishay | SS210-E3/52T |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SS210-E3%2F52T | https://s.taobao.com/search?q=SS210-E3%2F52T | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Series diode before TVS; worst forward drop and thermal dissipation must be measured. No claim of automotive reverse-transient qualification. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E057 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D202 | 1 | 件 | 1 | 2 | 33V 600W unidirectional TVS | SMB DO-214AA | Diode_SMD:D_SMB | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Littelfuse | SMBJ33A |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SMBJ33A | https://s.taobao.com/search?q=SMBJ33A | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Nominal 33V standoff and approximately53V clamping are design assumptions pending exact vendor curve; TVS alone does not establish IEC61000-4-5 immunity. Supply current limit/fusing coordinated outside this board. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E058 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D203 D204 | 2 | 件 | 1 | 3 | 40V/0.5A Schottky | SOD-123 | Diode_SMD:D_SOD-123 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | onsemi | MBR0540T1G |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_FAMILY_ORDER_SUFFIX_CHECK | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MBR0540T1G | https://s.taobao.com/search?q=MBR0540T1G | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | At3x turns ratio check worst secondary PIV<40V including ringing. Startup/short-circuit bench test required. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E059 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | D205 | 1 | 件 | 1 | 2 | RS485 asymmetric TVS | SOT-23 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Bourns | CDSOT23-SM712 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CDSOT23-SM712 | https://s.taobao.com/search?q=CDSOT23-SM712 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | TVS return is cable ground, never electrode ground. Actual IEC surge/ESD tests not done. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E060 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | J202 | 1 | 件 | 1 | 2 | INTERNAL 2x4 1.27mm | 2x4 1.27mm or wire solder pads | Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x04_P1.27mm_Vertical | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CONNECTOR_MPN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL%202x4%201.27mm%202x4%201.27mm%20or%20wire%20solder%20pads%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | https://s.taobao.com/search?q=INTERNAL%202x4%201.27mm%202x4%201.27mm%20or%20wire%20solder%20pads%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | PGND and GND are not bridged on this board. MCU board preserves original BNX filter ground scheme. Bare header MPN not selected until assembly mechanics frozen.；源MPN字段是接口定义标签，不是可订购原厂料号。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E061 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | L201 | 1 | 件 | 1 | 2 | 22uH | 10.1x10.1x4.5mm power inductor | Inductor_SMD:L_TDK_SLF10145 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | TDK | SLF10145T-220M1R9 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF10145T-220M1R9 | https://s.taobao.com/search?q=SLF10145T-220M1R9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Nominal22uH; TDK saturation/DCR/temperature curve must still be confirmed at peak current. Same-family KiCad footprint referenced from manufacturer drawing, not a different inductor series. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E062 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | L202 | 1 | 件 | 1 | 2 | 47uH | 1212 |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | LQH3NPN470MM0 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_HOLD_FOOTPRINT | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LQH3NPN470MM0 | https://s.taobao.com/search?q=LQH3NPN470MM0 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.41A reference current rating; final load/temp/availability/footprint must be checked; exact land pattern unavailable: HOLD, do not replace with a guessed1210/1212 footprint | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E063 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R201 | 1 | 件 | 9 | 10 | 25.5k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=25.5k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=25.5k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E064 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R202 | 1 | 件 | 9 | 10 | 1M | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1M%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1M%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. LT8631 reference value | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E065 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R203 | 1 | 件 | 9 | 10 | 191k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=191k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=191k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. LT8631 reference value | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E066 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R204 | 1 | 件 | 9 | 10 | 806k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=806k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=806k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Design UVLO rising1.19*(1+806/100)=10.78V, must tolerance-check startup after reverse diode | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E067 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R205 R212 R220 R221 R222 | 5 | 件 | 5 | 10 | 100k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. ；1%. Approximately500kHz reference switching frequency；1%. Driver disabled during MCUreset；1%. Receiver enabled during MCUreset; MCU mapsDE/nRE to same output；1%. UARTidle high duringreset | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E068 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R210 | 1 | 件 | 9 | 10 | 42.2k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=42.2k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=42.2k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.1%. 1.25*(1+42.2/10)=6.525V nominal;1.15..1.37V reference implies6.003..7.151V before resistor/load/ripple | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E069 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R211 | 1 | 件 | 9 | 10 | 10.0k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=10.0k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=10.0k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.1%. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E070 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R223 | 1 | 件 | 9 | 10 | 120R | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=120R%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=120R%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Permanent resistor through normallyopen solderbridge; fits only atbusend | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E071 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | T201 | 1 | 件 | 1 | 2 | 1CT:3CT isolated transformer | HOLD manufacturer mechanical drawing |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Coilcraft | JA4650-BL |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_FOOTPRINT_PINMAP | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=JA4650-BL | https://s.taobao.com/search?q=JA4650-BL | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Functional winding names ONLY, not physical pin numbers. Manufacturer drawing/physical mapping/width/height are NOT obtained. BLOCK PCB release and fit claim until confirmed. One must not assign guessed numeric pin numbers or generic transformer pads. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E072 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U201 | 1 | 件 | 1 | 2 | LT8631 100V/1A buck | TSSOP-20(16 populated leads)+EP FE20(16) | C0Power:LT8631_FE20_16_EP2.74x3.86 | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | LT8631IFE#PBF |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LT8631IFE%23PBF | https://s.taobao.com/search?q=LT8631IFE%23PBF | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Pins2/4/17/19 physically omitted by high-voltage package; do not use a generic20-lead footprint with these pads. 1A total5V budget must include converter primary and485 bus TX. 5.038V nominal from1M/191k and0.808Vref. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E073 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U202 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADuM4070 isolated regulator | SOIC16 wide increased creepage RI-16-2 | Package_SO:SOIC-16W_7.5x12.8mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADUM4070ARIZ |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADUM4070ARIZ | https://s.taobao.com/search?q=ADUM4070ARIZ | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Output set6.525V then regulated5V. VREG=raw6.525V; VDD2 is INTERNAL5V output, NEVER tie VDD2 to6.525V. Datasheet package max lead span10.55mm; external air gap>8mm. Component5kVrms does not certify assembled-board withstand. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E074 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U203 | 1 | 件 | 1 | 2 | 5V 500mA low-noise LDO | SOIC8 exposed pad RD-8-4 |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP7104ARDZ-5.0-R7 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_HOLD_EP_FOOTPRINT | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP7104ARDZ-5.0-R7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP7104ARDZ-5.0-R7 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.55V maxdropout at500mA; targetraw6.525V provides headroom even for ref tolerance. Heat=(Vraw-5V)*Iload, not negligible. PG left unconnected is allowed; NC4 MUST float.; latestRD8-4 preciseEPdrawing notobtained. Prior2.29x3.0 footprint retracted; oldCN/JPrev showsRD8-2 EP2.41x3.098,2025PCN saysRD8-1->4 changesstandoffonly, cannot assumeold2geometryequalscurrent1/4. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E075 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U204 | 1 | 件 | 1 | 2 | ADM2763E isolated485 | SOIC16 wide RW-16 | Package_SO:SOIC-16W_7.5x10.3mm_P1.27mm | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADM2763EBRWZ |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 候选必装；全板未生产放行 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADM2763EBRWZ | https://s.taobao.com/search?q=ADM2763EBRWZ | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Full-duplex device wired half-duplex by Y=A and Z=B. INVR tiedGND. logic1 supply3.3/GND quiet, bus2 supply5V/GND_CABLE. 500kbps rated; wholeunit all cable-facing supplies stay cable domain. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E076 | 电子料 | 前板必要板间接口_兼容焊桥 | J402 | 1 | 件 | 1 | 2 | INTERNAL_8PIN | 2x4 1.27mm right-angle male candidate | Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x04_P1.27mm_Horizontal | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: exact male/female MPN pair and mating dimensions not selected | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL_8PIN%202x4%201.27mm%20right-angle%20male%20candidate%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | https://s.taobao.com/search?q=INTERNAL_8PIN%202x4%201.27mm%20right-angle%20male%20candidate%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Same fixed8pinmap as rearJ202. Right-angle candidate for inline boards, no vertical-stack mating claim. Short insulated8wire alternative shares pinmap but is not selected production interface. | hardware/frontend/additional_components_for_schematic.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
EXT-001 | 探头 | 项目外采/实验验收 | 定制四电极电导/温度组合探头 | 1 | 套 | 1 | 2 | 四电极，石墨或镀铂钛；K≈1 cm⁻¹；天然淡水10–2000 µS/cm；内置真正四线Pt1000；I+、I−、V+、V−与RTD I+、I−、V+、V−共8条独立引出线；0–50°C；提供材料、尺寸、接线图、K标定与温度数据 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CUSTOM_PROBE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E7%9F%B3%E5%A2%A8%20%E9%95%80%E9%93%82%E9%92%9B%20Pt1000%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E7%9F%B3%E5%A2%A8%20%E9%95%80%E9%93%82%E9%92%9B%20Pt1000%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 最关键采购冻结项。尚未核实任何现成型号，不给确定MPN。8线不是把2/3线RTD在板端分线。整机±0.5%读数和整链±0.05°C均未验证；不能用探头标称精度代替整链验收。备件1套用于交叉比较，可按预算后购。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-002 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 圆管主体与可拆尾盖定制件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 参考外径30mm、整机长约210mm；内径、壁厚、净腔、材料、端盖止口及耐压等级待机械图冻结；水接触材料与淡水相容 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MECHANICAL_DRAWING | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%9C%86%E7%AE%A1%20%E5%A4%96%E5%A3%B3%2030mm%20%E5%AE%9A%E5%88%B6%20CNC | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%9C%86%E7%AE%A1%20%E5%A4%96%E5%A3%B3%2030mm%20%E5%AE%9A%E5%88%B6%20CNC | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 按最终STEP和截面图询价，外径30mm不能推导PCB净空。与探头厂协商整体供货，避免重复采购探头已包含的壳体。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-003 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 电极前端绝缘定位与密封组件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 绝缘、低吸水材料；电极间距和进水孔服从K值及电场验证；不自行改变四电极有效几何 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CUSTOM_PROBE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20PEEK%20PPS%20%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20PEEK%20PPS%20%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 优先随整探头采购；如已含在EXT-001中，本项采购数量归零。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-004 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 防水电缆接头及尾端应力释放件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适配最终电缆实际外径、尾盖螺纹及浸没深度/时间；提供密封材料和装配扭矩；IP68标签不足以证明长期浸没适用 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CABLE_AND_DEPTH | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%E7%94%B5%E7%BC%86%E6%8E%A5%E5%A4%B4%20IP68%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20EMC | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%E7%94%B5%E7%BC%86%E6%8E%A5%E5%A4%B4%20IP68%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20EMC | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 耐浸深度及时间尚未冻结，先索样做浸水和拉力验证。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-005 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 密封圈与装配润滑小套件 | 1 | 套 | 2 | 3 | 最终沟槽尺寸配套O形圈；EPDM/FKM等由水接触相容性及温度确认；润滑剂不得污染电极和水样 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MECHANICAL_DRAWING | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=O%E5%9E%8B%E5%9C%88%20EPDM%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%20%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%9C%88%20%E7%A1%85%E8%84%82 | https://s.taobao.com/search?q=O%E5%9E%8B%E5%9C%88%20EPDM%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%20%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%9C%88%20%E7%A1%85%E8%84%82 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 尺寸按图，不以直径30mm猜密封圈规格；随壳体成套供应更便于验收。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-006 | 机械 | 项目外采/实验验收 | PCB绝缘滑轨/支架与轴向限位件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适配≤17mm板宽及最终双板长度；限定器件双面高度；隔离区不得被金属件跨接 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_PCB_AND_CAVITY | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E6%94%AF%E6%9E%B6%20PEEK%20%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E6%94%AF%E6%9E%B6%20PEEK%20%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 须与最终3D装配一起出图；不是依靠导电壳体强塞固定。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-007 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 绝缘紧固件与间隔柱 | 1 | 套 | 1 | 2 | 小型尼龙/PEEK螺钉、垫片、间隔柱，尺寸服从最终装配；无毛刺 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MECHANICAL_DRAWING | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E9%97%B4%E9%9A%94%E6%9F%B1%20%E5%B0%8F%E5%9E%8B | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E9%97%B4%E9%9A%94%E6%9F%B1%20%E5%B0%8F%E5%9E%8B | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 仅使用图纸规定固定点；不得切断模拟地平面或破坏隔离间隙。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-008 | 线缆 | 项目外采/实验验收 | 外接屏蔽四芯电缆 | 5 | 米 | 2 | 7 | 红=VIN+、黄=VIN−、蓝=485A、绿=485B；485差分线成对绞合；屏蔽层接外壳；导体截面、护套耐浸及线径按最终长度/接头确认 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CABLE_SPEC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=4%E8%8A%AF%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%20%E6%B0%B4%E4%B8%8B%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E7%94%B5%E7%BC%86 | https://s.taobao.com/search?q=4%E8%8A%AF%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%20%E6%B0%B4%E4%B8%8B%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E7%94%B5%E7%BC%86 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 5m工作线+2m加工备量为样机建议。线色必须核对，不能仅按常见色序接线；四芯是电缆侧，不替代探头内部8条独立线。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-009 | 线缆 | 项目外采/实验验收 | 屏蔽层360°压接/接地附件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 屏蔽夹、压接环、壳体连接片；仅按隔离和EMC接地设计连接 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_GROUNDING_DESIGN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=EMC%20%E7%94%B5%E7%BC%86%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8E%8B%E6%8E%A5%20%E7%8E%AF%20360%E5%BA%A6 | https://s.taobao.com/search?q=EMC%20%E7%94%B5%E7%BC%86%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8E%8B%E6%8E%A5%20%E7%8E%AF%20360%E5%BA%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 壳体与电极侧模拟地不得随意硬连，避免旁路电气隔离。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-010 | 线缆 | 项目外采/实验验收 | 内部八线探头线束与标识套管 | 1 | 套 | 1 | 2 | 电极4线与四线Pt1000的4线逐一独立；低吸水绝缘；电压感测线短且远离开关节点；焊接端逐根标识 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CUSTOM_PROBE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=PTFE%20%E7%BB%86%E5%AF%BC%E7%BA%BF%20%E5%A4%9A%E8%89%B2%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%20%E6%A0%87%E8%AF%86%E7%AE%A1 | https://s.taobao.com/search?q=PTFE%20%E7%BB%86%E5%AF%BC%E7%BA%BF%20%E5%A4%9A%E8%89%B2%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%20%E6%A0%87%E8%AF%86%E7%AE%A1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 优先由探头厂家完整提供。实际线径、长度、端接焊盘在最终原理图/装配图冻结，勿用公共回线。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-011 | 连接 | 项目外采/实验验收 | 板间非板载线束（仅柔性连接方案选用） | 1 | 套 | 2 | 3 | 针数、间距、插接高度、隔离电压、耐振与锁紧按最终接口表；整体宽度含连接器不得超过17mm | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_INTERBOARD_INTERFACE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 选购：仅需柔性跨接时；两板直接插合不采购 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%BE%AE%E5%9E%8B%20%E6%9D%BF%E9%97%B4%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%AB%98%E5%BA%A6%20%E9%94%81%E6%89%A3 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%BE%AE%E5%9E%8B%20%E6%9D%BF%E9%97%B4%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%AB%98%E5%BA%A6%20%E9%94%81%E6%89%A3 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 接口未冻结，不预购2.54mm排针。电子BOM已分别列板端J202和J402，本项不包含这两只连接器，只在最终采用柔性跨接时计非板载线束；若公母直接插合则本项无需采购。如按整套总成报价，须统一去重。不能经连接器混接隔离两侧地线。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-012 | PCB | 项目外采/实验验收 | C0模拟/MCU长条裸板打样 | 5 | 块 | 0 | 5 | 仅最终C0 Gerber；板宽≤17mm；叠层、铜厚、阻焊、表面处理、PTH/NPTH按生产资料；不得替用B0主板 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 嘉立创或经审核PCB厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_C0_GERBER_DRC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 嘉立创中国大陆PCB打样入口；图纸释放后询价 | https://www.jlc.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E5%98%89%E7%AB%8B%E5%88%9B%20PCB%20%E6%89%93%E6%A0%B7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 5片为建议最小工程打样批量，实际装1片，其余用于焊接练习/返修；尚无可释放C0生产图，当前不要下单。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-013 | PCB | 项目外采/实验验收 | C0电源/隔离485长条裸板打样 | 5 | 块 | 0 | 5 | 仅最终C0 Gerber；板宽≤17mm；电极侧与电缆侧电源和信号隔离；耐压/爬电/电气间隙按审核图纸 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 嘉立创或经审核PCB厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_C0_GERBER_DRC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 嘉立创中国大陆PCB打样入口；图纸释放后询价 | https://www.jlc.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E5%98%89%E7%AB%8B%E5%88%9B%20%E5%9B%9B%E5%B1%82%20PCB%20%E6%89%93%E6%A0%B7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不购买B0 100×80mm隔离板，不购买独立LDO小板或LT5400适配片；5片批量用途同模拟板。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-014 | PCB | 项目外采/实验验收 | C0双板双面钢网 | 1 | 套 | 0 | 1 | 按最终GTP/GBP锡膏层拼版；开口补偿、厚度和定位孔由贴装工艺确认；含顶/底面 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 嘉立创或钢网厂 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_C0_PASTE_AND_PANEL | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 嘉立创/钢网厂家询价 | https://www.jlc.com/ | https://s.taobao.com/search?q=SMT%20%E6%BF%80%E5%85%89%E9%92%A2%E7%BD%91%20%E5%8F%8C%E9%9D%A2%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 手焊可选择点涂焊膏，不需为旧B0板买钢网。最终细间距封装决定是否必须使用钢网。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-015 | 烧录 | 项目外采/实验验收 | 最小SWD焊盘治具与弹簧探针 | 1 | 套 | 1 | 2 | 匹配最终SWD焊盘组：SWDIO、SWCLK、GND、VTref，复位是否需要按MCU/调试器核对；夹具绝缘；不向目标板灌5V | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_SWD_PAD_PATTERN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=SWD%20%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E9%92%88%20%E7%83%A7%E5%BD%95%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=SWD%20%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E9%92%88%20%E7%83%A7%E5%BD%95%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 探针是外部生产治具；PCB只保留最小焊盘组，不重新引入旧20针评估板调试接口。备件按1套探针建议。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-016 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 84 µS/cm电导率主校准液 | 1 | 瓶 | 1 | 2 | 标称84 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%2084%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 低电导液对CO₂、残水、容器与污染敏感；不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-017 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 1413 µS/cm电导率主校准液 | 1 | 瓶 | 1 | 2 | 标称1413 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%201413%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-018 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 10 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称10 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%2010%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 低电导液对CO₂、残水、容器与污染敏感；不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-019 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 50 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称50 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%2050%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 低电导液对CO₂、残水、容器与污染敏感；不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-020 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 200 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称200 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20200%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-021 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 2000 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称2000 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%202000%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-022 | 温控 | 项目外采/实验验收 | 恒温循环水浴/校准浴 | 1 | 台 | 0 | 1 | 覆盖0–50°C，0°C点能力需明确；工作区尺寸容纳探头与参考温度计；以满载均匀性、稳定性和校准证书证明适用于≤0.01°C级参考链目标 | 按合同/规格验收 |  | 装载后稳定性/空间均匀性各优先≤0.005°C目标，需实测/证书核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待比较校准浴厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_METROLOGY_QUOTATION | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 校准浴厂家大陆直销/授权经销商；可优先借用或外协实验室 | https://www.flukecal.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%B2%BE%E5%BA%A6%20%E6%81%92%E6%B8%A9%E6%A7%BD%200.01%20%E6%B8%A9%E5%BA%A6%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20%E6%A7%BD | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 显示分辨率0.001°C或宣传±0.01°C不等于整个装载区测温准确度。须核对实际温点、稳定/均匀性与证书，不承诺某未核实型号已满足。 优先用≤0.005°C级稳定性/均匀性为整链±0.05°C留余量，但未验证具体设备达到；最终温场误差纳入U_test。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-023 | 温度基准 | 项目外采/实验验收 | 可溯源参考温度计和配套铂电阻探头 | 1 | 套 | 0 | 1 | 成套校准覆盖0、10、25、35、50°C；目标整链误差/扩展不确定度≤0.01°C级，结合本项目不确定度预算确认；四线参考探头 | 按合同/规格验收 |  | 参考链校准修正后误差能力及U(k=2)各以≤0.01°C级为目标，证书待核HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待比较计量级温度仪器厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CALIBRATION_CERTIFICATE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 厂家/授权计量经销商或借用可溯源实验室设备 | https://www.flukecal.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E6%A0%87%E5%87%86%E9%93%82%E7%94%B5%E9%98%BB%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%B5%8B%E6%B8%A9%E4%BB%AA%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6%200.01%E5%BA%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不以0.01°C显示分辨率作为准确度依据。传感器、读出器和校准修正必须成套使用；红外温枪/普通热电偶不能替代。 温度验收采用修正后的参考值，要求¦被测链误差¦+U_test≤0.05°C；参考、温场、分辨力、自热、浸没及重复性合成后再判定，不以分辨率或单项证书替代总预算。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-024 | 实验夹具 | 项目外采/实验验收 | 探头与参考温度计恒深支架 | 1 | 套 | 0 | 1 | 耐腐蚀夹具，允许两探头靠近但不接触；电导电极完全浸没；保持离杯壁/杯底间距；可重复浸深 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E9%93%81%E6%9E%B6%E5%8F%B0%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E4%B8%87%E8%83%BD%E5%A4%B9 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E9%93%81%E6%9E%B6%E5%8F%B0%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E4%B8%87%E8%83%BD%E5%A4%B9 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 先确认有效四电极区域及浴槽尺寸，再加工支架。几何位置变化会影响电导池边缘电场。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-025 | 实验设备 | 项目外采/实验验收 | 磁力搅拌器及洁净搅拌子 | 1 | 套 | 1 | 2 | 低速可调；耐腐蚀搅拌子；避免气泡；搅拌磁场/电机电源不得引入明显干扰 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | IKA或同等实验器材供应商，型号待定 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | OPTIONAL_AFTER_STIR_TEST | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 厂家大陆渠道/淘宝实验器材企业店 | https://www.ika.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A3%81%E5%8A%9B%E6%90%85%E6%8B%8C%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%80%9F%20PTFE%20%E6%90%85%E6%8B%8C%E5%AD%90 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 备件1指备用搅拌子，不是再购整机。评估搅拌与停搅读数差异、涡流和气泡；不应把搅拌速度提高当作消除电极问题的办法。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-026 | 实验容器 | 项目外采/实验验收 | 硼硅玻璃烧杯 | 6 | 只 | 2 | 8 | 100/250/500mL各2只，共6只；洁净无裂口；足够容纳规定浸深与离壁距离 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20100ml%20250ml%20500ml | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20100ml%20250ml%20500ml | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 常温比较可使用，但低电导液需评估玻璃析出与长期浸泡影响；避免共用未经充分冲洗的高低电导杯。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-027 | 实验容器 | 项目外采/实验验收 | 洁净PP测试杯/带盖样品瓶 | 12 | 只 | 6 | 18 | 100–250mL，洁净PP；低、中、高电导分组标识；短时测试减少空气污染 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E6%A0%B7%E5%93%81%E6%9D%AF%20%E8%9E%BA%E5%8F%A3%20250ml%20%E6%B4%81%E5%87%80 | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E6%A0%B7%E5%93%81%E6%9D%AF%20%E8%9E%BA%E5%8F%A3%20250ml%20%E6%B4%81%E5%87%80 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 普通容器不等于无离子析出；低电导测试先做空白和容器影响检查。使用一次或专杯专用，禁止回倒。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-028 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 超纯水/高纯去离子水 | 5 | 升 | 0 | 5 | 用于电极与器皿漂洗；供应方给出水质/电导记录，现用现取；整机低端验证依赖有证标准液而不是以此水定标 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E8%B6%85%E7%BA%AF%E6%B0%B4%20%E5%8E%BB%E7%A6%BB%E5%AD%90%E6%B0%B4%20%E6%B4%97%E6%B6%A4 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E8%B6%85%E7%BA%AF%E6%B0%B4%20%E5%8E%BB%E7%A6%BB%E5%AD%90%E6%B0%B4%20%E6%B4%97%E6%B6%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 18.2MΩ·cm为纯水系统出水规格，包装运输吸CO₂后不能默认仍保持；不把超纯水读数作为本项目10µS/cm校准点。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-029 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 专用洗瓶 | 2 | 只 | 1 | 3 | 250–500mL，PP/PE材质，标识漂洗水；分电极/容器用途 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%B4%97%E7%93%B6%20500ml%20PE | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%B4%97%E7%93%B6%20500ml%20PE | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不用与助焊剂清洗剂共用的洗瓶。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-030 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 带盖废液收集瓶和标签 | 2 | 只 | 1 | 3 | 1–2L，按当地实验室要求收集标准液与漂洗废液；溶剂清洗废液另容器 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E5%BA%9F%E6%B6%B2%E6%A1%B6%202L%20%E8%80%90%E5%8C%96%E5%AD%A6%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E5%BA%9F%E6%B6%B2%E6%A1%B6%202L%20%E8%80%90%E5%8C%96%E5%AD%A6%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 水样/标准液废液与IPA/助焊剂废液分装；数量为各1只。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-031 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 一次性移液管/移液枪头 | 1 | 包 | 1 | 2 | 适配标准液分装，避免交叉污染；建议3mL滴管100支或相当耗材 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%20%E5%B7%B4%E6%B0%8F%E5%90%B8%E7%AE%A1%203ml%20100%E6%94%AF | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%20%E5%B7%B4%E6%B0%8F%E5%90%B8%E7%AE%A1%203ml%20100%E6%94%AF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把接触探头或旧杯的移液管伸回标准液原瓶；不是用滴管体积自行配制高精度标准。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-032 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 无尘擦拭纸与样品标签 | 1 | 套 | 1 | 2 | 低掉屑擦拭纸、耐水标签；禁止磨擦损伤镀铂表面 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%97%A0%E5%B0%98%E6%93%A6%E6%8B%AD%E7%BA%B8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%97%A0%E5%B0%98%E6%93%A6%E6%8B%AD%E7%BA%B8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 电极处理按探头厂说明，镀铂层不可用研磨纸清理。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-033 | 电学标定 | 项目外采/实验验收 | Pt1000链路四端标准电阻/电阻箱 | 1 | 套 | 0 | 1 | 覆盖约1000–1194Ω；四端接法；有可溯源校准值与温漂数据；目标总不确定度足够验证0.05°C（Pt1000约0.19Ω/0.05°C），建议≤0.01Ω级审查 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_RESISTANCE_CERTIFICATE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 精密电阻箱/计量标准电阻厂家大陆直销或计量实验室借用 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%AE%B1%20Pt1000%20%E6%A0%A1%E5%87%86%200.01%E6%AC%A7 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%AE%B1%20Pt1000%20%E6%A0%A1%E5%87%86%200.01%E6%AC%A7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不能以最小步进0.01Ω当作准确度。该项只验证电读链，不验证RTD自身、机械热传导或整链温度精度。避免普通两端十进制箱引线误差。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-034 | 电学标定 | 项目外采/实验验收 | 电导通道四端标准电阻组 | 1 | 套 | 0 | 1 | 覆盖K≈1时10–2000µS/cm对应约100kΩ..500Ω；建议500Ω、1kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、100kΩ；有校准值/温漂及100Hz、1kHz寄生适用性说明 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_AC_FIXTURE_VALIDATION | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 精密电阻厂家/授权分销商，立创或Digikey中国按正式料号询价 | https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%20500%E6%AC%A7%201k%20100k%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 用于分频率/GV/GI电学系数，不代替真实液体电极标定。直流证书不自动证明1kHz交流等效值；夹具漏电/寄生需评估。电阻组封装和值待验证方案冻结。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-035 | 电学标定 | 项目外采/实验验收 | 电极/RTD四端开短路及标准电阻切换夹具 | 1 | 套 | 1 | 2 | 端点清晰，电导I/V和RTD I/V分开，连接器匹配最终探头接口；低漏电绝缘；可重复连接 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_SENSOR_INTERFACE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%BC%80%E5%B0%94%E6%96%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%A4%B9%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%BC%80%E5%B0%94%E6%96%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%A4%B9%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 外部台架夹具，不在PCB上增加被新要求禁止的测试排针。开路/短路动作只在限流并按测试规程时执行。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-036 | 通信工具 | 项目外采/实验验收 | 电气隔离USB转RS-485适配器 | 1 | 只 | 1 | 2 | 支持9600..115200、8O1/8E1/8N2/8N1、2线半双工及自动方向；主机侧与总线侧电源/信号隔离；确认真隔离与A/B定义 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ADAPTER_SPEC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B7%A5%E4%B8%9A%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20USB%20RS485%20%E5%85%A8%E9%9A%94%E7%A6%BB%208N1 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B7%A5%E4%B8%9A%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20USB%20RS485%20%E5%85%A8%E9%9A%94%E7%A6%BB%208N1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 隔离USB485是调试辅助，不代替探头自身的≥1kV电源与信号隔离。检查驱动系统和终端是否自带120Ω，避免重复终端。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-037 | 通信工具 | 项目外采/实验验收 | 短距离485台架线与可拆终端/偏置盒 | 1 | 套 | 1 | 2 | 双绞屏蔽线约2m；120Ω终端可选；偏置根据总线主站与最终接口确认；有明确A/B及参考地标识 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_BUS_TOPOLOGY | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=RS485%20%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%20120%E6%AC%A7%20%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E7%9B%92%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%E5%B1%8F%E8%94%BD%E7%BA%BF | https://s.taobao.com/search?q=RS485%20%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%20120%E6%AC%A7%20%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E7%9B%92%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%E5%B1%8F%E8%94%BD%E7%BA%BF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 本项是外部测试线束；板上的跳线/焊桥由最终C0电路定义，不买旧评估板跳线。不要让多套偏置/终端同时接入。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-038 | 烧录 | 项目外采/实验验收 | 正版调试器或ADI支持的下载工具 | 1 | 台 | 0 | 1 | 候选J-Link等；采购前确认实际型号、软件许可、固件版本确实支持ADuCM360及所用SWD下载流程；VTref=3.3V | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | SEGGER或ADI官方支持的工具厂家，未定型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ADUCM360_SUPPORT_CONFIRMATION | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | SEGGER官网列出的大陆授权渠道/ADI官方支持渠道 | https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/ | https://s.taobao.com/search?q=J-Link%20%E6%AD%A3%E7%89%88%20ADuCM360%20SWD | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 未做实机下载验证，不能写“已支持/已验证”。教育版等许可未必适用产品生产烧录；无需购买原20针评估板接口。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-039 | 供电工具 | 项目外采/实验验收 | 可调直流电源 | 1 | 台 | 0 | 1 | 至少覆盖0–30V，可调电流限值、过压保护；显示电流；容量按待定实际功耗与启动电流选择 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%AF%E8%B0%83%20%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%BA%90%2030V%20%E9%99%90%E6%B5%81%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%AF%E8%B0%83%20%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%BA%90%2030V%20%E9%99%90%E6%B5%81%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 输入12–30V；本次外部电源选型按待审核的实际功耗和启动电流留余量，不把12V×30mA当成已达成结论。调试时先设保守限流，再根据审核功耗预算调整。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-040 | 供电线束 | 项目外采/实验验收 | 带保险/限流的台架电源接线 | 1 | 套 | 1 | 2 | 绝缘护套、正确极性、断开开关和可换保险；接头与输入端匹配；额定值按最终功耗/浪涌确认 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_POWER_BUDGET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%BA%BF%20%E4%BF%9D%E9%99%A9%E4%B8%9D%E5%BA%A7%20%E9%A6%99%E8%95%89%E6%8F%92%E5%A4%B4%20%E7%A1%85%E8%83%B6%E7%BA%BF | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%BA%BF%20%E4%BF%9D%E9%99%A9%E4%B8%9D%E5%BA%A7%20%E9%A6%99%E8%95%89%E6%8F%92%E5%A4%B4%20%E7%A1%85%E8%83%B6%E7%BA%BF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 外部线束不可替代板上防反接与TVS。额定保险值不能在功耗未冻结时猜定。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-041 | 测量仪器 | 项目外采/实验验收 | 精密数字万用表 | 1 | 台 | 0 | 1 | 直流电压/电阻/电流测量，有有效校准记录；对关键比值/供电测量按误差预算选分辨率与准确度 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%85%AD%E4%BD%8D%E5%8D%8A%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%85%AD%E4%BD%8D%E5%8D%8A%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 可借用；位数不等于准确度。普通手持表可排错，不能单靠其证明0.01%电阻或±0.05°C链路。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-042 | 测量仪器 | 项目外采/实验验收 | 数字示波器及常规探头 | 1 | 套 | 0 | 1 | 至少2通道；观察100Hz/1kHz激励、采样时序、ADC故障和485收发；带宽按开关频率及EMC排查需求确定 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%8F%8C%E9%80%9A%E9%81%93%20%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%8F%8C%E9%80%9A%E9%81%93%20%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 可借用；普通台式示波器探头地夹与保护地相连，不能用地夹跨隔离测量。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-043 | 测量仪器 | 项目外采/实验验收 | 适配示波器的差分/隔离电压探头 | 1 | 只 | 0 | 1 | 共模、差模、额定工作电压和带宽满足板上开关电源与隔离节点测量；确认探头与示波器兼容 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_INSTRUMENT_INTERFACE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 用于不短接隔离两侧的测试。电池示波器或标称差分不自动代表足够安全等级；探头额定值按实际测试点核对。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-044 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | ≥1kV隔离耐压及绝缘电阻测试服务 | 1 | 批 | 0 | 1 | 按最终隔离设计、适用标准与风险评估定义测试电压AC/DC、持续时间、爬电/间隙、漏电流限值及测试两端；出具记录 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 具备相关能力的第三方实验室 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ISOLATION_TEST_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | CNAS认可范围含电气安全/绝缘测试的大陆实验室询价 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CNAS%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E8%80%90%E5%8E%8B%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%E7%94%B5%E9%98%BB%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 1kV耐压不是随意1kV DC点一下。需求未指定IEC具体标准，不捏造“IEC1000V认证”。高压测试建议外协，不要求自行买耐压仪。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-045 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | EMC预兼容与整改测试服务 | 1 | 批 | 0 | 1 | 按产品环境和最终合规路径确定ESD、EFT、浪涌、传导/辐射发射及抗扰度项目；包含电缆和浸水工况布置 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 具备相关能力的第三方实验室 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_EMC_TEST_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | CNAS认可范围内有EMC能力的大陆实验室 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CNAS%20EMC%20%E9%A2%84%E5%85%BC%E5%AE%B9%20RS485%20%E6%B5%AA%E6%B6%8C%20ESD%20%E6%B5%8B%E8%AF%95 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | TVS和隔离器的器件等级不等于整机EMC等级；计划和判据冻结后询价，不声称已通过。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-046 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | 整机电导/温度多点校准与不确定度评估 | 1 | 批 | 0 | 1 | 覆盖10/50/200/84/1413/2000µS/cm及0/10/25/35/50°C中合理矩阵；独立标准、重复性、漂移、探头K、温补来源均记录 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有电导率/温度相关计量能力的实验室 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CALIBRATION_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 可溯源计量校准实验室，审核具体能力范围后询价 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%B8%A9%E5%BA%A6%20%E6%B0%B4%E8%B4%A8%20%E8%AE%A1%E9%87%8F%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 本版目标10–2000µS/cm全范围±0.5%读数、0–50°C整链±0.05°C尚未验证。温补nLF真实因子仍缺，不能以无来源曲线完成验收。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-047 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | 外壳浸水密封与温升测试 | 1 | 批 | 0 | 1 | 最终电缆长度/接头/壳体按规定深度、时间和温度循环测试；记录12/24/30V输入下电流、热平衡、Pt1000偏差 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 机械/环境实验室或自建合格测试工装 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ENVIRONMENTAL_TEST_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 厂家与环境实验室询价，可与探头供应商联合验证 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20IP68%20%E6%B5%B8%E6%B0%B4%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E6%B8%A9%E5%8D%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 浸水深度/长期时长未知，本项方案待冻结；温升试验需与浴内参考温度比较，不能只用壳体红外读数推断Pt1000偏差。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-048 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | 恒温焊台与细尖/刀形烙铁头 | 1 | 套 | 1 | 2 | 可控温、ESD安全；适合0402及细间距引脚；配置至少2种烙铁头 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E7%84%8A%E5%8F%B0%20ESD%20%E7%BB%86%E5%B0%96%20%E5%88%80%E5%A4%B4 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E7%84%8A%E5%8F%B0%20ESD%20%E7%BB%86%E5%B0%96%20%E5%88%80%E5%A4%B4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 备件1指备用烙铁头。无现成工具再采购，可借用。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-049 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | 可调风量热风返修台 | 1 | 台 | 0 | 1 | 温度和风量可控；适合小封装返修；喷嘴尺寸与器件匹配 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%83%AD%E9%A3%8E%E8%BF%94%E4%BF%AE%E5%8F%B0%20%E5%B0%8F%E9%A3%8E%E9%87%8F%20%E8%B4%B4%E7%89%87 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%83%AD%E9%A3%8E%E8%BF%94%E4%BF%AE%E5%8F%B0%20%E5%B0%8F%E9%A3%8E%E9%87%8F%20%E8%B4%B4%E7%89%87 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 优先先练习再处理精密模拟区；高温长时返修可能改变精密电阻与电容性能。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-050 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | 显微镜/高倍率检视设备 | 1 | 套 | 0 | 1 | 可稳定观察0402、细间距焊点和清洗残留；工作距离适合手焊 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%8C%E7%9B%AE%20%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%20%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%B4%E4%BF%AE%20%E7%84%8A%E6%8E%A5 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%8C%E7%9B%AE%20%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%20%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%B4%E4%BF%AE%20%E7%84%8A%E6%8E%A5 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 相机像素不能替代实际光学分辨率；可用合格现有设备。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-051 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | ESD台垫、腕带与可靠接地点 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适合电子装配的防静电工作台套件，腕带带安全电阻；配接地检查 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E5%8F%B0%E5%9E%AB%20%E8%85%95%E5%B8%A6%20%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%BA%BF | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E5%8F%B0%E5%9E%AB%20%E8%85%95%E5%B8%A6%20%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%BA%BF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 备件1指腕带/接地线耗损备件；不要把隔离测量参考地随意接到ESD地。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-052 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 焊锡丝与匹配焊膏 | 1 | 套 | 1 | 2 | 合金/熔点与元件工艺匹配；细线径适合0402；焊膏小包装；批号、冷藏与保质期明确 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ASSEMBLY_PROCESS | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BB%86%20%E7%84%8A%E9%94%A1%E4%B8%9D%20%E7%84%8A%E8%86%8F%20%E5%B0%8F%E5%8C%85%E8%A3%85%200402 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BB%86%20%E7%84%8A%E9%94%A1%E4%B8%9D%20%E7%84%8A%E8%86%8F%20%E5%B0%8F%E5%8C%85%E8%A3%85%200402 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 建议焊锡丝约50–100g及焊膏约20g，最终按选定合金采购。不要为手焊强行改变原精密器件封装/布局。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-053 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 电子级助焊剂 | 1 | 瓶 | 1 | 2 | 低离子残留、可清洗，兼容器件和后续三防涂覆；小包装 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E5%8A%A9%E7%84%8A%E5%89%82%20%E4%BD%8E%E6%AE%8B%E7%95%99%20%E5%8F%AF%E6%B8%85%E6%B4%97 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E5%8A%A9%E7%84%8A%E5%89%82%20%E4%BD%8E%E6%AE%8B%E7%95%99%20%E5%8F%AF%E6%B8%85%E6%B4%97 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 高阻/电极输入区残留会导致漏电；“免洗”字样不免除本设计的清洗验证。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-054 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 电子级异丙醇IPA及清洗刷 | 1 | 套 | 1 | 2 | IPA纯度≥99.9%候选，供应商给出电子清洗适用性；防静电软毛刷；兼容封装与丝印 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%A7%20%E5%BC%82%E4%B8%99%E9%86%87%20IPA%2099.9%20%E6%B8%85%E6%B4%97%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%88%B7 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%A7%20%E5%BC%82%E4%B8%99%E9%86%87%20IPA%2099.9%20%E6%B8%85%E6%B4%97%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%88%B7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 建议500mL小包装；只有IPA未必能去除所选助焊剂，按助焊剂厂清洗流程处理并彻底干燥。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-055 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 吸锡带、镊子、细剪与点胶针 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适合小封装的ESD镊子，低残留吸锡带，多规格点胶针；不伤焊盘 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=ESD%20%E9%95%8A%E5%AD%90%20%E5%90%B8%E9%94%A1%E5%B8%A6%20%E7%82%B9%E8%83%B6%E9%92%88%20%E6%89%8B%E7%84%8A%20%E5%A5%97%E8%A3%85 | https://s.taobao.com/search?q=ESD%20%E9%95%8A%E5%AD%90%20%E5%90%B8%E9%94%A1%E5%B8%A6%20%E7%82%B9%E8%83%B6%E9%92%88%20%E6%89%8B%E7%84%8A%20%E5%A5%97%E8%A3%85 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不需要为每颗电阻单列工具；备用吸锡带/针头按耗损准备。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-056 | 防护工艺 | 项目外采/实验验收 | 三防漆与局部遮蔽材料 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适合长期潮湿电子板的涂覆体系，介电/漏电性能、固化条件与元件相容性可追溯；SWD、接触点、电极表面遮蔽 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_COATING_COMPATIBILITY | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%B8%89%E9%98%B2%E6%BC%86%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E9%81%AE%E8%94%BD%E8%83%B6%E5%B8%A6 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%B8%89%E9%98%B2%E6%BC%86%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E9%81%AE%E8%94%BD%E8%83%B6%E5%B8%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 小包装约100mL即可工程试用。先清洗干燥并做涂覆前后漏电/精度对比；三防漆不代替壳体密封，不能涂覆电极有效表面。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-057 | 防护工艺 | 项目外采/实验验收 | 密封灌封/固定胶候选与绝缘套管 | 1 | 套 | 1 | 2 | 低吸水、低应力、低放热工艺；材料与外壳/探头相容；热缩套管仅用于非测量接线部位 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_THERMAL_AND_SERVICE_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%BD%8E%E5%BA%94%E5%8A%9B%20%E7%81%8C%E5%B0%81%E8%83%B6%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E7%AE%A1 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%BD%8E%E5%BA%94%E5%8A%9B%20%E7%81%8C%E5%B0%81%E8%83%B6%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E7%AE%A1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 先做可拆样机与温升验证；不要把灌封作为尺寸和密封结构错误的补救。不可堵塞水孔或把RTD与热源强耦合。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-058 | 标识耗材 | 项目外采/实验验收 | 极性/端口/样机版本与校准记录标签 | 1 | 套 | 1 | 2 | 耐水线标、板序号、探头序号、参数版本、标准液批号记录；不印ADI商标或旧评估板名称 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E7%BA%BF%E7%BC%86%20%E6%A0%87%E7%AD%BE%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E5%8F%B7%E7%A0%81%E7%AE%A1 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E7%BA%BF%E7%BC%86%20%E6%A0%87%E7%AD%BE%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E5%8F%B7%E7%A0%81%E7%AE%A1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 有助于记录同一探头的K、温度增益/偏移、分档系数和nLF profile来源，避免混用不同样机标定。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-059 | 标准资料/温补审核 | 项目外采/实验验收 | 可追溯ISO 7888 nLF资料与独立来源/数值审核 | 1 | 项 | 0 | 1 | 合法取得ISO 7888或对应EN/DIN正式资料，或有明确来源且准许使用的厂家天然水nLF因子；确认0–35°C、25°C基准、适用电导范围、插值规则及授权使用 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 标准机构/可追溯厂家资料与技术审核方待定 | HOLD—正式因子来源尚未取得 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_TRACEABLE_NLF_SOURCE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | ISO官网/国家标准授权服务渠道或有来源厂家资料；按实际内容及授权询价 | https://www.iso.org/ | https://s.taobao.com/search?q=ISO%207888%20%E6%A0%87%E5%87%86%20%E6%B0%B4%E8%B4%A8%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%AD%A3%E7%89%88%20%E6%8E%88%E6%9D%83 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 未取得真实nLF因子是当前交付缺项。先确认资料是否确实含可用因子及授权，不保证付款购买某文本即可解决；禁止无来源网络多项式/2%线性/合成测试曲线替代。资料与审核费用未报价，依法保留来源记录，不将受限全文随工程包再分发。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格

## C0变更表
位号/项目 | 变更类型 | 原ADI/B0 | C0要求 | 原因/风险
J5 | 必要PCB焊盘替代连接器 | / OSTTC052162 | EC_4E_PLUS_GND_WIRE_LANDS / N/A / N/A / N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度；PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料
R19 | 精度/规格升级 | 7.50k / ERA-6AEB752V | 7.50k / 0.05% / ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂；HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400
R20 | 精度/规格升级 | 1.20k / ERA-6YEB122V | 1.20k / 0.05% / ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂；HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400
R29 | 精度/规格升级 | 7.50k / ERA-6AEB752V | 7.50k / 0.05% / ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂；HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400
R31 | 精度/规格升级 | 1.20k / ERA-6YEB122V | 1.20k / 0.05% / ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂；HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400
R37 | 精度/规格升级 | 7.50k / ERA-6AEB752V | 7.50k / 0.05% / ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂；HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400
R38 | 精度/规格升级 | 1.20k / ERA-6YEB122V | 1.20k / 0.05% / ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂；HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400
R47 | 精度/规格升级 | 1.0k / ERA-6YEB102V | 1.00kΩ / 0.01% / ≤2 ppm/°C / HOLD：完整合格MPN未选定 | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C；HOLD: select and verify full precision-resistor MPN
R48 | 精度/规格升级 | 7.50k / ERA-6AEB752V | 7.50k / 0.05% / ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂；HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400
R52 | 精度/规格升级 | 1.20k / ERA-6YEB122V | 1.20k / 0.05% / ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂；HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400
C401 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 4.7u / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / GRM21BR61E475KA12L | C0新增/更换；按当前候选网表审查；原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核
C402 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 4.7u / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / GRM21BR61E475KA12L | C0新增/更换；按当前候选网表审查；原ADI BOM引用；完整包装后缀/原厂数据表待复核
J3 | 必要PCB焊盘替代连接器 | / OSTTC042162 | PT1000_4WIRE_LANDS / N/A / N/A / N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 | 保留原ADI拓扑/数值；布局重做，未证明C0板精度；PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料
J401 | 必要PCB焊盘替代连接器 | 原ADI无此C0新增件 | SWD_5PAD / N/A / N/A / N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料
R13 | 精度/规格升级 | 1.50k / ERA-6YEB152V | 4.99kΩ / 0.01% / ≤2 ppm/°C / HOLD：完整合格MPN未选定 | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C；HOLD: qualified full MPN required
U401 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | ADP7118_3V3 / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / ADP7118AUJZ-3.3-R7 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；Orderable MPN verified in manufacturer datasheet; stock unverified
C201 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 2.2uF 100V / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / GRM32ER72A225KA35L | C0新增/更换；按当前候选网表审查；CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED
C202 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100nF 100V / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
C203 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100nF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C204 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 2.2uF 10V / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
C205 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100nF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C206 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 4.7pF C0G / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
C207 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 47uF 16V / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
C210 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 10uF 10V / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / GRM31CR71A106KA01L | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C211 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100nF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C212 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 47uF 10V X7R / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / GRM32ER71A476KE15L | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C213 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100nF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C214 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100nF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C220 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 10uF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C221 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 10uF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C230 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100nF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C231 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100nF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / CC0805KRX7R8BB104 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C232 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 10uF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
C233 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 10uF 25V / ±10%（原MPN释义参考，仍须原厂核验） / 电容介质/温度系数按原订货码；偏压/温度下有效容量待核 / GRM21BR61E106KA73L | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
D201 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100V/2A Schottky reverse protection / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / SS210-E3/52T | C0新增/更换；按当前候选网表审查；CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED
D202 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 33V 600W unidirectional TVS / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / SMBJ33A | C0新增/更换；按当前候选网表审查；CANDIDATE_MPN_DATASHEET_REQUIRED
D203 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 40V/0.5A Schottky / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / MBR0540T1G | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_FAMILY_ORDER_SUFFIX_CHECK
D204 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 40V/0.5A Schottky / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / MBR0540T1G | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_FAMILY_ORDER_SUFFIX_CHECK
D205 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | RS485 asymmetric TVS / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / CDSOT23-SM712 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED
J201 | 必要PCB焊盘替代连接器 | 原ADI无此C0新增件 | CABLE 4 wires + shield / N/A / N/A / N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料
J202 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | INTERNAL 2x4 1.27mm / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_CONNECTOR_MPN
JP201 | 必要PCB焊盘替代连接器 | 原ADI无此C0新增件 | 120ohm termination enable / N/A / N/A / N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料
L201 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 22uH / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / SLF10145T-220M1R9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_STOCK_UNCHECKED
L202 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 47uH / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / LQH3NPN470MM0 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_REFERENCE_MPN_HOLD_FOOTPRINT
R201 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 25.5k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R202 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 1M / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R203 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 191k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R204 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 806k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R205 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R210 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 42.2k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R211 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 10.0k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R212 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R220 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R221 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R222 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 100k / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
R223 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 120R / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_MPN_DATASHEET
T201 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 1CT:3CT isolated transformer / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / JA4650-BL | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD_FOOTPRINT_PINMAP
U201 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | LT8631 100V/1A buck / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / LT8631IFE#PBF | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED
U202 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | ADuM4070 isolated regulator / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / ADUM4070ARIZ | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED
U203 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | 5V 500mA low-noise LDO / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / ADP7104ARDZ-5.0-R7 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_MPN_HOLD_EP_FOOTPRINT
U204 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | ADM2763E isolated485 / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / ADM2763EBRWZ | C0新增/更换；按当前候选网表审查；VERIFIED_MPN_STOCK_UNCHECKED
J402 | C0新增 | 原ADI无此C0新增件 | INTERNAL_8PIN / UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 / UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 / HOLD：完整合格MPN未选定 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；HOLD: exact male/female MPN pair and mating dimensions not selected
JP401 | 必要PCB焊盘替代连接器 | 原ADI无此C0新增件 | 2E_MODE_OPEN / N/A / N/A / N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料
JP402 | 必要PCB焊盘替代连接器 | 原ADI无此C0新增件 | 2E_MODE_OPEN / N/A / N/A / N/A：PCB焊盘/必要焊桥，无独立采购器件 | C0新增/更换；按当前候选网表审查；PCB_FEATURE：不能按原连接器MPN买料
B0主板/隔离板裸板 | 整套取代 | 约100×104mm + 100×80mm | ≤17mm宽两块板候选，生产文件未放行 | 不按B0 Gerber采购，不把当前候选当生产板
B0四块LT5400网络适配片 | 删除 | 四块LT5400适配片 | 无此板/无此芯片采购 | 四对7.5k/1.2k分立薄膜电阻恢复原阻值；不能混用B0 BOM
独立LDO小板 | 删除 | 旧LDO小板/转接线 | 不采购旧小板；新后板完整电源方案待审 | 避免无效重复采购
电导池 | 四电极替换两极默认 | 两电极K≈1 | 四电极K≈1＋真四线Pt1000整探头，8独立导线 | 型号未核实HOLD；两极兼容需两处真实电气短接
精度 | 目标更新 | 10–50±1%；50–2000±0.5% | 10–2000µS/cm全量程±0.5%读数目标；温度0–50°C整链±0.05°C目标 | 尚未实测；不能以软件测试或整数Modbus值认证精度
输入电流 | 用户授权放宽 | 新要求原写≤30mA | 保留RevA模拟链，输入电流上限按新电源审计结果及实测确认 | 不再按12V30mA的矛盾预算选电源；热传导影响需实验

## 已删除_不要采购
reference | original_value | original_package | original_mpn | original_population | category | reason | c0_action
U1 |  | MCCOG128064A | BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED, 68612214122 | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
U6 |  | SOP50P490X110-10M | AD8592ARMZ | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
R6 | 6.8 | 0805 | RC0805JR-076R8L | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
R7 | 36k | 0805 | ERJ-6ENF3602V | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
R8 | 5.1k | 0805 | RC0805JR-075K1L | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
R9 | 6.8 | 0805 | RC0805JR-076R8L | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C27 | 100n | 0805 | CC0805KRX7R8BB104 | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C28 | 100n | 0805 | CC0805KRX7R8BB104 | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C35 | 100n | 0805 | CC0805KRX7R8BB104 | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C33 | 2.2u | 0805 | C2012X7R1E225K | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C34 | 2.2u | 0805 | C2012X7R1E225K | fit | LCD/backlight | Only serves removed display/backlight function; U6 is AD8592 backlight amplifier, not RS485. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
S1 |  | PEC11R-S | PEC12R-4120F-S0012, 506.61 | fit | Encoder/button | Remove entire encoder and button assembly; former MCU pins left NC/input pullup. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
U2 |  | BUZZER12MM | WST-1203UX | fit | Buzzer | Only serves buzzer; R17 stays because it also supplies required BM boot pullup. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
Q1 |  | SOT95P251X112-3M | FMMT718 | fit | Buzzer | Only serves buzzer; R17 stays because it also supplies required BM boot pullup. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
R18 | 2.7k | 0805 | MC 0.1W 0805 1% 2K7. | fit | Buzzer | Only serves buzzer; R17 stays because it also supplies required BM boot pullup. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
D4 |  | SOD3816X127M | 1N4148W | fit | Buzzer | Only serves buzzer; R17 stays because it also supplies required BM boot pullup. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
U7 |  | SOIC127P600X175-8M | ADM3075EARZ | fit | Old nonisolated RS485 | U7 ADM3075E, its bias resistor and old terminal replaced by wholly isolated cable-side communication design. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
R10 | 10k | 0805 | CRCW080510K0JNEA | fit | Old nonisolated RS485 | U7 ADM3075E, its bias resistor and old terminal replaced by wholly isolated cable-side communication design. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
J2 |  | OSTTC032162 | OSTTC032162 | fit | Old nonisolated RS485 | U7 ADM3075E, its bias resistor and old terminal replaced by wholly isolated cable-side communication design. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
U4 |  | SOT95P280X100-6M | ADP2300AUJZ | fit | Old ADP2300 branch | Original buck and dedicated bootstrap/feedback/input branch replaced by new 12..30V fully isolated power system; C25/C26/L5/C31/C81 remain for output filtering. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
L2 | 22u | SLF60XX | SLF6045T-220M1R1-3PF | fit | Old ADP2300 branch | Original buck and dedicated bootstrap/feedback/input branch replaced by new 12..30V fully isolated power system; C25/C26/L5/C31/C81 remain for output filtering. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
D3 |  | DIOM5226X203M | MBRA120ET3G | fit | Old ADP2300 branch | Original buck and dedicated bootstrap/feedback/input branch replaced by new 12..30V fully isolated power system; C25/C26/L5/C31/C81 remain for output filtering. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C17 | 100n | 0805 | CC0805KRX7R8BB104 | fit | Old ADP2300 branch | Original buck and dedicated bootstrap/feedback/input branch replaced by new 12..30V fully isolated power system; C25/C26/L5/C31/C81 remain for output filtering. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
R2 | 2.40k | 0805 | ERA-6YEB242V | fit | Old ADP2300 branch | Original buck and dedicated bootstrap/feedback/input branch replaced by new 12..30V fully isolated power system; C25/C26/L5/C31/C81 remain for output filtering. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
R5 | 7.50k | 0805 | ERA-6AEB752V | fit | Old ADP2300 branch | Original buck and dedicated bootstrap/feedback/input branch replaced by new 12..30V fully isolated power system; C25/C26/L5/C31/C81 remain for output filtering. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C18 | 10u | 0805 | GRM21BR61E106KA73 | fit | Old ADP2300 branch | Original buck and dedicated bootstrap/feedback/input branch replaced by new 12..30V fully isolated power system; C25/C26/L5/C31/C81 remain for output filtering. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C19 | 100n | 0805 | CC0805KRX7R8BB104 | fit | Old ADP2300 branch | Original buck and dedicated bootstrap/feedback/input branch replaced by new 12..30V fully isolated power system; C25/C26/L5/C31/C81 remain for output filtering. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
J1 |  | DC-005 | MJ-179PH | fit | Old external DC input | Old DC barrel jack, its reverse-PMOS and pre-protection capacitor replaced by new cable input/protection. C9 remains isolated 5V bulk. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
U3 |  | SOT95P251X112-3M | SI2343DS | fit | Old external DC input | Old DC barrel jack, its reverse-PMOS and pre-protection capacitor replaced by new cable input/protection. C9 remains isolated 5V bulk. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C15 | 100n | 0805 | CC0805KRX7R8BB104 | fit | Old external DC input | Old DC barrel jack, its reverse-PMOS and pre-protection capacitor replaced by new cable input/protection. C9 remains isolated 5V bulk. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
J4 |  | 302-S201 | 302-S201 | fit | Old evaluation debug connector | Old20-pin header removed; new five-pad SWD-only group J401 added with own numbering. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
Y1 | NP | 2X6CRYSTAL |  | DNP | Unpopulated crystal option | Original NP 32.768kHz oscillator option removed completely; firmware uses internal clock. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C65 | NP | 0805 |  | DNP | Unpopulated crystal option | Original NP 32.768kHz oscillator option removed completely; firmware uses internal clock. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C66 | NP | 0805 |  | DNP | Unpopulated crystal option | Original NP 32.768kHz oscillator option removed completely; firmware uses internal clock. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
C32 | NP | 0805 |  | DNP | Unpopulated LCD option | Original NP display capacitor removed with display; no empty land. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
X1 |  | PAD3MM |  | fit | Evaluation ground mounting pads | Old PAD3MM grounding/mounting features do not fit new tube PCB and have no C0 external function. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
X2 |  | PAD3MM |  | fit | Evaluation ground mounting pads | Old PAD3MM grounding/mounting features do not fit new tube PCB and have no C0 external function. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
X3 |  | PAD3MM |  | fit | Evaluation ground mounting pads | Old PAD3MM grounding/mounting features do not fit new tube PCB and have no C0 external function. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint
X4 |  | PAD3MM |  | fit | Evaluation ground mounting pads | Old PAD3MM grounding/mounting features do not fit new tube PCB and have no C0 external function. | DELETE FROM SCHEMATIC AND PCB; no DNP footprint

## HOLD待核准
ID | 类别 | 板件/用途 | 位号/项目 | 单台用量 | 单位 | 建议备件 | 建议采购量 | 数值/功能/规格 | 封装 | CAD封装候选 | 精度/容差 | 温漂/TCR | 厂家 | 采购MPN | 原ADI MPN_仅供比对 | 立创或DigiKey SKU | MPN核验状态 | 库存/停产状态 | 装配/采购属性 | 放行状态 | 单价/币种 | 成本小计 | 大陆采购渠道 | 采购入口 | 淘宝查询入口 | 相对B0/原ADI变更 | 备注 | 来源
E009 | 电子料 | 前板AFE | R19 R29 R37 R48 | 4 | 件 | 2 | 6 | 7.50k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6AEB752V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E010 | 电子料 | 前板AFE | R20 R31 R38 R52 | 4 | 件 | 2 | 6 | 1.20k | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.05% | ≤5 ppm/°C（各分立电阻绝对TCR） | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB122V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: verify full discrete thin-film MPN; no LT5400 | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0取消LT5400适配片；恢复原7.5k/1.2k四对分立阻值；升级精度/温漂 | C0 discrete thin-film precision upgrade; original resistance preserved. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E015 | 电子料 | 前板AFE | R47 | 1 | 件 | 2 | 3 | 1.00kΩ | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.01% | ≤2 ppm/°C | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB102V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: select and verify full precision-resistor MPN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C | C0 precision upgrade; resistance and topology unchanged. Original MPN does not meet requested grade. | hardware/afe_reference/afe_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E038 | 电子料 | 前板MCU_RTD_原模拟供电 | R13 | 1 | 件 | 2 | 3 | 4.99kΩ | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | 0.01% | ≤2 ppm/°C | 待选（原ADI厂家仅供比对，不限定升级件厂家） | HOLD：完整合格MPN未选定 | ERA-6YEB152V | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: qualified full MPN required | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB | R13改4.99kΩ/200µA；R47保持1kΩ；两只升级0.01%且≤2ppm/°C | Explicit C0 exception to Rev A 1.50k. Require 0.01%, <=2ppm/K; full qualified procurement MPN not yet selected. With 200uA gives nominal 0.998V reference. Preserve Kelvin routing. | hardware/core_reference/core_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E049 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C202 | 1 | 件 | 9 | 10 | 100nF 100V | 0805 | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100nF%20100V%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=100nF%20100V%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Must survive TVS clamp; do not substitute original25V decoupler | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E050 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C204 | 1 | 件 | 9 | 10 | 2.2uF 10V | 0603 | Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=2.2uF%2010V%200603%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=2.2uF%2010V%200603%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 |  | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E051 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C206 | 1 | 件 | 9 | 10 | 4.7pF C0G | 0402 | Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.7pF%20C0G%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=4.7pF%20C0G%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 |  | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E052 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | C207 | 1 | 件 | 9 | 10 | 47uF 16V | 1210 | Capacitor_SMD:C_1210_3225Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=47uF%2016V%201210%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | https://s.taobao.com/search?q=47uF%2016V%201210%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Effective C at5V must be checked against LT8631 stability/output ripple requirements | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E060 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | J202 | 1 | 件 | 1 | 2 | INTERNAL 2x4 1.27mm | 2x4 1.27mm or wire solder pads | Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x04_P1.27mm_Vertical | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CONNECTOR_MPN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL%202x4%201.27mm%202x4%201.27mm%20or%20wire%20solder%20pads%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | https://s.taobao.com/search?q=INTERNAL%202x4%201.27mm%202x4%201.27mm%20or%20wire%20solder%20pads%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | PGND and GND are not bridged on this board. MCU board preserves original BNX filter ground scheme. Bare header MPN not selected until assembly mechanics frozen.；源MPN字段是接口定义标签，不是可订购原厂料号。 | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E062 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | L202 | 1 | 件 | 1 | 2 | 47uH | 1212 |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Murata | LQH3NPN470MM0 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_REFERENCE_MPN_HOLD_FOOTPRINT | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LQH3NPN470MM0 | https://s.taobao.com/search?q=LQH3NPN470MM0 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.41A reference current rating; final load/temp/availability/footprint must be checked; exact land pattern unavailable: HOLD, do not replace with a guessed1210/1212 footprint | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E063 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R201 | 1 | 件 | 9 | 10 | 25.5k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=25.5k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=25.5k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E064 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R202 | 1 | 件 | 9 | 10 | 1M | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1M%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=1M%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. LT8631 reference value | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E065 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R203 | 1 | 件 | 9 | 10 | 191k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=191k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=191k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. LT8631 reference value | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E066 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R204 | 1 | 件 | 9 | 10 | 806k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=806k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=806k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Design UVLO rising1.19*(1+806/100)=10.78V, must tolerance-check startup after reverse diode | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E067 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R205 R212 R220 R221 R222 | 5 | 件 | 5 | 10 | 100k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. ；1%. Approximately500kHz reference switching frequency；1%. Driver disabled during MCUreset；1%. Receiver enabled during MCUreset; MCU mapsDE/nRE to same output；1%. UARTidle high duringreset | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E068 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R210 | 1 | 件 | 9 | 10 | 42.2k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=42.2k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=42.2k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.1%. 1.25*(1+42.2/10)=6.525V nominal;1.15..1.37V reference implies6.003..7.151V before resistor/load/ripple | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E069 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R211 | 1 | 件 | 9 | 10 | 10.0k | 0402 | Resistor_SMD:R_0402_1005Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=10.0k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=10.0k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.1%. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E070 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | R223 | 1 | 件 | 9 | 10 | 120R | 0805 | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MPN_DATASHEET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=120R%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | https://s.taobao.com/search?q=120R%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 1%. Permanent resistor through normallyopen solderbridge; fits only atbusend | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E071 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | T201 | 1 | 件 | 1 | 2 | 1CT:3CT isolated transformer | HOLD manufacturer mechanical drawing |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Coilcraft | JA4650-BL |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_FOOTPRINT_PINMAP | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=JA4650-BL | https://s.taobao.com/search?q=JA4650-BL | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Functional winding names ONLY, not physical pin numbers. Manufacturer drawing/physical mapping/width/height are NOT obtained. BLOCK PCB release and fit claim until confirmed. One must not assign guessed numeric pin numbers or generic transformer pads. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E074 | 电子料 | 后板电源_隔离485 | U203 | 1 | 件 | 1 | 2 | 5V 500mA low-noise LDO | SOIC8 exposed pad RD-8-4 |  | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | Analog Devices | ADP7104ARDZ-5.0-R7 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | VERIFIED_MPN_HOLD_EP_FOOTPRINT | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP7104ARDZ-5.0-R7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP7104ARDZ-5.0-R7 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | 0.55V maxdropout at500mA; targetraw6.525V provides headroom even for ref tolerance. Heat=(Vraw-5V)*Iload, not negligible. PG left unconnected is allowed; NC4 MUST float.; latestRD8-4 preciseEPdrawing notobtained. Prior2.29x3.0 footprint retracted; oldCN/JPrev showsRD8-2 EP2.41x3.098,2025PCN saysRD8-1->4 changesstandoffonly, cannot assumeold2geometryequalscurrent1/4. | hardware/power/power_netlist.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
E076 | 电子料 | 前板必要板间接口_兼容焊桥 | J402 | 1 | 件 | 1 | 2 | INTERNAL_8PIN | 2x4 1.27mm right-angle male candidate | Connector_PinHeader_1.27mm:PinHeader_2x04_P1.27mm_Horizontal | UNVERIFIED：按原厂完整订货码待核 | UNVERIFIED：原厂保证值待核；不冒称低温漂 | 待选/原厂信息待核 | HOLD：完整合格MPN未选定 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD: exact male/female MPN pair and mating dimensions not selected | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | HOLD：核准MPN/封装/规格前不付款 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | ADI中国/授权分销/得捷中国/立创商城；淘宝限可追溯渠道核验 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL_8PIN%202x4%201.27mm%20right-angle%20male%20candidate%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | https://s.taobao.com/search?q=INTERNAL_8PIN%202x4%201.27mm%20right-angle%20male%20candidate%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8 | C0新增/更换；按当前候选网表审查 | Same fixed8pinmap as rearJ202. Right-angle candidate for inline boards, no vertical-stack mating claim. Short insulated8wire alternative shares pinmap but is not selected production interface. | hardware/frontend/additional_components_for_schematic.json；原ADI Rev A BOM引用，非新采购核验证书
EXT-001 | 探头 | 项目外采/实验验收 | 定制四电极电导/温度组合探头 | 1 | 套 | 1 | 2 | 四电极，石墨或镀铂钛；K≈1 cm⁻¹；天然淡水10–2000 µS/cm；内置真正四线Pt1000；I+、I−、V+、V−与RTD I+、I−、V+、V−共8条独立引出线；0–50°C；提供材料、尺寸、接线图、K标定与温度数据 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CUSTOM_PROBE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E7%9F%B3%E5%A2%A8%20%E9%95%80%E9%93%82%E9%92%9B%20Pt1000%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E7%9F%B3%E5%A2%A8%20%E9%95%80%E9%93%82%E9%92%9B%20Pt1000%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 最关键采购冻结项。尚未核实任何现成型号，不给确定MPN。8线不是把2/3线RTD在板端分线。整机±0.5%读数和整链±0.05°C均未验证；不能用探头标称精度代替整链验收。备件1套用于交叉比较，可按预算后购。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-002 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 圆管主体与可拆尾盖定制件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 参考外径30mm、整机长约210mm；内径、壁厚、净腔、材料、端盖止口及耐压等级待机械图冻结；水接触材料与淡水相容 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MECHANICAL_DRAWING | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%9C%86%E7%AE%A1%20%E5%A4%96%E5%A3%B3%2030mm%20%E5%AE%9A%E5%88%B6%20CNC | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%9C%86%E7%AE%A1%20%E5%A4%96%E5%A3%B3%2030mm%20%E5%AE%9A%E5%88%B6%20CNC | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 按最终STEP和截面图询价，外径30mm不能推导PCB净空。与探头厂协商整体供货，避免重复采购探头已包含的壳体。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-003 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 电极前端绝缘定位与密封组件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 绝缘、低吸水材料；电极间距和进水孔服从K值及电场验证；不自行改变四电极有效几何 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CUSTOM_PROBE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20PEEK%20PPS%20%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20PEEK%20PPS%20%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 优先随整探头采购；如已含在EXT-001中，本项采购数量归零。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-004 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 防水电缆接头及尾端应力释放件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适配最终电缆实际外径、尾盖螺纹及浸没深度/时间；提供密封材料和装配扭矩；IP68标签不足以证明长期浸没适用 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CABLE_AND_DEPTH | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%E7%94%B5%E7%BC%86%E6%8E%A5%E5%A4%B4%20IP68%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20EMC | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%E7%94%B5%E7%BC%86%E6%8E%A5%E5%A4%B4%20IP68%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20EMC | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 耐浸深度及时间尚未冻结，先索样做浸水和拉力验证。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-005 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 密封圈与装配润滑小套件 | 1 | 套 | 2 | 3 | 最终沟槽尺寸配套O形圈；EPDM/FKM等由水接触相容性及温度确认；润滑剂不得污染电极和水样 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MECHANICAL_DRAWING | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=O%E5%9E%8B%E5%9C%88%20EPDM%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%20%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%9C%88%20%E7%A1%85%E8%84%82 | https://s.taobao.com/search?q=O%E5%9E%8B%E5%9C%88%20EPDM%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%20%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%9C%88%20%E7%A1%85%E8%84%82 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 尺寸按图，不以直径30mm猜密封圈规格；随壳体成套供应更便于验收。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-006 | 机械 | 项目外采/实验验收 | PCB绝缘滑轨/支架与轴向限位件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适配≤17mm板宽及最终双板长度；限定器件双面高度；隔离区不得被金属件跨接 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_PCB_AND_CAVITY | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E6%94%AF%E6%9E%B6%20PEEK%20%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E6%94%AF%E6%9E%B6%20PEEK%20%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 须与最终3D装配一起出图；不是依靠导电壳体强塞固定。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-007 | 机械 | 项目外采/实验验收 | 绝缘紧固件与间隔柱 | 1 | 套 | 1 | 2 | 小型尼龙/PEEK螺钉、垫片、间隔柱，尺寸服从最终装配；无毛刺 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_MECHANICAL_DRAWING | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E9%97%B4%E9%9A%94%E6%9F%B1%20%E5%B0%8F%E5%9E%8B | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E9%97%B4%E9%9A%94%E6%9F%B1%20%E5%B0%8F%E5%9E%8B | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 仅使用图纸规定固定点；不得切断模拟地平面或破坏隔离间隙。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-008 | 线缆 | 项目外采/实验验收 | 外接屏蔽四芯电缆 | 5 | 米 | 2 | 7 | 红=VIN+、黄=VIN−、蓝=485A、绿=485B；485差分线成对绞合；屏蔽层接外壳；导体截面、护套耐浸及线径按最终长度/接头确认 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CABLE_SPEC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=4%E8%8A%AF%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%20%E6%B0%B4%E4%B8%8B%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E7%94%B5%E7%BC%86 | https://s.taobao.com/search?q=4%E8%8A%AF%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%20%E6%B0%B4%E4%B8%8B%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E7%94%B5%E7%BC%86 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 5m工作线+2m加工备量为样机建议。线色必须核对，不能仅按常见色序接线；四芯是电缆侧，不替代探头内部8条独立线。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-009 | 线缆 | 项目外采/实验验收 | 屏蔽层360°压接/接地附件 | 1 | 套 | 1 | 2 | 屏蔽夹、压接环、壳体连接片；仅按隔离和EMC接地设计连接 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_GROUNDING_DESIGN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=EMC%20%E7%94%B5%E7%BC%86%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8E%8B%E6%8E%A5%20%E7%8E%AF%20360%E5%BA%A6 | https://s.taobao.com/search?q=EMC%20%E7%94%B5%E7%BC%86%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8E%8B%E6%8E%A5%20%E7%8E%AF%20360%E5%BA%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 壳体与电极侧模拟地不得随意硬连，避免旁路电气隔离。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-010 | 线缆 | 项目外采/实验验收 | 内部八线探头线束与标识套管 | 1 | 套 | 1 | 2 | 电极4线与四线Pt1000的4线逐一独立；低吸水绝缘；电压感测线短且远离开关节点；焊接端逐根标识 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CUSTOM_PROBE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=PTFE%20%E7%BB%86%E5%AF%BC%E7%BA%BF%20%E5%A4%9A%E8%89%B2%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%20%E6%A0%87%E8%AF%86%E7%AE%A1 | https://s.taobao.com/search?q=PTFE%20%E7%BB%86%E5%AF%BC%E7%BA%BF%20%E5%A4%9A%E8%89%B2%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%20%E6%A0%87%E8%AF%86%E7%AE%A1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 优先由探头厂家完整提供。实际线径、长度、端接焊盘在最终原理图/装配图冻结，勿用公共回线。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-011 | 连接 | 项目外采/实验验收 | 板间非板载线束（仅柔性连接方案选用） | 1 | 套 | 2 | 3 | 针数、间距、插接高度、隔离电压、耐振与锁紧按最终接口表；整体宽度含连接器不得超过17mm | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_INTERBOARD_INTERFACE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 选购：仅需柔性跨接时；两板直接插合不采购 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%BE%AE%E5%9E%8B%20%E6%9D%BF%E9%97%B4%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%AB%98%E5%BA%A6%20%E9%94%81%E6%89%A3 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%BE%AE%E5%9E%8B%20%E6%9D%BF%E9%97%B4%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%AB%98%E5%BA%A6%20%E9%94%81%E6%89%A3 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 接口未冻结，不预购2.54mm排针。电子BOM已分别列板端J202和J402，本项不包含这两只连接器，只在最终采用柔性跨接时计非板载线束；若公母直接插合则本项无需采购。如按整套总成报价，须统一去重。不能经连接器混接隔离两侧地线。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-012 | PCB | 项目外采/实验验收 | C0模拟/MCU长条裸板打样 | 5 | 块 | 0 | 5 | 仅最终C0 Gerber；板宽≤17mm；叠层、铜厚、阻焊、表面处理、PTH/NPTH按生产资料；不得替用B0主板 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 嘉立创或经审核PCB厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_C0_GERBER_DRC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 嘉立创中国大陆PCB打样入口；图纸释放后询价 | https://www.jlc.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E5%98%89%E7%AB%8B%E5%88%9B%20PCB%20%E6%89%93%E6%A0%B7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 5片为建议最小工程打样批量，实际装1片，其余用于焊接练习/返修；尚无可释放C0生产图，当前不要下单。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-013 | PCB | 项目外采/实验验收 | C0电源/隔离485长条裸板打样 | 5 | 块 | 0 | 5 | 仅最终C0 Gerber；板宽≤17mm；电极侧与电缆侧电源和信号隔离；耐压/爬电/电气间隙按审核图纸 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 嘉立创或经审核PCB厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_C0_GERBER_DRC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 嘉立创中国大陆PCB打样入口；图纸释放后询价 | https://www.jlc.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E5%98%89%E7%AB%8B%E5%88%9B%20%E5%9B%9B%E5%B1%82%20PCB%20%E6%89%93%E6%A0%B7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不购买B0 100×80mm隔离板，不购买独立LDO小板或LT5400适配片；5片批量用途同模拟板。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-014 | PCB | 项目外采/实验验收 | C0双板双面钢网 | 1 | 套 | 0 | 1 | 按最终GTP/GBP锡膏层拼版；开口补偿、厚度和定位孔由贴装工艺确认；含顶/底面 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 嘉立创或钢网厂 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_C0_PASTE_AND_PANEL | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 嘉立创/钢网厂家询价 | https://www.jlc.com/ | https://s.taobao.com/search?q=SMT%20%E6%BF%80%E5%85%89%E9%92%A2%E7%BD%91%20%E5%8F%8C%E9%9D%A2%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 手焊可选择点涂焊膏，不需为旧B0板买钢网。最终细间距封装决定是否必须使用钢网。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-015 | 烧录 | 项目外采/实验验收 | 最小SWD焊盘治具与弹簧探针 | 1 | 套 | 1 | 2 | 匹配最终SWD焊盘组：SWDIO、SWCLK、GND、VTref，复位是否需要按MCU/调试器核对；夹具绝缘；不向目标板灌5V | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_SWD_PAD_PATTERN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=SWD%20%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E9%92%88%20%E7%83%A7%E5%BD%95%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=SWD%20%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E9%92%88%20%E7%83%A7%E5%BD%95%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 探针是外部生产治具；PCB只保留最小焊盘组，不重新引入旧20针评估板调试接口。备件按1套探针建议。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-016 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 84 µS/cm电导率主校准液 | 1 | 瓶 | 1 | 2 | 标称84 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%2084%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 低电导液对CO₂、残水、容器与污染敏感；不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-017 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 1413 µS/cm电导率主校准液 | 1 | 瓶 | 1 | 2 | 标称1413 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%201413%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-018 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 10 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称10 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%2010%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 低电导液对CO₂、残水、容器与污染敏感；不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-019 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 50 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称50 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%2050%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 低电导液对CO₂、残水、容器与污染敏感；不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-020 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 200 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称200 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%20200%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-021 | 标准液 | 项目外采/实验验收 | 2000 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | 0 | 1 | 标称2000 µS/cm @25°C；附批号、有效期、证书、可追溯说明、温度修正表和不确定度；建议100–250mL小包装；必须给出批次实际定值和U(k=2)，优先目标≤0.1%读数，并注明证书温度、有效期和温度表不确定度 | 按合同/规格验收 |  | 优先要求证书定值扩展不确定度U(k=2)≤0.1%读数；供应商能力未核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有证书的标准物质/电导标准液供应商 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CERTIFICATE_REVIEW | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 标准物质厂家中国大陆直销；Hach/Thermo Fisher等正规渠道按证书询价 | https://www.thermofisher.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%A0%87%E5%87%86%E6%B6%B2%202000%20uS%20cm%20%E6%9C%89%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把普通配液或TDS校准液当作可追溯电导标准。库存、精确标称值和证书未核实；无合适标液时询有能力机构定值配制，不能按盐质量自行声称达标。分装一次性使用，不倒回原瓶。 仅有±1%标称规格且无更小可溯源定值不确定度的标准液，不能作为±0.5%整机精度验收依据。验收使用实际证书值和总测试U，要求¦示值误差¦+U_test≤0.5%读数；10µS/cm等低点若达不到证书/污染控制能力则HOLD或外协，不假定已满足。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-022 | 温控 | 项目外采/实验验收 | 恒温循环水浴/校准浴 | 1 | 台 | 0 | 1 | 覆盖0–50°C，0°C点能力需明确；工作区尺寸容纳探头与参考温度计；以满载均匀性、稳定性和校准证书证明适用于≤0.01°C级参考链目标 | 按合同/规格验收 |  | 装载后稳定性/空间均匀性各优先≤0.005°C目标，需实测/证书核实，HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待比较校准浴厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_METROLOGY_QUOTATION | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 校准浴厂家大陆直销/授权经销商；可优先借用或外协实验室 | https://www.flukecal.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%B2%BE%E5%BA%A6%20%E6%81%92%E6%B8%A9%E6%A7%BD%200.01%20%E6%B8%A9%E5%BA%A6%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20%E6%A7%BD | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 显示分辨率0.001°C或宣传±0.01°C不等于整个装载区测温准确度。须核对实际温点、稳定/均匀性与证书，不承诺某未核实型号已满足。 优先用≤0.005°C级稳定性/均匀性为整链±0.05°C留余量，但未验证具体设备达到；最终温场误差纳入U_test。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-023 | 温度基准 | 项目外采/实验验收 | 可溯源参考温度计和配套铂电阻探头 | 1 | 套 | 0 | 1 | 成套校准覆盖0、10、25、35、50°C；目标整链误差/扩展不确定度≤0.01°C级，结合本项目不确定度预算确认；四线参考探头 | 按合同/规格验收 |  | 参考链校准修正后误差能力及U(k=2)各以≤0.01°C级为目标，证书待核HOLD | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待比较计量级温度仪器厂家 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CALIBRATION_CERTIFICATE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 厂家/授权计量经销商或借用可溯源实验室设备 | https://www.flukecal.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E6%A0%87%E5%87%86%E9%93%82%E7%94%B5%E9%98%BB%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E6%B5%8B%E6%B8%A9%E4%BB%AA%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6%200.01%E5%BA%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不以0.01°C显示分辨率作为准确度依据。传感器、读出器和校准修正必须成套使用；红外温枪/普通热电偶不能替代。 温度验收采用修正后的参考值，要求¦被测链误差¦+U_test≤0.05°C；参考、温场、分辨力、自热、浸没及重复性合成后再判定，不以分辨率或单项证书替代总预算。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-024 | 实验夹具 | 项目外采/实验验收 | 探头与参考温度计恒深支架 | 1 | 套 | 0 | 1 | 耐腐蚀夹具，允许两探头靠近但不接触；电导电极完全浸没；保持离杯壁/杯底间距；可重复浸深 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E9%93%81%E6%9E%B6%E5%8F%B0%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E4%B8%87%E8%83%BD%E5%A4%B9 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E9%93%81%E6%9E%B6%E5%8F%B0%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E4%B8%87%E8%83%BD%E5%A4%B9 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 先确认有效四电极区域及浴槽尺寸，再加工支架。几何位置变化会影响电导池边缘电场。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-025 | 实验设备 | 项目外采/实验验收 | 磁力搅拌器及洁净搅拌子 | 1 | 套 | 1 | 2 | 低速可调；耐腐蚀搅拌子；避免气泡；搅拌磁场/电机电源不得引入明显干扰 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | IKA或同等实验器材供应商，型号待定 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | OPTIONAL_AFTER_STIR_TEST | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 厂家大陆渠道/淘宝实验器材企业店 | https://www.ika.com/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A3%81%E5%8A%9B%E6%90%85%E6%8B%8C%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%80%9F%20PTFE%20%E6%90%85%E6%8B%8C%E5%AD%90 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 备件1指备用搅拌子，不是再购整机。评估搅拌与停搅读数差异、涡流和气泡；不应把搅拌速度提高当作消除电极问题的办法。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-026 | 实验容器 | 项目外采/实验验收 | 硼硅玻璃烧杯 | 6 | 只 | 2 | 8 | 100/250/500mL各2只，共6只；洁净无裂口；足够容纳规定浸深与离壁距离 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20100ml%20250ml%20500ml | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20100ml%20250ml%20500ml | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 常温比较可使用，但低电导液需评估玻璃析出与长期浸泡影响；避免共用未经充分冲洗的高低电导杯。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-027 | 实验容器 | 项目外采/实验验收 | 洁净PP测试杯/带盖样品瓶 | 12 | 只 | 6 | 18 | 100–250mL，洁净PP；低、中、高电导分组标识；短时测试减少空气污染 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E6%A0%B7%E5%93%81%E6%9D%AF%20%E8%9E%BA%E5%8F%A3%20250ml%20%E6%B4%81%E5%87%80 | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E6%A0%B7%E5%93%81%E6%9D%AF%20%E8%9E%BA%E5%8F%A3%20250ml%20%E6%B4%81%E5%87%80 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 普通容器不等于无离子析出；低电导测试先做空白和容器影响检查。使用一次或专杯专用，禁止回倒。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-028 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 超纯水/高纯去离子水 | 5 | 升 | 0 | 5 | 用于电极与器皿漂洗；供应方给出水质/电导记录，现用现取；整机低端验证依赖有证标准液而不是以此水定标 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E8%B6%85%E7%BA%AF%E6%B0%B4%20%E5%8E%BB%E7%A6%BB%E5%AD%90%E6%B0%B4%20%E6%B4%97%E6%B6%A4 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E8%B6%85%E7%BA%AF%E6%B0%B4%20%E5%8E%BB%E7%A6%BB%E5%AD%90%E6%B0%B4%20%E6%B4%97%E6%B6%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 18.2MΩ·cm为纯水系统出水规格，包装运输吸CO₂后不能默认仍保持；不把超纯水读数作为本项目10µS/cm校准点。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-029 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 专用洗瓶 | 2 | 只 | 1 | 3 | 250–500mL，PP/PE材质，标识漂洗水；分电极/容器用途 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%B4%97%E7%93%B6%20500ml%20PE | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%B4%97%E7%93%B6%20500ml%20PE | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不用与助焊剂清洗剂共用的洗瓶。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-030 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 带盖废液收集瓶和标签 | 2 | 只 | 1 | 3 | 1–2L，按当地实验室要求收集标准液与漂洗废液；溶剂清洗废液另容器 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E5%BA%9F%E6%B6%B2%E6%A1%B6%202L%20%E8%80%90%E5%8C%96%E5%AD%A6%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E5%BA%9F%E6%B6%B2%E6%A1%B6%202L%20%E8%80%90%E5%8C%96%E5%AD%A6%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 水样/标准液废液与IPA/助焊剂废液分装；数量为各1只。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-031 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 一次性移液管/移液枪头 | 1 | 包 | 1 | 2 | 适配标准液分装，避免交叉污染；建议3mL滴管100支或相当耗材 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%20%E5%B7%B4%E6%B0%8F%E5%90%B8%E7%AE%A1%203ml%20100%E6%94%AF | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%20%E5%B7%B4%E6%B0%8F%E5%90%B8%E7%AE%A1%203ml%20100%E6%94%AF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不得把接触探头或旧杯的移液管伸回标准液原瓶；不是用滴管体积自行配制高精度标准。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-032 | 实验耗材 | 项目外采/实验验收 | 无尘擦拭纸与样品标签 | 1 | 套 | 1 | 2 | 低掉屑擦拭纸、耐水标签；禁止磨擦损伤镀铂表面 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%97%A0%E5%B0%98%E6%93%A6%E6%8B%AD%E7%BA%B8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%97%A0%E5%B0%98%E6%93%A6%E6%8B%AD%E7%BA%B8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E6%A0%87%E7%AD%BE | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 电极处理按探头厂说明，镀铂层不可用研磨纸清理。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-033 | 电学标定 | 项目外采/实验验收 | Pt1000链路四端标准电阻/电阻箱 | 1 | 套 | 0 | 1 | 覆盖约1000–1194Ω；四端接法；有可溯源校准值与温漂数据；目标总不确定度足够验证0.05°C（Pt1000约0.19Ω/0.05°C），建议≤0.01Ω级审查 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_RESISTANCE_CERTIFICATE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 精密电阻箱/计量标准电阻厂家大陆直销或计量实验室借用 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%AE%B1%20Pt1000%20%E6%A0%A1%E5%87%86%200.01%E6%AC%A7 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%AE%B1%20Pt1000%20%E6%A0%A1%E5%87%86%200.01%E6%AC%A7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不能以最小步进0.01Ω当作准确度。该项只验证电读链，不验证RTD自身、机械热传导或整链温度精度。避免普通两端十进制箱引线误差。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-034 | 电学标定 | 项目外采/实验验收 | 电导通道四端标准电阻组 | 1 | 套 | 0 | 1 | 覆盖K≈1时10–2000µS/cm对应约100kΩ..500Ω；建议500Ω、1kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、100kΩ；有校准值/温漂及100Hz、1kHz寄生适用性说明 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_AC_FIXTURE_VALIDATION | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 精密电阻厂家/授权分销商，立创或Digikey中国按正式料号询价 | https://www.digikey.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E6%A0%87%E5%87%86%E7%94%B5%E9%98%BB%20500%E6%AC%A7%201k%20100k%20%E6%A0%A1%E5%87%86 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 用于分频率/GV/GI电学系数，不代替真实液体电极标定。直流证书不自动证明1kHz交流等效值；夹具漏电/寄生需评估。电阻组封装和值待验证方案冻结。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-035 | 电学标定 | 项目外采/实验验收 | 电极/RTD四端开短路及标准电阻切换夹具 | 1 | 套 | 1 | 2 | 端点清晰，电导I/V和RTD I/V分开，连接器匹配最终探头接口；低漏电绝缘；可重复连接 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_SENSOR_INTERFACE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%BC%80%E5%B0%94%E6%96%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%A4%B9%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%BC%80%E5%B0%94%E6%96%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%A4%B9%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 外部台架夹具，不在PCB上增加被新要求禁止的测试排针。开路/短路动作只在限流并按测试规程时执行。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-036 | 通信工具 | 项目外采/实验验收 | 电气隔离USB转RS-485适配器 | 1 | 只 | 1 | 2 | 支持9600..115200、8O1/8E1/8N2/8N1、2线半双工及自动方向；主机侧与总线侧电源/信号隔离；确认真隔离与A/B定义 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ADAPTER_SPEC | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B7%A5%E4%B8%9A%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20USB%20RS485%20%E5%85%A8%E9%9A%94%E7%A6%BB%208N1 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B7%A5%E4%B8%9A%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20USB%20RS485%20%E5%85%A8%E9%9A%94%E7%A6%BB%208N1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 隔离USB485是调试辅助，不代替探头自身的≥1kV电源与信号隔离。检查驱动系统和终端是否自带120Ω，避免重复终端。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-037 | 通信工具 | 项目外采/实验验收 | 短距离485台架线与可拆终端/偏置盒 | 1 | 套 | 1 | 2 | 双绞屏蔽线约2m；120Ω终端可选；偏置根据总线主站与最终接口确认；有明确A/B及参考地标识 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_BUS_TOPOLOGY | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=RS485%20%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%20120%E6%AC%A7%20%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E7%9B%92%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%E5%B1%8F%E8%94%BD%E7%BA%BF | https://s.taobao.com/search?q=RS485%20%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%20120%E6%AC%A7%20%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E7%9B%92%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%E5%B1%8F%E8%94%BD%E7%BA%BF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 本项是外部测试线束；板上的跳线/焊桥由最终C0电路定义，不买旧评估板跳线。不要让多套偏置/终端同时接入。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-038 | 烧录 | 项目外采/实验验收 | 正版调试器或ADI支持的下载工具 | 1 | 台 | 0 | 1 | 候选J-Link等；采购前确认实际型号、软件许可、固件版本确实支持ADuCM360及所用SWD下载流程；VTref=3.3V | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | SEGGER或ADI官方支持的工具厂家，未定型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ADUCM360_SUPPORT_CONFIRMATION | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | SEGGER官网列出的大陆授权渠道/ADI官方支持渠道 | https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/ | https://s.taobao.com/search?q=J-Link%20%E6%AD%A3%E7%89%88%20ADuCM360%20SWD | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 未做实机下载验证，不能写“已支持/已验证”。教育版等许可未必适用产品生产烧录；无需购买原20针评估板接口。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-039 | 供电工具 | 项目外采/实验验收 | 可调直流电源 | 1 | 台 | 0 | 1 | 至少覆盖0–30V，可调电流限值、过压保护；显示电流；容量按待定实际功耗与启动电流选择 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%AF%E8%B0%83%20%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%BA%90%2030V%20%E9%99%90%E6%B5%81%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%AF%E8%B0%83%20%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%BA%90%2030V%20%E9%99%90%E6%B5%81%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 输入12–30V；本次外部电源选型按待审核的实际功耗和启动电流留余量，不把12V×30mA当成已达成结论。调试时先设保守限流，再根据审核功耗预算调整。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-040 | 供电线束 | 项目外采/实验验收 | 带保险/限流的台架电源接线 | 1 | 套 | 1 | 2 | 绝缘护套、正确极性、断开开关和可换保险；接头与输入端匹配；额定值按最终功耗/浪涌确认 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_POWER_BUDGET | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%BA%BF%20%E4%BF%9D%E9%99%A9%E4%B8%9D%E5%BA%A7%20%E9%A6%99%E8%95%89%E6%8F%92%E5%A4%B4%20%E7%A1%85%E8%83%B6%E7%BA%BF | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%BA%BF%20%E4%BF%9D%E9%99%A9%E4%B8%9D%E5%BA%A7%20%E9%A6%99%E8%95%89%E6%8F%92%E5%A4%B4%20%E7%A1%85%E8%83%B6%E7%BA%BF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 外部线束不可替代板上防反接与TVS。额定保险值不能在功耗未冻结时猜定。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-041 | 测量仪器 | 项目外采/实验验收 | 精密数字万用表 | 1 | 台 | 0 | 1 | 直流电压/电阻/电流测量，有有效校准记录；对关键比值/供电测量按误差预算选分辨率与准确度 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%85%AD%E4%BD%8D%E5%8D%8A%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%85%AD%E4%BD%8D%E5%8D%8A%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 可借用；位数不等于准确度。普通手持表可排错，不能单靠其证明0.01%电阻或±0.05°C链路。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-042 | 测量仪器 | 项目外采/实验验收 | 数字示波器及常规探头 | 1 | 套 | 0 | 1 | 至少2通道；观察100Hz/1kHz激励、采样时序、ADC故障和485收发；带宽按开关频率及EMC排查需求确定 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%8F%8C%E9%80%9A%E9%81%93%20%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%8F%8C%E9%80%9A%E9%81%93%20%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 可借用；普通台式示波器探头地夹与保护地相连，不能用地夹跨隔离测量。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-043 | 测量仪器 | 项目外采/实验验收 | 适配示波器的差分/隔离电压探头 | 1 | 只 | 0 | 1 | 共模、差模、额定工作电压和带宽满足板上开关电源与隔离节点测量；确认探头与示波器兼容 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_INSTRUMENT_INTERFACE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%8E%A2%E5%A4%B4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 用于不短接隔离两侧的测试。电池示波器或标称差分不自动代表足够安全等级；探头额定值按实际测试点核对。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-044 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | ≥1kV隔离耐压及绝缘电阻测试服务 | 1 | 批 | 0 | 1 | 按最终隔离设计、适用标准与风险评估定义测试电压AC/DC、持续时间、爬电/间隙、漏电流限值及测试两端；出具记录 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 具备相关能力的第三方实验室 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ISOLATION_TEST_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | CNAS认可范围含电气安全/绝缘测试的大陆实验室询价 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CNAS%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E8%80%90%E5%8E%8B%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%E7%94%B5%E9%98%BB%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 1kV耐压不是随意1kV DC点一下。需求未指定IEC具体标准，不捏造“IEC1000V认证”。高压测试建议外协，不要求自行买耐压仪。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-045 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | EMC预兼容与整改测试服务 | 1 | 批 | 0 | 1 | 按产品环境和最终合规路径确定ESD、EFT、浪涌、传导/辐射发射及抗扰度项目；包含电缆和浸水工况布置 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 具备相关能力的第三方实验室 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_EMC_TEST_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | CNAS认可范围内有EMC能力的大陆实验室 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=CNAS%20EMC%20%E9%A2%84%E5%85%BC%E5%AE%B9%20RS485%20%E6%B5%AA%E6%B6%8C%20ESD%20%E6%B5%8B%E8%AF%95 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | TVS和隔离器的器件等级不等于整机EMC等级；计划和判据冻结后询价，不声称已通过。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-046 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | 整机电导/温度多点校准与不确定度评估 | 1 | 批 | 0 | 1 | 覆盖10/50/200/84/1413/2000µS/cm及0/10/25/35/50°C中合理矩阵；独立标准、重复性、漂移、探头K、温补来源均记录 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 有电导率/温度相关计量能力的实验室 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_CALIBRATION_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 可溯源计量校准实验室，审核具体能力范围后询价 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%B8%A9%E5%BA%A6%20%E6%B0%B4%E8%B4%A8%20%E8%AE%A1%E9%87%8F%20%E6%A0%A1%E5%87%86%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 本版目标10–2000µS/cm全范围±0.5%读数、0–50°C整链±0.05°C尚未验证。温补nLF真实因子仍缺，不能以无来源曲线完成验收。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-047 | 外协验证 | 项目外采/实验验收 | 外壳浸水密封与温升测试 | 1 | 批 | 0 | 1 | 最终电缆长度/接头/壳体按规定深度、时间和温度循环测试；记录12/24/30V输入下电流、热平衡、Pt1000偏差 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 机械/环境实验室或自建合格测试工装 | 服务项目，非器件 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ENVIRONMENTAL_TEST_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 厂家与环境实验室询价，可与探头供应商联合验证 | https://www.cnas.org.cn/ | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20IP68%20%E6%B5%B8%E6%B0%B4%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E6%B8%A9%E5%8D%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 浸水深度/长期时长未知，本项方案待冻结；温升试验需与浴内参考温度比较，不能只用壳体红外读数推断Pt1000偏差。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-048 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | 恒温焊台与细尖/刀形烙铁头 | 1 | 套 | 1 | 2 | 可控温、ESD安全；适合0402及细间距引脚；配置至少2种烙铁头 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E7%84%8A%E5%8F%B0%20ESD%20%E7%BB%86%E5%B0%96%20%E5%88%80%E5%A4%B4 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E7%84%8A%E5%8F%B0%20ESD%20%E7%BB%86%E5%B0%96%20%E5%88%80%E5%A4%B4 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 备件1指备用烙铁头。无现成工具再采购，可借用。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-049 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | 可调风量热风返修台 | 1 | 台 | 0 | 1 | 温度和风量可控；适合小封装返修；喷嘴尺寸与器件匹配 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%83%AD%E9%A3%8E%E8%BF%94%E4%BF%AE%E5%8F%B0%20%E5%B0%8F%E9%A3%8E%E9%87%8F%20%E8%B4%B4%E7%89%87 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%83%AD%E9%A3%8E%E8%BF%94%E4%BF%AE%E5%8F%B0%20%E5%B0%8F%E9%A3%8E%E9%87%8F%20%E8%B4%B4%E7%89%87 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 优先先练习再处理精密模拟区；高温长时返修可能改变精密电阻与电容性能。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-050 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | 显微镜/高倍率检视设备 | 1 | 套 | 0 | 1 | 可稳定观察0402、细间距焊点和清洗残留；工作距离适合手焊 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%8C%E7%9B%AE%20%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%20%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%B4%E4%BF%AE%20%E7%84%8A%E6%8E%A5 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%8C%E7%9B%AE%20%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%20%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%B4%E4%BF%AE%20%E7%84%8A%E6%8E%A5 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 相机像素不能替代实际光学分辨率；可用合格现有设备。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-051 | 焊接工具 | 项目外采/实验验收 | ESD台垫、腕带与可靠接地点 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适合电子装配的防静电工作台套件，腕带带安全电阻；配接地检查 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E5%8F%B0%E5%9E%AB%20%E8%85%95%E5%B8%A6%20%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%BA%BF | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E5%8F%B0%E5%9E%AB%20%E8%85%95%E5%B8%A6%20%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%BA%BF | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 备件1指腕带/接地线耗损备件；不要把隔离测量参考地随意接到ESD地。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-052 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 焊锡丝与匹配焊膏 | 1 | 套 | 1 | 2 | 合金/熔点与元件工艺匹配；细线径适合0402；焊膏小包装；批号、冷藏与保质期明确 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_ASSEMBLY_PROCESS | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BB%86%20%E7%84%8A%E9%94%A1%E4%B8%9D%20%E7%84%8A%E8%86%8F%20%E5%B0%8F%E5%8C%85%E8%A3%85%200402 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BB%86%20%E7%84%8A%E9%94%A1%E4%B8%9D%20%E7%84%8A%E8%86%8F%20%E5%B0%8F%E5%8C%85%E8%A3%85%200402 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 建议焊锡丝约50–100g及焊膏约20g，最终按选定合金采购。不要为手焊强行改变原精密器件封装/布局。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-053 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 电子级助焊剂 | 1 | 瓶 | 1 | 2 | 低离子残留、可清洗，兼容器件和后续三防涂覆；小包装 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E5%8A%A9%E7%84%8A%E5%89%82%20%E4%BD%8E%E6%AE%8B%E7%95%99%20%E5%8F%AF%E6%B8%85%E6%B4%97 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E5%8A%A9%E7%84%8A%E5%89%82%20%E4%BD%8E%E6%AE%8B%E7%95%99%20%E5%8F%AF%E6%B8%85%E6%B4%97 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 高阻/电极输入区残留会导致漏电；“免洗”字样不免除本设计的清洗验证。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-054 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 电子级异丙醇IPA及清洗刷 | 1 | 套 | 1 | 2 | IPA纯度≥99.9%候选，供应商给出电子清洗适用性；防静电软毛刷；兼容封装与丝印 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%A7%20%E5%BC%82%E4%B8%99%E9%86%87%20IPA%2099.9%20%E6%B8%85%E6%B4%97%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%88%B7 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%A7%20%E5%BC%82%E4%B8%99%E9%86%87%20IPA%2099.9%20%E6%B8%85%E6%B4%97%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%88%B7 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 建议500mL小包装；只有IPA未必能去除所选助焊剂，按助焊剂厂清洗流程处理并彻底干燥。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-055 | 焊接耗材 | 项目外采/实验验收 | 吸锡带、镊子、细剪与点胶针 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适合小封装的ESD镊子，低残留吸锡带，多规格点胶针；不伤焊盘 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=ESD%20%E9%95%8A%E5%AD%90%20%E5%90%B8%E9%94%A1%E5%B8%A6%20%E7%82%B9%E8%83%B6%E9%92%88%20%E6%89%8B%E7%84%8A%20%E5%A5%97%E8%A3%85 | https://s.taobao.com/search?q=ESD%20%E9%95%8A%E5%AD%90%20%E5%90%B8%E9%94%A1%E5%B8%A6%20%E7%82%B9%E8%83%B6%E9%92%88%20%E6%89%8B%E7%84%8A%20%E5%A5%97%E8%A3%85 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 不需要为每颗电阻单列工具；备用吸锡带/针头按耗损准备。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-056 | 防护工艺 | 项目外采/实验验收 | 三防漆与局部遮蔽材料 | 1 | 套 | 1 | 2 | 适合长期潮湿电子板的涂覆体系，介电/漏电性能、固化条件与元件相容性可追溯；SWD、接触点、电极表面遮蔽 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_COATING_COMPATIBILITY | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%B8%89%E9%98%B2%E6%BC%86%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E9%81%AE%E8%94%BD%E8%83%B6%E5%B8%A6 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%B8%89%E9%98%B2%E6%BC%86%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E9%81%AE%E8%94%BD%E8%83%B6%E5%B8%A6 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 小包装约100mL即可工程试用。先清洗干燥并做涂覆前后漏电/精度对比；三防漆不代替壳体密封，不能涂覆电极有效表面。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-057 | 防护工艺 | 项目外采/实验验收 | 密封灌封/固定胶候选与绝缘套管 | 1 | 套 | 1 | 2 | 低吸水、低应力、低放热工艺；材料与外壳/探头相容；热缩套管仅用于非测量接线部位 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_THERMAL_AND_SERVICE_PLAN | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%BD%8E%E5%BA%94%E5%8A%9B%20%E7%81%8C%E5%B0%81%E8%83%B6%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E7%AE%A1 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%BD%8E%E5%BA%94%E5%8A%9B%20%E7%81%8C%E5%B0%81%E8%83%B6%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E7%AE%A1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 先做可拆样机与温升验证；不要把灌封作为尺寸和密封结构错误的补救。不可堵塞水孔或把RTD与热源强耦合。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-058 | 标识耗材 | 项目外采/实验验收 | 极性/端口/样机版本与校准记录标签 | 1 | 套 | 1 | 2 | 耐水线标、板序号、探头序号、参数版本、标准液批号记录；不印ADI商标或旧评估板名称 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 待选型 | HOLD—未定料号 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | SPEC_REQUIRED | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | 中国大陆淘宝企业店/厂家直销，按规格询价 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E7%BA%BF%E7%BC%86%20%E6%A0%87%E7%AD%BE%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E5%8F%B7%E7%A0%81%E7%AE%A1 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E7%BA%BF%E7%BC%86%20%E6%A0%87%E7%AD%BE%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E5%8F%B7%E7%A0%81%E7%AE%A1 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 有助于记录同一探头的K、温度增益/偏移、分档系数和nLF profile来源，避免混用不同样机标定。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格
EXT-059 | 标准资料/温补审核 | 项目外采/实验验收 | 可追溯ISO 7888 nLF资料与独立来源/数值审核 | 1 | 项 | 0 | 1 | 合法取得ISO 7888或对应EN/DIN正式资料，或有明确来源且准许使用的厂家天然水nLF因子；确认0–35°C、25°C基准、适用电导范围、插值规则及授权使用 | 按合同/规格验收 |  | 见规格；证书/性能待合同核准 | 非电阻项按规格/环境条件验收 | 标准机构/可追溯厂家资料与技术审核方待定 | HOLD—正式因子来源尚未取得 |  | UNVERIFIED：未核实商城SKU；查询链接不是料号 | HOLD_TRACEABLE_NLF_SOURCE | UNVERIFIED：未实时核实库存、停产/EOL或交期 | 非板载BOM；已有合格设备可复用 | 工程询价候选；未放行生产采购 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | ISO官网/国家标准授权服务渠道或有来源厂家资料；按实际内容及授权询价 | https://www.iso.org/ | https://s.taobao.com/search?q=ISO%207888%20%E6%A0%87%E5%87%86%20%E6%B0%B4%E8%B4%A8%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E6%AD%A3%E7%89%88%20%E6%8E%88%E6%9D%83 | 适配C0四电极/四线Pt1000及实验验证 | 未取得真实nLF因子是当前交付缺项。先确认资料是否确实含可用因子及授权，不保证付款购买某文本即可解决；禁止无来源网络多项式/2%线性/合成测试曲线替代。资料与审核费用未报价，依法保留来源记录，不将受限全文随工程包再分发。 | bom/external_procurement.json；C0新要求工程采购规格

## 成本待正式询价
ID | 类别 | 位号/项目 | 建议采购量 | 单位 | 单价/币种 | 成本小计 | 采购入口
E001 | 电子料 | C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C47 C53 C61 C62 C69 C70 C71 C74 C77 C80 C82 C86 C88 C89 C90 C91 C94 C98 C99 C46 C48 C49 C51 C58 C59 C100 | 42 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56
E002 | 电子料 | C50 C73 C84 C93 C401 C402 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L
E003 | 电子料 | C52 C63 C64 C72 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG
E004 | 电子料 | C54 C60 C67 C76 C78 C87 C95 C97 C45 C68 | 13 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J
E005 | 电子料 | C55 C75 C85 C96 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821
E006 | 电子料 | C79 C92 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=0805CG471J9B200
E007 | 电子料 | C83 C11 C12 C20 C22 C25 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C43 C57 C203 C205 C211 C213 C214 C230 C231 | 27 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104
E008 | 电子料 | D5 D1 | 3 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BAT54S
E009 | 电子料 | R19 R29 R37 R48 | 6 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=7.50k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E010 | 电子料 | R20 R31 R38 R52 | 6 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.20k%200805%200.05%25%20%E2%89%A45%20ppm%2F%C2%B0C%EF%BC%88%E5%90%84%E5%88%86%E7%AB%8B%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%EF%BC%89%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E011 | 电子料 | R21 R32 R39 R53 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0
E012 | 电子料 | R23 R25 R26 R28 R30 R40 R43 R44 R46 R51 R11 | 14 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL
E013 | 电子料 | R33 R34 R36 R41 R42 R45 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL
E014 | 电子料 | R35 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73B2ATTD474J
E015 | 电子料 | R47 | 3 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.00k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E016 | 电子料 | U10 U13 U16 U21 | 5 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ
E017 | 电子料 | U11 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1419BRMZ
E018 | 电子料 | U12 U20 | 3 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4528-2ARMZ
E019 | 电子料 | U14 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4000-1ARZ
E020 | 电子料 | U15 U18 | 3 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8253ARMZ
E021 | 电子料 | U17 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1211YRUZ
E022 | 电子料 | U19 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4627-1ARZ
E023 | 电子料 | U22 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8542ARZ
E024 | 电子料 | C1 C9 C14 C29 C30 C31 C81 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73
E025 | 电子料 | C10 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012X5R1A476M125AC
E026 | 电子料 | C13 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB333
E027 | 电子料 | C16 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C0805C560J5GACTU
E028 | 电子料 | C21 C23 C26 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC
E029 | 电子料 | C24 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012C0G1H332J
E030 | 电子料 | C42 C44 C56 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J
E031 | 电子料 | D2 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1N4148W
E032 | 电子料 | L1 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF6045T-220M1R1-3PF
E033 | 电子料 | L3 L4 L5 | 4 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01
E034 | 电子料 | R1 R17 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0747KL
E035 | 电子料 | R3 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-0718KL
E036 | 电子料 | R4 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73H2ATTDD2003F
E037 | 电子料 | R12 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080536R0FKEA
E038 | 电子料 | R13 | 3 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E2%89%A42%20ppm%2F%C2%B0C%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E039 | 电子料 | R14 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB114V
E040 | 电子料 | R15 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6YEB153V
E041 | 电子料 | R16 R22 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERJ-6ENF1302V
E042 | 电子料 | R24 R27 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB273V
E043 | 电子料 | R49 R50 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080510K0JNEA
E044 | 电子料 | U5 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP1613ARMZ
E045 | 电子料 | U8 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADuCM360BCPZ128
E046 | 电子料 | U9 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4077-2ARZ
E047 | 电子料 | U401 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP7118AUJZ-3.3-R7
E048 | 电子料 | C201 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM32ER72A225KA35L
E049 | 电子料 | C202 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100nF%20100V%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9
E050 | 电子料 | C204 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=2.2uF%2010V%200603%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9
E051 | 电子料 | C206 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.7pF%20C0G%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9
E052 | 电子料 | C207 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=47uF%2016V%201210%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E5%AE%B9
E053 | 电子料 | C210 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM31CR71A106KA01L
E054 | 电子料 | C212 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM32ER71A476KE15L
E055 | 电子料 | C220 C221 C232 C233 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L
E056 | 电子料 | D201 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SS210-E3%2F52T
E057 | 电子料 | D202 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SMBJ33A
E058 | 电子料 | D203 D204 | 3 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MBR0540T1G
E059 | 电子料 | D205 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CDSOT23-SM712
E060 | 电子料 | J202 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL%202x4%201.27mm%202x4%201.27mm%20or%20wire%20solder%20pads%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8
E061 | 电子料 | L201 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF10145T-220M1R9
E062 | 电子料 | L202 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LQH3NPN470MM0
E063 | 电子料 | R201 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=25.5k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E064 | 电子料 | R202 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1M%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E065 | 电子料 | R203 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=191k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E066 | 电子料 | R204 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=806k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E067 | 电子料 | R205 R212 R220 R221 R222 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=100k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E068 | 电子料 | R210 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=42.2k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E069 | 电子料 | R211 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=10.0k%200402%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E070 | 电子料 | R223 | 10 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=120R%200805%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E7%94%B5%E9%98%BB
E071 | 电子料 | T201 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=JA4650-BL
E072 | 电子料 | U201 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LT8631IFE%23PBF
E073 | 电子料 | U202 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADUM4070ARIZ
E074 | 电子料 | U203 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP7104ARDZ-5.0-R7
E075 | 电子料 | U204 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.analog.com/cn/index.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADM2763EBRWZ
E076 | 电子料 | J402 | 2 | 件 | UNQUOTED：待供应商正式含税报价 | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=INTERNAL_8PIN%202x4%201.27mm%20right-angle%20male%20candidate%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E6%8C%89%E5%8E%9F%E5%8E%82%E5%AE%8C%E6%95%B4%E8%AE%A2%E8%B4%A7%E7%A0%81%E5%BE%85%E6%A0%B8%20UNVERIFIED%EF%BC%9A%E5%8E%9F%E5%8E%82%E4%BF%9D%E8%AF%81%E5%80%BC%E5%BE%85%E6%A0%B8%EF%BC%9B%E4%B8%8D%E5%86%92%E7%A7%B0%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%BC%82%20%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8
EXT-001 | 探头 | 定制四电极电导/温度组合探头 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%94%B5%E5%AF%BC%E7%8E%87%20%E7%9F%B3%E5%A2%A8%20%E9%95%80%E9%93%82%E9%92%9B%20Pt1000%20%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%AE%9A%E5%88%B6
EXT-002 | 机械 | 圆管主体与可拆尾盖定制件 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%9C%86%E7%AE%A1%20%E5%A4%96%E5%A3%B3%2030mm%20%E5%AE%9A%E5%88%B6%20CNC
EXT-003 | 机械 | 电极前端绝缘定位与密封组件 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%B0%B4%E8%B4%A8%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20PEEK%20PPS%20%E7%94%B5%E6%9E%81%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E5%AE%9A%E5%88%B6
EXT-004 | 机械 | 防水电缆接头及尾端应力释放件 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%E7%94%B5%E7%BC%86%E6%8E%A5%E5%A4%B4%20IP68%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20EMC
EXT-005 | 机械 | 密封圈与装配润滑小套件 | 3 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=O%E5%9E%8B%E5%9C%88%20EPDM%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%20%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%9C%88%20%E7%A1%85%E8%84%82
EXT-006 | 机械 | PCB绝缘滑轨/支架与轴向限位件 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E6%94%AF%E6%9E%B6%20PEEK%20%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E5%AE%9A%E5%88%B6
EXT-007 | 机械 | 绝缘紧固件与间隔柱 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B0%BC%E9%BE%99%20%E8%9E%BA%E4%B8%9D%20%E7%BB%9D%E7%BC%98%20%E9%97%B4%E9%9A%94%E6%9F%B1%20%E5%B0%8F%E5%9E%8B
EXT-008 | 线缆 | 外接屏蔽四芯电缆 | 7 | 米 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=4%E8%8A%AF%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%20%E6%B0%B4%E4%B8%8B%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E7%94%B5%E7%BC%86
EXT-009 | 线缆 | 屏蔽层360°压接/接地附件 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=EMC%20%E7%94%B5%E7%BC%86%20%E5%B1%8F%E8%94%BD%20%E5%8E%8B%E6%8E%A5%20%E7%8E%AF%20360%E5%BA%A6
EXT-010 | 线缆 | 内部八线探头线束与标识套管 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=PTFE%20%E7%BB%86%E5%AF%BC%E7%BA%BF%20%E5%A4%9A%E8%89%B2%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%20%E6%A0%87%E8%AF%86%E7%AE%A1
EXT-011 | 连接 | 板间非板载线束（仅柔性连接方案选用） | 3 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%BE%AE%E5%9E%8B%20%E6%9D%BF%E9%97%B4%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8%20%E4%BD%8E%E9%AB%98%E5%BA%A6%20%E9%94%81%E6%89%A3
EXT-012 | PCB | C0模拟/MCU长条裸板打样 | 5 | 块 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.jlc.com/
EXT-013 | PCB | C0电源/隔离485长条裸板打样 | 5 | 块 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.jlc.com/
EXT-014 | PCB | C0双板双面钢网 | 1 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.jlc.com/
EXT-015 | 烧录 | 最小SWD焊盘治具与弹簧探针 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=SWD%20%E5%BC%B9%E7%B0%A7%E9%92%88%20%E7%83%A7%E5%BD%95%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6
EXT-016 | 标准液 | 84 µS/cm电导率主校准液 | 2 | 瓶 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.thermofisher.cn/
EXT-017 | 标准液 | 1413 µS/cm电导率主校准液 | 2 | 瓶 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.thermofisher.cn/
EXT-018 | 标准液 | 10 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.thermofisher.cn/
EXT-019 | 标准液 | 50 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.thermofisher.cn/
EXT-020 | 标准液 | 200 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.thermofisher.cn/
EXT-021 | 标准液 | 2000 µS/cm电导率独立量程验证液 | 1 | 瓶 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.thermofisher.cn/
EXT-022 | 温控 | 恒温循环水浴/校准浴 | 1 | 台 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.flukecal.com/
EXT-023 | 温度基准 | 可溯源参考温度计和配套铂电阻探头 | 1 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.flukecal.com/
EXT-024 | 实验夹具 | 探头与参考温度计恒深支架 | 1 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E9%93%81%E6%9E%B6%E5%8F%B0%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E4%B8%87%E8%83%BD%E5%A4%B9
EXT-025 | 实验设备 | 磁力搅拌器及洁净搅拌子 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.ika.com/
EXT-026 | 实验容器 | 硼硅玻璃烧杯 | 8 | 只 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%AB%98%E7%A1%BC%E7%A1%85%20%E7%83%A7%E6%9D%AF%20100ml%20250ml%20500ml
EXT-027 | 实验容器 | 洁净PP测试杯/带盖样品瓶 | 18 | 只 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=PP%20%E6%A0%B7%E5%93%81%E6%9D%AF%20%E8%9E%BA%E5%8F%A3%20250ml%20%E6%B4%81%E5%87%80
EXT-028 | 实验耗材 | 超纯水/高纯去离子水 | 5 | 升 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E8%B6%85%E7%BA%AF%E6%B0%B4%20%E5%8E%BB%E7%A6%BB%E5%AD%90%E6%B0%B4%20%E6%B4%97%E6%B6%A4
EXT-029 | 实验耗材 | 专用洗瓶 | 3 | 只 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%B4%97%E7%93%B6%20500ml%20PE
EXT-030 | 实验耗材 | 带盖废液收集瓶和标签 | 3 | 只 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E5%BA%9F%E6%B6%B2%E6%A1%B6%202L%20%E8%80%90%E5%8C%96%E5%AD%A6%20%E6%A0%87%E7%AD%BE
EXT-031 | 实验耗材 | 一次性移液管/移液枪头 | 2 | 包 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E4%B8%80%E6%AC%A1%E6%80%A7%20%E5%B7%B4%E6%B0%8F%E5%90%B8%E7%AE%A1%203ml%20100%E6%94%AF
EXT-032 | 实验耗材 | 无尘擦拭纸与样品标签 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E6%97%A0%E5%B0%98%E6%93%A6%E6%8B%AD%E7%BA%B8%20%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E6%A0%87%E7%AD%BE
EXT-033 | 电学标定 | Pt1000链路四端标准电阻/电阻箱 | 1 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%AB%AF%20%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%AE%B1%20Pt1000%20%E6%A0%A1%E5%87%86%200.01%E6%AC%A7
EXT-034 | 电学标定 | 电导通道四端标准电阻组 | 1 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.digikey.cn/
EXT-035 | 电学标定 | 电极/RTD四端开短路及标准电阻切换夹具 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%9B%9B%E7%BA%BF%20%E5%BC%80%E5%B0%94%E6%96%87%20%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%A4%B9%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E5%A4%B9%E5%85%B7%20%E5%AE%9A%E5%88%B6
EXT-036 | 通信工具 | 电气隔离USB转RS-485适配器 | 2 | 只 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%B7%A5%E4%B8%9A%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20USB%20RS485%20%E5%85%A8%E9%9A%94%E7%A6%BB%208N1
EXT-037 | 通信工具 | 短距离485台架线与可拆终端/偏置盒 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=RS485%20%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%94%B5%E9%98%BB%20120%E6%AC%A7%20%E6%8E%A5%E7%BA%BF%E7%9B%92%20%E5%8F%8C%E7%BB%9E%E5%B1%8F%E8%94%BD%E7%BA%BF
EXT-038 | 烧录 | 正版调试器或ADI支持的下载工具 | 1 | 台 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/
EXT-039 | 供电工具 | 可调直流电源 | 1 | 台 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%AF%E8%B0%83%20%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%BA%90%2030V%20%E9%99%90%E6%B5%81%20%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4
EXT-040 | 供电线束 | 带保险/限流的台架电源接线 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%AE%9E%E9%AA%8C%E5%AE%A4%20%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%BA%BF%20%E4%BF%9D%E9%99%A9%E4%B8%9D%E5%BA%A7%20%E9%A6%99%E8%95%89%E6%8F%92%E5%A4%B4%20%E7%A1%85%E8%83%B6%E7%BA%BF
EXT-041 | 测量仪器 | 精密数字万用表 | 1 | 台 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%85%AD%E4%BD%8D%E5%8D%8A%20%E6%95%B0%E5%AD%97%E4%B8%87%E7%94%A8%E8%A1%A8%20%E6%A0%A1%E5%87%86%E8%AF%81%E4%B9%A6
EXT-042 | 测量仪器 | 数字示波器及常规探头 | 1 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%95%B0%E5%AD%97%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%8F%8C%E9%80%9A%E9%81%93%20%E6%8E%A2%E5%A4%B4
EXT-043 | 测量仪器 | 适配示波器的差分/隔离电压探头 | 1 | 只 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%A4%BA%E6%B3%A2%E5%99%A8%20%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%8E%A2%E5%A4%B4%20%E9%9A%94%E7%A6%BB%20%E7%94%B5%E5%8E%8B%E6%8E%A2%E5%A4%B4
EXT-044 | 外协验证 | ≥1kV隔离耐压及绝缘电阻测试服务 | 1 | 批 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.cnas.org.cn/
EXT-045 | 外协验证 | EMC预兼容与整改测试服务 | 1 | 批 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.cnas.org.cn/
EXT-046 | 外协验证 | 整机电导/温度多点校准与不确定度评估 | 1 | 批 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.cnas.org.cn/
EXT-047 | 外协验证 | 外壳浸水密封与温升测试 | 1 | 批 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.cnas.org.cn/
EXT-048 | 焊接工具 | 恒温焊台与细尖/刀形烙铁头 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E6%81%92%E6%B8%A9%E7%84%8A%E5%8F%B0%20ESD%20%E7%BB%86%E5%B0%96%20%E5%88%80%E5%A4%B4
EXT-049 | 焊接工具 | 可调风量热风返修台 | 1 | 台 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%83%AD%E9%A3%8E%E8%BF%94%E4%BF%AE%E5%8F%B0%20%E5%B0%8F%E9%A3%8E%E9%87%8F%20%E8%B4%B4%E7%89%87
EXT-050 | 焊接工具 | 显微镜/高倍率检视设备 | 1 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E5%8F%8C%E7%9B%AE%20%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C%20%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%B4%E4%BF%AE%20%E7%84%8A%E6%8E%A5
EXT-051 | 焊接工具 | ESD台垫、腕带与可靠接地点 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%20%E5%8F%B0%E5%9E%AB%20%E8%85%95%E5%B8%A6%20%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E7%BA%BF
EXT-052 | 焊接耗材 | 焊锡丝与匹配焊膏 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%BB%86%20%E7%84%8A%E9%94%A1%E4%B8%9D%20%E7%84%8A%E8%86%8F%20%E5%B0%8F%E5%8C%85%E8%A3%85%200402
EXT-053 | 焊接耗材 | 电子级助焊剂 | 2 | 瓶 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E5%8A%A9%E7%84%8A%E5%89%82%20%E4%BD%8E%E6%AE%8B%E7%95%99%20%E5%8F%AF%E6%B8%85%E6%B4%97
EXT-054 | 焊接耗材 | 电子级异丙醇IPA及清洗刷 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BA%A7%20%E5%BC%82%E4%B8%99%E9%86%87%20IPA%2099.9%20%E6%B8%85%E6%B4%97%20%E9%98%B2%E9%9D%99%E7%94%B5%E5%88%B7
EXT-055 | 焊接耗材 | 吸锡带、镊子、细剪与点胶针 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=ESD%20%E9%95%8A%E5%AD%90%20%E5%90%B8%E9%94%A1%E5%B8%A6%20%E7%82%B9%E8%83%B6%E9%92%88%20%E6%89%8B%E7%84%8A%20%E5%A5%97%E8%A3%85
EXT-056 | 防护工艺 | 三防漆与局部遮蔽材料 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%B8%89%E9%98%B2%E6%BC%86%20%E4%BD%8E%E6%BC%8F%E7%94%B5%20%E9%81%AE%E8%94%BD%E8%83%B6%E5%B8%A6
EXT-057 | 防护工艺 | 密封灌封/固定胶候选与绝缘套管 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E7%94%B5%E5%AD%90%20%E4%BD%8E%E5%BA%94%E5%8A%9B%20%E7%81%8C%E5%B0%81%E8%83%B6%20%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%20%E5%AF%86%E5%B0%81%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E7%AE%A1
EXT-058 | 标识耗材 | 极性/端口/样机版本与校准记录标签 | 2 | 套 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://s.taobao.com/search?q=%E9%98%B2%E6%B0%B4%20%E7%BA%BF%E7%BC%86%20%E6%A0%87%E7%AD%BE%20%E7%83%AD%E7%BC%A9%E5%8F%B7%E7%A0%81%E7%AE%A1
EXT-059 | 标准资料/温补审核 | 可追溯ISO 7888 nLF资料与独立来源/数值审核 | 1 | 项 | UNQUOTED | 未报价，不能计算 | https://www.iso.org/