## 00先读_生产状态
项目 | 说明
适用版本 | FW-EC-TX B0工程样机。主板模拟铜与v0.2保持；UI/旧485/旧3.3V支路停装；4块网络适配片+1块电源/通信合并板。
数量 | 按1台整机列。主板1块、合并板1块、网络适配片4块；裸板打样多片是备份，不把电子料再次乘裸板数。
采购口径 | 逐位号页与合并采购页是同一批物料，不能重复购买。适配片BOM已乘4。
已删除 | LCD与连接器、编码器与旋钮、蜂鸣器及专用驱动均DNP；不再购买旧独立35mm LDO子板。
网络变更 | LT5400BIMS8E-7内2×5k+2×1.25k，串联6.25k和并联1k实现0.16。不是原7.5k/1.2k绝对值；每片比值漂移设计上限1ppm，跨片最坏2ppm需实测。
R13/R47 | 规格已固定，但未取得可核验完整MPN和分销SKU，标HOLD-MPN。不得用旧原BOM料号冒充改值/升级件。
商城料号与缺货 | 不猜测立创C编号或DigiKey -ND号；未取得证据的SKU标UNVERIFIED。未实时核实库存/生命周期，不能把访问失败写成停产/缺货。
生产状态 | 主板缺可编辑CAD，未生成可信主板paste/CPL/IPC356/电气DRC；整套尚不能作为无人审核自动贴片生产包放行。新增板件CAD检查另见真实报告。
精度状态 | 10–50µS/cm±1%，50–2000±0.5%，0–50°C±0.05°C均为验收目标，非已实测结果。
nLF状态 | 温补必须使用有来源ISO7888 nLF因子；不把合成测试表或2%线性补偿当正式算法。未装载合格表时κ25应NaN并置状态。

## 01合并采购_勿重复买
板件 | 位号 | 子项 | 单台数量 | 备件建议 | 建议采购数量 | 数值/功能 | 封装 | 精度/匹配 | 温漂/比值温漂 | 厂家 | 制造商型号MPN | 立创或DigiKey料号 | 采购/供货状态 | 装配状态 | 相对v0.2变更 | 备注 | 采购入口 | 淘宝搜索入口 | 来源
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C1；FW-EC-TX B0主板:C9；FW-EC-TX B0主板:C14；FW-EC-TX B0主板:C18；FW-EC-TX B0主板:C29；FW-EC-TX B0主板:C30；FW-EC-TX B0主板:C31；FW-EC-TX B0主板:C81 |  | 8 | 3 | 11 | 10u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C2；FW-EC-TX B0主板:C3；FW-EC-TX B0主板:C4；FW-EC-TX B0主板:C5；FW-EC-TX B0主板:C6；FW-EC-TX B0主板:C7；FW-EC-TX B0主板:C46；FW-EC-TX B0主板:C47；FW-EC-TX B0主板:C48；FW-EC-TX B0主板:C49；FW-EC-TX B0主板:C51；FW-EC-TX B0主板:C53；FW-EC-TX B0主板:C58；FW-EC-TX B0主板:C59；FW-EC-TX B0主板:C61；FW-EC-TX B0主板:C62；FW-EC-TX B0主板:C69；FW-EC-TX B0主板:C70；FW-EC-TX B0主板:C71；FW-EC-TX B0主板:C74；FW-EC-TX B0主板:C77；FW-EC-TX B0主板:C80；FW-EC-TX B0主板:C8；FW-EC-TX B0主板:C82；FW-EC-TX B0主板:C86；FW-EC-TX B0主板:C88；FW-EC-TX B0主板:C89；FW-EC-TX B0主板:C90；FW-EC-TX B0主板:C91；FW-EC-TX B0主板:C94；FW-EC-TX B0主板:C98；FW-EC-TX B0主板:C99；FW-EC-TX B0主板:C100 |  | 33 | 10 | 43 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C10 |  | 1 | 9 | 10 | 47u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012X5R1A476M125AC | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 47 µF，0805，10 V，X5R，±20%；不可用相同容量的大封装硬贴。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012X5R1A476M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012X5R1A476M125AC | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C13 |  | 1 | 9 | 10 | 33n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB333 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 33 nF，0805，50 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB333 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB333 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C16 |  | 1 | 9 | 10 | 56p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | KEMET | C0805C560J5GACTU | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 56 pF，0805，50 V，C0G/NP0，±5%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C0805C560J5GACTU | https://s.taobao.com/search?q=C0805C560J5GACTU | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C22；FW-EC-TX B0主板:C11；FW-EC-TX B0主板:C25；FW-EC-TX B0主板:C43；FW-EC-TX B0主板:C12；FW-EC-TX B0主板:C19；FW-EC-TX B0主板:C83；FW-EC-TX B0主板:C57；FW-EC-TX B0主板:C36；FW-EC-TX B0主板:C37；FW-EC-TX B0主板:C38；FW-EC-TX B0主板:C20；FW-EC-TX B0主板:C15；FW-EC-TX B0主板:C39；FW-EC-TX B0主板:C40；FW-EC-TX B0主板:C41 |  | 16 | 5 | 21 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C23；FW-EC-TX B0主板:C26；FW-EC-TX B0主板:C21 |  | 3 | 7 | 10 | 22u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012JB1E226M125AC | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C24 |  | 1 | 9 | 10 | 3.3n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012C0G1H332J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 3.3 nF，0805，50 V，C0G，±5%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012C0G1H332J | https://s.taobao.com/search?q=C2012C0G1H332J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C42；FW-EC-TX B0主板:C44；FW-EC-TX B0主板:C56 |  | 3 | 7 | 10 | 470n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | KOA | X7R0805CTTD474J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C45；FW-EC-TX B0主板:C54；FW-EC-TX B0主板:C60；FW-EC-TX B0主板:C67；FW-EC-TX B0主板:C68；FW-EC-TX B0主板:C76；FW-EC-TX B0主板:C78；FW-EC-TX B0主板:C87；FW-EC-TX B0主板:C95；FW-EC-TX B0主板:C97 |  | 10 | 3 | 13 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C52；FW-EC-TX B0主板:C63；FW-EC-TX B0主板:C72；FW-EC-TX B0主板:C64 |  | 4 | 6 | 10 | 10n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C55；FW-EC-TX B0主板:C75；FW-EC-TX B0主板:C85；FW-EC-TX B0主板:C96 |  | 4 | 6 | 10 | 820p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C79；FW-EC-TX B0主板:C92 |  | 2 | 8 | 10 | 470p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | 0805CG471J9B200 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=0805CG471J9B200 | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:C93；FW-EC-TX B0主板:C73；FW-EC-TX B0主板:C84；FW-EC-TX B0主板:C50 |  | 4 | 6 | 10 | 4.7u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:D1；FW-EC-TX B0主板:D5 |  | 2 | 1 | 3 | BAT54S | SOT95P240X110-3M |  |  | DIODES | BAT54S | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BAT54S | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:D2 |  | 1 | 1 | 2 | 1N4148W | SOD3816X127M |  |  | DIODES | 1N4148W | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1N4148W | https://s.taobao.com/search?q=1N4148W | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:J1 |  | 1 | 1 | 2 | MJ-179PH | DC-005 |  |  | MULTICOMP | MJ-179PH | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MJ-179PH | https://s.taobao.com/search?q=MJ-179PH | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:J3 |  | 1 | 1 | 2 | OSTTC042162 | OSTTC042162 |  |  | ON-SHORE TECHNOLOGY | OSTTC042162 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=OSTTC042162 | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC042162 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:J4 |  | 1 | 1 | 2 | 302-S201 | 302-S201 |  |  | ON-SHORE TECHNOLOGY | 302-S201 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=302-S201 | https://s.taobao.com/search?q=302-S201 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:J5 |  | 1 | 1 | 2 | OSTTC052162 | OSTTC052162 |  |  | ON-SHORE TECHNOLOGY | OSTTC052162 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=OSTTC052162 | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC052162 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:L1 |  | 1 | 1 | 2 | 22u | SLF60XX |  |  | TDK | SLF6045T-220M1R1-3PF | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF6045T-220M1R1-3PF | https://s.taobao.com/search?q=SLF6045T-220M1R1-3PF | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:L3；FW-EC-TX B0主板:L4；FW-EC-TX B0主板:L5 |  | 3 | 1 | 4 | BNX025H01 | BNX02 |  |  | muRata | BNX025H01 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R1；FW-EC-TX B0主板:R17 |  | 2 | 8 | 10 | 47k | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805FR-0747KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0747KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R2 |  | 1 | 9 | 10 | 2.40k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB242V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6YEB242V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB242V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R3 |  | 1 | 9 | 10 | 18k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-0718KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-0718KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-0718KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R4 |  | 1 | 9 | 10 | 200k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | KOA | RK73H2ATTDD2003F | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73H2ATTDD2003F | https://s.taobao.com/search?q=RK73H2ATTDD2003F | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R5 |  | 1 | 9 | 10 | 7.50k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB752V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB752V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R49；FW-EC-TX B0主板:R50 |  | 2 | 8 | 10 | 10k | 0805 | 按原BOM，不冒称1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 | 保持原VMID电阻；匹配实测写入装配记录 | 可选VMID分压余量升级；原MPN保留，但原件不冒充1%件。两只同规格采购，装配方案和VMID实测写入记录。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080510K0JNEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080510K0JNEA | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R12 |  | 1 | 9 | 10 | 36 | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | VISHAY | CRCW080536R0FKEA | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080536R0FKEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080536R0FKEA | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R13 |  | 1 | 2 | 3 | 4.99kΩ | 0805 | ≤0.01% | 绝对TCR≤2ppm/°C | 精密电阻厂商待定标 | 按4.99kΩ/0805/0.01%/≤2ppm规格定标，完整MPN待确认 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | HOLD-MPN：付款/生产放行前需原厂数据表与完整订货码 | 装 | 保持4990Ω低自热方案 | 不能按旧ERA-6YEB152V买1.5k冒充改值；匹配固定四线Pt1000/200µA固件。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A42ppm/%C2%B0C | https://s.taobao.com/search?q=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A42ppm/%C2%B0C | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R14 |  | 1 | 9 | 10 | 110.0k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB114V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB114V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB114V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R15 |  | 1 | 9 | 10 | 15.0k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB153V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6YEB153V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB153V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R16；FW-EC-TX B0主板:R22 |  | 2 | 8 | 10 | 13k | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERJ-6ENF1302V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERJ-6ENF1302V | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R21；FW-EC-TX B0主板:R32；FW-EC-TX B0主板:R39；FW-EC-TX B0主板:R53 |  | 4 | 6 | 10 | 24 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R25；FW-EC-TX B0主板:R26；FW-EC-TX B0主板:R28；FW-EC-TX B0主板:R30；FW-EC-TX B0主板:R23；FW-EC-TX B0主板:R40；FW-EC-TX B0主板:R43；FW-EC-TX B0主板:R44；FW-EC-TX B0主板:R46；FW-EC-TX B0主板:R11；FW-EC-TX B0主板:R51 |  | 11 | 4 | 15 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R27；FW-EC-TX B0主板:R24 |  | 2 | 8 | 10 | 27.0kΩ | 0805 | 原BOM等级，建议同批匹配 | 按原厂订货码；不宣称≤2ppm | Panasonic | ERA-6AEB273V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 | 回归原值/已给原厂型号；不额外强制无现货升级 | 两只同系列同批，交流正负幅值/直流分量必须检查；后续升级需单独审料。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB273V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB273V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R35 |  | 1 | 9 | 10 | 470k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | KOA | RK73B2ATTD474J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73B2ATTD474J | https://s.taobao.com/search?q=RK73B2ATTD474J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R36；FW-EC-TX B0主板:R41；FW-EC-TX B0主板:R42；FW-EC-TX B0主板:R45；FW-EC-TX B0主板:R33；FW-EC-TX B0主板:R34 |  | 6 | 4 | 10 | 430 | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:R47 |  | 1 | 2 | 3 | 1.000kΩ | 0805 | ≤0.01% | 绝对TCR≤5ppm/°C | 精密电阻厂商待定标 | 按1kΩ/0805/0.01%/≤5ppm规格定标，完整MPN待确认 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | HOLD-MPN：付款/生产放行前需原厂数据表与完整订货码 | 装 | 按用户要求放宽为≤5ppm/°C，原阻值不变 | TIA反馈精密电阻；每频率/增益对校准包含其固定偏差。原BOM MPN不冒充升级规格。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.000k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A45ppm/%C2%B0C | https://s.taobao.com/search?q=1.000k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A45ppm/%C2%B0C | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U3 |  | 1 | 1 | 2 | SI2343DS | SOT95P251X112-3M |  |  | VISHAY | SI2343DS | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SI2343DS | https://s.taobao.com/search?q=SI2343DS | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U5 |  | 1 | 1 | 2 | ADP1613ARMZ | SOP65P490X110-8M |  |  | Analog Devices | ADP1613ARMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP1613ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADP1613ARMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U8 |  | 1 | 1 | 2 | ADuCM360BCPZ128 | QFN50P700X700X80-49M |  |  | Analog Devices | ADuCM360BCPZ128 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 完整型号ADuCM360BCPZ128；底部焊盘不可省略；可单独委托芯片焊接后再自行完成其余器件。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADuCM360BCPZ128 | https://s.taobao.com/search?q=ADuCM360BCPZ128 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U9 |  | 1 | 1 | 2 | ADA4077-2ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4077-2ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4077-2ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4077-2ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U10；FW-EC-TX B0主板:U13；FW-EC-TX B0主板:U16；FW-EC-TX B0主板:U21 |  | 4 | 1 | 5 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U11 |  | 1 | 1 | 2 | ADG1419BRMZ | SOP65P490X110-8M |  |  | Analog Devices | ADG1419BRMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1419BRMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1419BRMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U12；FW-EC-TX B0主板:U20 |  | 2 | 1 | 3 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M |  |  | Analog Devices | ADA4528-2ARMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4528-2ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U14 |  | 1 | 1 | 2 | ADA4000-1ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4000-1ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4000-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4000-1ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U15；FW-EC-TX B0主板:U18 |  | 2 | 1 | 3 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M |  |  | Analog Devices | AD8253ARMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8253ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U17 |  | 1 | 1 | 2 | ADG1211YRUZ | SOP65P640X120-16M |  |  | Analog Devices | ADG1211YRUZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1211YRUZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1211YRUZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U19 |  | 1 | 1 | 2 | ADA4627-1ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4627-1ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4627-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4627-1ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | FW-EC-TX B0主板:U22 |  | 1 | 1 | 2 | AD8542ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | AD8542ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8542ARZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8542ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:U1 |  | 1 | 1 | 2 | ADM2587EBRWZ | Package_SO:SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1.27mm |  |  | Analog Devices | ADM2587EBRWZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 500 kbps isolated RS485; VCC=3.3V; U1.11/14 isolated converter return through FB2; U1.16/20 external bus ground 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADM2587EBRWZ | https://s.taobao.com/search?q=ADM2587EBRWZ | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:U2 |  | 1 | 1 | 2 | ADP3338-3.3 MAIN | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 |  |  | Analog Devices | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | MAIN independent 3.3V to motherboard L5.1; 200mA continuous design target only 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:U3 |  | 1 | 1 | 2 | ADP3338-3.3 COM | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 |  |  | Analog Devices | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | COM independent 3.3V for ADM2587E; never parallel MAIN and COM outputs 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:C1；电源/隔离485合并板:C2；电源/隔离485合并板:C3；电源/隔离485合并板:C4；电源/隔离485合并板:C8；电源/隔离485合并板:C9 |  | 6 | 1 | 7 | 10u/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR61E106KA73L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:C5；电源/隔离485合并板:C7；电源/隔离485合并板:C10；电源/隔离485合并板:C11 |  | 4 | 1 | 5 | 100n/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR71E104KA01L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR71E104KA01L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR71E104KA01L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:C6；电源/隔离485合并板:C12 |  | 2 | 1 | 3 | 10n/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM216R71H103KA01D | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM216R71H103KA01D | https://s.taobao.com/search?q=GRM216R71H103KA01D | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:FB1；电源/隔离485合并板:FB2 |  | 2 | 1 | 3 | 1k8 @100MHz | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | BLM21BD182SN1D | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Ferrite impedance high at 180/360MHz; verify current/DC resistance from Murata data; no ground pour below FB1/FB2 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BLM21BD182SN1D | https://s.taobao.com/search?q=BLM21BD182SN1D | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:R1 |  | 1 | 1 | 2 | 10k 1% | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric |  |  | Yageo | RC0805FR-0710KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | DE pulldown; receiver enabled and driver disabled during MCU reset 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0710KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0710KL | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:R2 |  | 1 | 1 | 2 | 120R 1% 0.25W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric |  |  | Yageo | RC1206FR-07120RL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Optional termination fitted physically, enabled only by JP1; default jumper OPEN 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC1206FR-07120RL | https://s.taobao.com/search?q=RC1206FR-07120RL | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:R3；电源/隔离485合并板:R4；电源/隔离485合并板:R5 |  | 3 | 1 | 4 | 1k 1% | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric |  |  | Yageo | RC0805FR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | UART receiver series resistor limits injection; not a full Ioff/partial power-down guarantee 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-071KL | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:D1 |  | 1 | 1 | 2 | CDSOT23-SM712 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |  |  | Bourns | CDSOT23-SM712 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Asymmetric RS485 TVS; pin1/2 line, pin3 isolated return. TVS presence does not prove IEC61000-4-5 immunity. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CDSOT23-SM712 | https://s.taobao.com/search?q=CDSOT23-SM712 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:J1 |  | 1 | 1 | 2 | 5V / G / MAIN3V3 / G | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-4-5.08_1x04_P5.08mm_Horizontal |  |  | Phoenix Contact | MKDS 1,5/4-5,08 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | External wiring: main C9 after U3 / PGND / L5.1 / PGND. No 6V input. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MKDS%201%2C5/4-5%2C08 | https://s.taobao.com/search?q=MKDS%201%2C5/4-5%2C08 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:J2 |  | 1 | 1 | 2 | RX / TX / DE / G | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical |  |  | Generic | 1x04 P2.54mm straight header | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Motherboard U7 DNP: 1=RO->MCU RX,4=DI<-MCU TX,3=DE; header4=GND. U7.2 not connected separately. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1x04%20P2.54mm%20straight%20header | https://s.taobao.com/search?q=1x04%20P2.54mm%20straight%20header | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:J3 |  | 1 | 1 | 2 | B / ISO_GND / A | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1x03_P5.08mm_Horizontal |  |  | Phoenix Contact | MKDS 1,5/3-5,08 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | External RS485 only; DO NOT connect original motherboard J2 ground to ISO_GND 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MKDS%201%2C5/3-5%2C08 | https://s.taobao.com/search?q=MKDS%201%2C5/3-5%2C08 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:JP1 |  | 1 | 1 | 2 | TERM_ENABLE | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical |  |  | Generic | 1x02 P2.54mm header + removable shunt | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | OPEN by default; fit only at physical bus end. R2 120ohm across A/B when closed. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1x02%20P2.54mm%20header%20%2B%20removable%20shunt | https://s.taobao.com/search?q=1x02%20P2.54mm%20header%20%2B%20removable%20shunt | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | 电源/隔离485合并板:H1；电源/隔离485合并板:H2；电源/隔离485合并板:H3；电源/隔离485合并板:H4 |  | 4 | 1 | 5 | M3_NYLON | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 |  |  | Generic | M3 nylon standoff | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Insulating fasteners; maintain isolation clearance; bolts/nuts/washers separately 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=M3%20nylon%20standoff | https://s.taobao.com/search?q=M3%20nylon%20standoff | hardware/isolation/isolation_bom.csv
匹配电阻网络适配片 | 匹配电阻网络适配片:U1 |  | 4 | 1 | 5 | 6.25k/1k equivalent = 0.16 | Package_SO:MSOP-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP1.68x1.88mm | B级电阻匹配0.025%；绝对阻值±15% | 单片等效比例设计≤1ppm/K；跨两片最坏≤2ppm/K | Analog Devices | LT5400BIMS8E-7#PBF | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 必装 | B0新增 | B-grade ratio match0.025%, max matching drift1ppm/K; absolute±15% 本项目装4块，此行数量已乘4，不要再乘。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LT5400BIMS8E-7%23PBF | https://s.taobao.com/search?q=LT5400BIMS8E-7%23PBF | hardware/ratio_adapter/ratio_adapter_bom.csv

## 02主板逐位号
板件 | 位号 | 子项 | 单台数量 | 备件建议 | 建议采购数量 | 数值/功能 | 封装 | 精度/匹配 | 温漂/比值温漂 | 厂家 | 制造商型号MPN | 立创或DigiKey料号 | 采购/供货状态 | 装配状态 | 相对v0.2变更 | 备注 | 采购入口 | 淘宝搜索入口 | 来源
FW-EC-TX B0主板 | C1 |  | 1 | 0 | 1 | 10u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C9 |  | 1 | 0 | 1 | 10u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C14 |  | 1 | 0 | 1 | 10u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C18 |  | 1 | 0 | 1 | 10u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C29 |  | 1 | 0 | 1 | 10u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C30 |  | 1 | 0 | 1 | 10u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C31 |  | 1 | 0 | 1 | 10u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C81 |  | 1 | 0 | 1 | 10u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E106KA73 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73 | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C2 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C3 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C4 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C5 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C6 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C7 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C46 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C47 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C48 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C49 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C51 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C53 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C58 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C59 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C61 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C62 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C69 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C70 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C71 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C74 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C77 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C80 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C8 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C82 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C86 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C88 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C89 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C90 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C91 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C94 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C98 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C99 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C100 |  | 1 | 0 | 1 | 1u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GCM21BR71E105KA56 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GCM21BR71E105KA56 | https://s.taobao.com/search?q=GCM21BR71E105KA56 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C10 |  | 1 | 0 | 1 | 47u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012X5R1A476M125AC | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 47 µF，0805，10 V，X5R，±20%；不可用相同容量的大封装硬贴。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012X5R1A476M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012X5R1A476M125AC | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C13 |  | 1 | 0 | 1 | 33n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB333 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 33 nF，0805，50 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB333 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB333 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C16 |  | 1 | 0 | 1 | 56p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | KEMET | C0805C560J5GACTU | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 56 pF，0805，50 V，C0G/NP0，±5%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C0805C560J5GACTU | https://s.taobao.com/search?q=C0805C560J5GACTU | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C22 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C17 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | DNP不采购 | 不采购 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C11 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C25 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C27 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C28 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C43 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C12 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C19 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C83 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C57 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C35 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C36 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C37 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C38 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C20 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C15 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C39 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C40 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C41 |  | 1 | 0 | 1 | 100n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R8BB104 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R8BB104 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C23 |  | 1 | 0 | 1 | 22u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012JB1E226M125AC | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C26 |  | 1 | 0 | 1 | 22u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012JB1E226M125AC | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C21 |  | 1 | 0 | 1 | 22u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012JB1E226M125AC | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012JB1E226M125AC | https://s.taobao.com/search?q=C2012JB1E226M125AC | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C24 |  | 1 | 0 | 1 | 3.3n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012C0G1H332J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 3.3 nF，0805，50 V，C0G，±5%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=C2012C0G1H332J | https://s.taobao.com/search?q=C2012C0G1H332J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C32 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 |  |  |  |  | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C33 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012X7R1E225K | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C34 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012X7R1E225K | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C42 |  | 1 | 0 | 1 | 470n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | KOA | X7R0805CTTD474J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C44 |  | 1 | 0 | 1 | 470n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | KOA | X7R0805CTTD474J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C56 |  | 1 | 0 | 1 | 470n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | KOA | X7R0805CTTD474J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=X7R0805CTTD474J | https://s.taobao.com/search?q=X7R0805CTTD474J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C45 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C54 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C60 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C67 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C68 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C76 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C78 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C87 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C95 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C97 |  | 1 | 0 | 1 | 1n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECJ2VG1H102J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECJ2VG1H102J | https://s.taobao.com/search?q=ECJ2VG1H102J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C52 |  | 1 | 0 | 1 | 10n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C63 |  | 1 | 0 | 1 | 10n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C72 |  | 1 | 0 | 1 | 10n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C64 |  | 1 | 0 | 1 | 10n | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | Panasonic | ECU-V1H103KBG | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ECU-V1H103KBG | https://s.taobao.com/search?q=ECU-V1H103KBG | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C55 |  | 1 | 0 | 1 | 820p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C75 |  | 1 | 0 | 1 | 820p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C85 |  | 1 | 0 | 1 | 820p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C96 |  | 1 | 0 | 1 | 820p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R9BB821 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CC0805KRX7R9BB821 | https://s.taobao.com/search?q=CC0805KRX7R9BB821 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C65 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 |  |  |  |  | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C66 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 |  |  |  |  | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C79 |  | 1 | 0 | 1 | 470p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | 0805CG471J9B200 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=0805CG471J9B200 | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C92 |  | 1 | 0 | 1 | 470p | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | 0805CG471J9B200 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=0805CG471J9B200 | https://s.taobao.com/search?q=0805CG471J9B200 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C93 |  | 1 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C73 |  | 1 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C84 |  | 1 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C50 |  | 1 | 0 | 1 | 4.7u | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | muRata | GRM21BR61E475KA12L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E475KA12L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E475KA12L | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | D1 |  | 1 | 0 | 1 | BAT54S | SOT95P240X110-3M |  |  | DIODES | BAT54S | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BAT54S | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | D5 |  | 1 | 0 | 1 | BAT54S | SOT95P240X110-3M |  |  | DIODES | BAT54S | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BAT54S | https://s.taobao.com/search?q=BAT54S | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | D2 |  | 1 | 0 | 1 | 1N4148W | SOD3816X127M |  |  | DIODES | 1N4148W | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1N4148W | https://s.taobao.com/search?q=1N4148W | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | D4 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOD3816X127M |  |  | DIODES | 1N4148W | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | D3 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | DIOM5226X203M |  |  | ONSEMI | MBRA120ET3G | DNP不采购 | 不采购 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | J1 |  | 1 | 0 | 1 | MJ-179PH | DC-005 |  |  | MULTICOMP | MJ-179PH | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MJ-179PH | https://s.taobao.com/search?q=MJ-179PH | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | J2 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | OSTTC032162 |  |  | ON-SHORE TECHNOLOGY | OSTTC032162 | DNP不采购 | 不采购 | DNP—隔离模块替代 | 原非隔离485停装 | 原J2的GND是非隔离地，禁止接外部总线；外部485仅接新模块J3。原U7焊盘引出逻辑信号。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | J3 |  | 1 | 0 | 1 | OSTTC042162 | OSTTC042162 |  |  | ON-SHORE TECHNOLOGY | OSTTC042162 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=OSTTC042162 | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC042162 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | J4 |  | 1 | 0 | 1 | 302-S201 | 302-S201 |  |  | ON-SHORE TECHNOLOGY | 302-S201 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=302-S201 | https://s.taobao.com/search?q=302-S201 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | J5 |  | 1 | 0 | 1 | OSTTC052162 | OSTTC052162 |  |  | ON-SHORE TECHNOLOGY | OSTTC052162 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=OSTTC052162 | https://s.taobao.com/search?q=OSTTC052162 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | L1 |  | 1 | 0 | 1 | 22u | SLF60XX |  |  | TDK | SLF6045T-220M1R1-3PF | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SLF6045T-220M1R1-3PF | https://s.taobao.com/search?q=SLF6045T-220M1R1-3PF | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | L2 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SLF60XX |  |  | TDK | SLF6045T-220M1R1-3PF | DNP不采购 | 不采购 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | L3 |  | 1 | 0 | 1 | BNX025H01 | BNX02 |  |  | muRata | BNX025H01 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | L4 |  | 1 | 0 | 1 | BNX025H01 | BNX02 |  |  | muRata | BNX025H01 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | L5 |  | 1 | 0 | 1 | BNX025H01 | BNX02 |  |  | muRata | BNX025H01 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 保留原3.3V EMI滤波器；子板+3.3V接其pin1(B)前端，pin2为滤后3.3V；必须按接线图确认。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BNX025H01 | https://s.taobao.com/search?q=BNX025H01 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | Q1 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOT95P251X112-3M |  |  | DIODES | FMMT718 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R1 |  | 1 | 0 | 1 | 47k | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805FR-0747KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0747KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R17 |  | 1 | 0 | 1 | 47k | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805FR-0747KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 | 保留BM启动上拉，不属于保留蜂鸣器功能 | 47kΩ上拉MCU P2.2/BM（pin3），复位低会进入UART下载模式。R18/Q1/D4/U2已删除，保留R17增加启动余量。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0747KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0747KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R2 |  | 1 | 0 | 1 | 2.40k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB242V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6YEB242V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB242V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R3 |  | 1 | 0 | 1 | 18k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-0718KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-0718KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-0718KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R4 |  | 1 | 0 | 1 | 200k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | KOA | RK73H2ATTDD2003F | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73H2ATTDD2003F | https://s.taobao.com/search?q=RK73H2ATTDD2003F | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R5 |  | 1 | 0 | 1 | 7.50k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB752V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB752V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R19 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R29 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R37 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R48 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R6 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-076R8L | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R9 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-076R8L | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R7 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERJ-6ENF3602V | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R8 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-075K1L | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R10 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | DNP不采购 | 不采购 | DNP—隔离模块替代 | 原非隔离485停装 | 原J2的GND是非隔离地，禁止接外部总线；外部485仅接新模块J3。原U7焊盘引出逻辑信号。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R49 |  | 1 | 0 | 1 | 10k | 0805 | 按原BOM，不冒称1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 | 保持原VMID电阻；匹配实测写入装配记录 | 可选VMID分压余量升级；原MPN保留，但原件不冒充1%件。两只同规格采购，装配方案和VMID实测写入记录。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080510K0JNEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080510K0JNEA | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R50 |  | 1 | 0 | 1 | 10k | 0805 | 按原BOM，不冒称1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 | 保持原VMID电阻；匹配实测写入装配记录 | 可选VMID分压余量升级；原MPN保留，但原件不冒充1%件。两只同规格采购，装配方案和VMID实测写入记录。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080510K0JNEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080510K0JNEA | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R12 |  | 1 | 0 | 1 | 36 | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | VISHAY | CRCW080536R0FKEA | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CRCW080536R0FKEA | https://s.taobao.com/search?q=CRCW080536R0FKEA | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R13 |  | 1 | 0 | 1 | 4.99kΩ | 0805 | ≤0.01% | 绝对TCR≤2ppm/°C | 精密电阻厂商待定标 | 按4.99kΩ/0805/0.01%/≤2ppm规格定标，完整MPN待确认 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | HOLD-MPN：付款/生产放行前需原厂数据表与完整订货码 | 装 | 保持4990Ω低自热方案 | 不能按旧ERA-6YEB152V买1.5k冒充改值；匹配固定四线Pt1000/200µA固件。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A42ppm/%C2%B0C | https://s.taobao.com/search?q=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A42ppm/%C2%B0C | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R14 |  | 1 | 0 | 1 | 110.0k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB114V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB114V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB114V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R15 |  | 1 | 0 | 1 | 15.0k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB153V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6YEB153V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6YEB153V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R16 |  | 1 | 0 | 1 | 13k | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERJ-6ENF1302V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERJ-6ENF1302V | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R22 |  | 1 | 0 | 1 | 13k | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERJ-6ENF1302V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERJ-6ENF1302V | https://s.taobao.com/search?q=ERJ-6ENF1302V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R18 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | MULTICOMP | MC 0.1W 0805 1% 2K7. | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R21 |  | 1 | 0 | 1 | 24 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R32 |  | 1 | 0 | 1 | 24 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R39 |  | 1 | 0 | 1 | 24 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R53 |  | 1 | 0 | 1 | 24 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | ROHM | MCR10EZHF24R0 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MCR10EZHF24R0 | https://s.taobao.com/search?q=MCR10EZHF24R0 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R25 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R26 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R28 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R30 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R23 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R40 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R43 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R44 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R46 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R11 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R51 |  | 1 | 0 | 1 | 1k | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-071KL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R27 |  | 1 | 0 | 1 | 27.0kΩ | 0805 | 原BOM等级，建议同批匹配 | 按原厂订货码；不宣称≤2ppm | Panasonic | ERA-6AEB273V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 | 回归原值/已给原厂型号；不额外强制无现货升级 | 两只同系列同批，交流正负幅值/直流分量必须检查；后续升级需单独审料。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB273V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB273V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R24 |  | 1 | 0 | 1 | 27.0kΩ | 0805 | 原BOM等级，建议同批匹配 | 按原厂订货码；不宣称≤2ppm | Panasonic | ERA-6AEB273V | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 | 回归原值/已给原厂型号；不额外强制无现货升级 | 两只同系列同批，交流正负幅值/直流分量必须检查；后续升级需单独审料。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ERA-6AEB273V | https://s.taobao.com/search?q=ERA-6AEB273V | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R35 |  | 1 | 0 | 1 | 470k | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | KOA | RK73B2ATTD474J | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RK73B2ATTD474J | https://s.taobao.com/search?q=RK73B2ATTD474J | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R36 |  | 1 | 0 | 1 | 430 | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R41 |  | 1 | 0 | 1 | 430 | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R42 |  | 1 | 0 | 1 | 430 | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R45 |  | 1 | 0 | 1 | 430 | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R33 |  | 1 | 0 | 1 | 430 | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R34 |  | 1 | 0 | 1 | 430 | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-07430RL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805JR-07430RL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805JR-07430RL | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R38 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB122V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R31 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB122V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R20 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB122V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R52 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB122V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R47 |  | 1 | 0 | 1 | 1.000kΩ | 0805 | ≤0.01% | 绝对TCR≤5ppm/°C | 精密电阻厂商待定标 | 按1kΩ/0805/0.01%/≤5ppm规格定标，完整MPN待确认 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | HOLD-MPN：付款/生产放行前需原厂数据表与完整订货码 | 装 | 按用户要求放宽为≤5ppm/°C，原阻值不变 | TIA反馈精密电阻；每频率/增益对校准包含其固定偏差。原BOM MPN不冒充升级规格。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.000k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A45ppm/%C2%B0C | https://s.taobao.com/search?q=1.000k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A45ppm/%C2%B0C | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | S1 | 旋转编码器 | 0 | 0 | 0 | DNP | PEC11R-S |  |  | BOURNS | PEC12R-4120F-S0012 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | S1 | 编码器旋钮 | 0 | 0 | 0 | DNP | 机械件/不焊接 |  |  | MENTOR | 506.61 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U1 | LCD显示模块 | 0 | 0 | 0 | DNP | MCCOG128064A |  |  | BATRON | BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U1 | LCD板端连接器 | 0 | 0 | 0 | DNP | 原U1接口焊盘；按原件外形 |  |  | WURTH ELEKTRONIK | 68612214122 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U2 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | BUZZER12MM |  |  | Soberton Inc | WST-1203UX | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U3 |  | 1 | 0 | 1 | SI2343DS | SOT95P251X112-3M |  |  | VISHAY | SI2343DS | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=SI2343DS | https://s.taobao.com/search?q=SI2343DS | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U4 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOT95P280X100-6M |  |  | Analog Devices | ADP2300AUJZ | DNP不采购 | 不采购 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U5 |  | 1 | 0 | 1 | ADP1613ARMZ | SOP65P490X110-8M |  |  | Analog Devices | ADP1613ARMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP1613ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADP1613ARMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U6 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOP50P490X110-10M |  |  | Analog Devices | AD8592ARMZ | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U7 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADM3075EARZ | DNP不采购 | 不采购 | DNP—隔离模块替代 | 原非隔离485停装 | 原J2的GND是非隔离地，禁止接外部总线；外部485仅接新模块J3。原U7焊盘引出逻辑信号。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U8 |  | 1 | 0 | 1 | ADuCM360BCPZ128 | QFN50P700X700X80-49M |  |  | Analog Devices | ADuCM360BCPZ128 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 完整型号ADuCM360BCPZ128；底部焊盘不可省略；可单独委托芯片焊接后再自行完成其余器件。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADuCM360BCPZ128 | https://s.taobao.com/search?q=ADuCM360BCPZ128 | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U9 |  | 1 | 0 | 1 | ADA4077-2ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4077-2ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4077-2ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4077-2ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U10 |  | 1 | 0 | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U13 |  | 1 | 0 | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U16 |  | 1 | 0 | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U21 |  | 1 | 0 | 1 | ADA4638-1ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4638-1ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4638-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4638-1ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U11 |  | 1 | 0 | 1 | ADG1419BRMZ | SOP65P490X110-8M |  |  | Analog Devices | ADG1419BRMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1419BRMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1419BRMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U12 |  | 1 | 0 | 1 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M |  |  | Analog Devices | ADA4528-2ARMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4528-2ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U20 |  | 1 | 0 | 1 | ADA4528-2ARMZ | SOP65P490X110-8M |  |  | Analog Devices | ADA4528-2ARMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4528-2ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4528-2ARMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U14 |  | 1 | 0 | 1 | ADA4000-1ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4000-1ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4000-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4000-1ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U15 |  | 1 | 0 | 1 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M |  |  | Analog Devices | AD8253ARMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8253ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U18 |  | 1 | 0 | 1 | AD8253ARMZ | SOP50P490X95-10M |  |  | Analog Devices | AD8253ARMZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8253ARMZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8253ARMZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U17 |  | 1 | 0 | 1 | ADG1211YRUZ | SOP65P640X120-16M |  |  | Analog Devices | ADG1211YRUZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADG1211YRUZ | https://s.taobao.com/search?q=ADG1211YRUZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U19 |  | 1 | 0 | 1 | ADA4627-1ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADA4627-1ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADA4627-1ARZ | https://s.taobao.com/search?q=ADA4627-1ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U22 |  | 1 | 0 | 1 | AD8542ARZ | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | AD8542ARZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=AD8542ARZ | https://s.taobao.com/search?q=AD8542ARZ | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | X1 |  | 0 | 0 | 0 | PCB特征 | PAD3MM |  |  |  |  | N/A | PCB特征，不采购器件 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | X2 |  | 0 | 0 | 0 | PCB特征 | PAD3MM |  |  |  |  | N/A | PCB特征，不采购器件 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | X3 |  | 0 | 0 | 0 | PCB特征 | PAD3MM |  |  |  |  | N/A | PCB特征，不采购器件 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | X4 |  | 0 | 0 | 0 | PCB特征 | PAD3MM |  |  |  |  | N/A | PCB特征，不采购器件 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | Y1 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 2X6CRYSTAL |  |  |  |  | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO

## 03合并电源隔离板
板件 | 位号 | 子项 | 单台数量 | 备件建议 | 建议采购数量 | 数值/功能 | 封装 | 精度/匹配 | 温漂/比值温漂 | 厂家 | 制造商型号MPN | 立创或DigiKey料号 | 采购/供货状态 | 装配状态 | 相对v0.2变更 | 备注 | 采购入口 | 淘宝搜索入口 | 来源
电源/隔离485合并板 | U1 |  | 1 | 0 | 1 | ADM2587EBRWZ | Package_SO:SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1.27mm |  |  | Analog Devices | ADM2587EBRWZ | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 500 kbps isolated RS485; VCC=3.3V; U1.11/14 isolated converter return through FB2; U1.16/20 external bus ground 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADM2587EBRWZ | https://s.taobao.com/search?q=ADM2587EBRWZ | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | U2 |  | 1 | 0 | 1 | ADP3338-3.3 MAIN | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 |  |  | Analog Devices | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | MAIN independent 3.3V to motherboard L5.1; 200mA continuous design target only 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | U3 |  | 1 | 0 | 1 | ADP3338-3.3 COM | Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2 |  |  | Analog Devices | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | COM independent 3.3V for ADM2587E; never parallel MAIN and COM outputs 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | https://s.taobao.com/search?q=ADP3338AKCZ-3.3RL7 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C1 |  | 1 | 0 | 1 | 10u/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR61E106KA73L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C2 |  | 1 | 0 | 1 | 10u/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR61E106KA73L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C3 |  | 1 | 0 | 1 | 10u/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR61E106KA73L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C4 |  | 1 | 0 | 1 | 10u/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR61E106KA73L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C5 |  | 1 | 0 | 1 | 100n/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR71E104KA01L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR71E104KA01L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR71E104KA01L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C6 |  | 1 | 0 | 1 | 10n/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM216R71H103KA01D | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM216R71H103KA01D | https://s.taobao.com/search?q=GRM216R71H103KA01D | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C7 |  | 1 | 0 | 1 | 100n/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR71E104KA01L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR71E104KA01L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR71E104KA01L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C8 |  | 1 | 0 | 1 | 10u/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR61E106KA73L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C9 |  | 1 | 0 | 1 | 10u/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR61E106KA73L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR61E106KA73L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR61E106KA73L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C10 |  | 1 | 0 | 1 | 100n/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR71E104KA01L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR71E104KA01L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR71E104KA01L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C11 |  | 1 | 0 | 1 | 100n/25V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM21BR71E104KA01L | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM21BR71E104KA01L | https://s.taobao.com/search?q=GRM21BR71E104KA01L | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | C12 |  | 1 | 0 | 1 | 10n/50V | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | GRM216R71H103KA01D | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=GRM216R71H103KA01D | https://s.taobao.com/search?q=GRM216R71H103KA01D | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | FB1 |  | 1 | 0 | 1 | 1k8 @100MHz | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | BLM21BD182SN1D | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Ferrite impedance high at 180/360MHz; verify current/DC resistance from Murata data; no ground pour below FB1/FB2 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BLM21BD182SN1D | https://s.taobao.com/search?q=BLM21BD182SN1D | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | FB2 |  | 1 | 0 | 1 | 1k8 @100MHz | Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric |  |  | Murata | BLM21BD182SN1D | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Only bridge between converter-return GND_DC and bus ISO_GND; no second direct copper connection 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=BLM21BD182SN1D | https://s.taobao.com/search?q=BLM21BD182SN1D | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | R1 |  | 1 | 0 | 1 | 10k 1% | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric |  |  | Yageo | RC0805FR-0710KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | DE pulldown; receiver enabled and driver disabled during MCU reset 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-0710KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-0710KL | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | R2 |  | 1 | 0 | 1 | 120R 1% 0.25W | Resistor_SMD:R_1206_3216Metric |  |  | Yageo | RC1206FR-07120RL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Optional termination fitted physically, enabled only by JP1; default jumper OPEN 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC1206FR-07120RL | https://s.taobao.com/search?q=RC1206FR-07120RL | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | R3 |  | 1 | 0 | 1 | 1k 1% | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric |  |  | Yageo | RC0805FR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | UART receiver series resistor limits injection; not a full Ioff/partial power-down guarantee 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-071KL | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | R4 |  | 1 | 0 | 1 | 1k 1% | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric |  |  | Yageo | RC0805FR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | UART transmitter series resistor; avoid powering module with motherboard unpowered 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-071KL | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | R5 |  | 1 | 0 | 1 | 1k 1% | Resistor_SMD:R_0805_2012Metric |  |  | Yageo | RC0805FR-071KL | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Driver enable series resistor; module RE and DE are connected internally 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=RC0805FR-071KL | https://s.taobao.com/search?q=RC0805FR-071KL | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | D1 |  | 1 | 0 | 1 | CDSOT23-SM712 | Package_TO_SOT_SMD:SOT-23 |  |  | Bourns | CDSOT23-SM712 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Asymmetric RS485 TVS; pin1/2 line, pin3 isolated return. TVS presence does not prove IEC61000-4-5 immunity. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=CDSOT23-SM712 | https://s.taobao.com/search?q=CDSOT23-SM712 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | J1 |  | 1 | 0 | 1 | 5V / G / MAIN3V3 / G | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-4-5.08_1x04_P5.08mm_Horizontal |  |  | Phoenix Contact | MKDS 1,5/4-5,08 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | External wiring: main C9 after U3 / PGND / L5.1 / PGND. No 6V input. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MKDS%201%2C5/4-5%2C08 | https://s.taobao.com/search?q=MKDS%201%2C5/4-5%2C08 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | J2 |  | 1 | 0 | 1 | RX / TX / DE / G | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x04_P2.54mm_Vertical |  |  | Generic | 1x04 P2.54mm straight header | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Motherboard U7 DNP: 1=RO->MCU RX,4=DI<-MCU TX,3=DE; header4=GND. U7.2 not connected separately. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1x04%20P2.54mm%20straight%20header | https://s.taobao.com/search?q=1x04%20P2.54mm%20straight%20header | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | J3 |  | 1 | 0 | 1 | B / ISO_GND / A | TerminalBlock_Phoenix:TerminalBlock_Phoenix_MKDS-1,5-3-5.08_1x03_P5.08mm_Horizontal |  |  | Phoenix Contact | MKDS 1,5/3-5,08 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | External RS485 only; DO NOT connect original motherboard J2 ground to ISO_GND 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=MKDS%201%2C5/3-5%2C08 | https://s.taobao.com/search?q=MKDS%201%2C5/3-5%2C08 | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | JP1 |  | 1 | 0 | 1 | TERM_ENABLE | Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical |  |  | Generic | 1x02 P2.54mm header + removable shunt | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | OPEN by default; fit only at physical bus end. R2 120ohm across A/B when closed. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1x02%20P2.54mm%20header%20%2B%20removable%20shunt | https://s.taobao.com/search?q=1x02%20P2.54mm%20header%20%2B%20removable%20shunt | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | H1 |  | 1 | 0 | 1 | M3_NYLON | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 |  |  | Generic | M3 nylon standoff | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Insulating fasteners; maintain isolation clearance; bolts/nuts/washers separately 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=M3%20nylon%20standoff | https://s.taobao.com/search?q=M3%20nylon%20standoff | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | H2 |  | 1 | 0 | 1 | M3_NYLON | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 |  |  | Generic | M3 nylon standoff | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Insulating fasteners; maintain isolation clearance; bolts/nuts/washers separately 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=M3%20nylon%20standoff | https://s.taobao.com/search?q=M3%20nylon%20standoff | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | H3 |  | 1 | 0 | 1 | M3_NYLON | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 |  |  | Generic | M3 nylon standoff | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Insulating fasteners; maintain isolation clearance; bolts/nuts/washers separately 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=M3%20nylon%20standoff | https://s.taobao.com/search?q=M3%20nylon%20standoff | hardware/isolation/isolation_bom.csv
电源/隔离485合并板 | H4 |  | 1 | 0 | 1 | M3_NYLON | MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 |  |  | Generic | M3 nylon standoff | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | FIT | B0新增 | Insulating fasteners; maintain isolation clearance; bolts/nuts/washers separately 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=M3%20nylon%20standoff | https://s.taobao.com/search?q=M3%20nylon%20standoff | hardware/isolation/isolation_bom.csv

## 04网络片已乘4
板件 | 位号 | 子项 | 单台数量 | 备件建议 | 建议采购数量 | 数值/功能 | 封装 | 精度/匹配 | 温漂/比值温漂 | 厂家 | 制造商型号MPN | 立创或DigiKey料号 | 采购/供货状态 | 装配状态 | 相对v0.2变更 | 备注 | 采购入口 | 淘宝搜索入口 | 来源
匹配电阻网络适配片 | U1 |  | 4 | 0 | 4 | 6.25k/1k equivalent = 0.16 | Package_SO:MSOP-8-1EP_3x3mm_P0.65mm_EP1.68x1.88mm | B级电阻匹配0.025%；绝对阻值±15% | 单片等效比例设计≤1ppm/K；跨两片最坏≤2ppm/K | Analog Devices | LT5400BIMS8E-7#PBF | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 必装 | B0新增 | B-grade ratio match0.025%, max matching drift1ppm/K; absolute±15% 本项目装4块，此行数量已乘4，不要再乘。 | https://www.analog.com/cn/lp/002/promotion/china-eshop.html https://www.digikey.cn/en/products?keywords=LT5400BIMS8E-7%23PBF | https://s.taobao.com/search?q=LT5400BIMS8E-7%23PBF | hardware/ratio_adapter/ratio_adapter_bom.csv
匹配电阻网络适配片 | J1 |  | 0 | 0 | 0 | 5 bare wire lands | RatioAdapter:WirePads_4plusG |  |  |  | PCB feature, no electronic purchase | DNP/N/A | DNP或PCB特征，不采购 | DNP/PCB特征不另采购 | B0新增 | Four resistor-land wires + quiet AGND shield wire 本项目装4块，此行数量已乘4，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=PCB%20feature%2C%20no%20electronic%20purchase | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20feature%2C%20no%20electronic%20purchase | hardware/ratio_adapter/ratio_adapter_bom.csv

## 05全部DNP不采购
板件 | 位号 | 子项 | 单台数量 | 备件建议 | 建议采购数量 | 数值/功能 | 封装 | 精度/匹配 | 温漂/比值温漂 | 厂家 | 制造商型号MPN | 立创或DigiKey料号 | 采购/供货状态 | 装配状态 | 相对v0.2变更 | 备注 | 采购入口 | 淘宝搜索入口 | 来源
FW-EC-TX B0主板 | C17 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | DNP不采购 | 不采购 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C27 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C28 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C35 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | YAGEO | CC0805KRX7R8BB104 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C32 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 |  |  |  |  | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C33 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012X7R1E225K | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C34 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 保持原MPN容量容差，详见备注/数据表 | 介质等级见备注；不能用电阻ppm指标代替 | TDK | C2012X7R1E225K | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C65 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 |  |  |  |  | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | C66 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 |  |  |  |  | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | D4 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOD3816X127M |  |  | DIODES | 1N4148W | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | D3 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | DIOM5226X203M |  |  | ONSEMI | MBRA120ET3G | DNP不采购 | 不采购 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | J2 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | OSTTC032162 |  |  | ON-SHORE TECHNOLOGY | OSTTC032162 | DNP不采购 | 不采购 | DNP—隔离模块替代 | 原非隔离485停装 | 原J2的GND是非隔离地，禁止接外部总线；外部485仅接新模块J3。原U7焊盘引出逻辑信号。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | L2 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SLF60XX |  |  | TDK | SLF6045T-220M1R1-3PF | DNP不采购 | 不采购 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | Q1 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOT95P251X112-3M |  |  | DIODES | FMMT718 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R19 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R29 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R37 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R48 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6AEB752V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R6 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-076R8L | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R9 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-076R8L | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R7 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±1% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERJ-6ENF3602V | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R8 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | YAGEO | RC0805JR-075K1L | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R10 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | ±5% | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | VISHAY | CRCW080510K0JNEA | DNP不采购 | 不采购 | DNP—隔离模块替代 | 原非隔离485停装 | 原J2的GND是非隔离地，禁止接外部总线；外部485仅接新模块J3。原U7焊盘引出逻辑信号。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R18 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | MULTICOMP | MC 0.1W 0805 1% 2K7. | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R38 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB122V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R31 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB122V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R20 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB122V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R52 |  | 0 | 0 | 0 | DNP，由LT5400适配片替代 | 0805 | 按原厂完整MPN等级；未单独复核 | 按原厂完整MPN数据表；未单独复核 | Panasonic | ERA-6YEB122V | DNP不采购 | 不采购原独立阻 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | S1 | 旋转编码器 | 0 | 0 | 0 | DNP | PEC11R-S |  |  | BOURNS | PEC12R-4120F-S0012 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | S1 | 编码器旋钮 | 0 | 0 | 0 | DNP | 机械件/不焊接 |  |  | MENTOR | 506.61 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U1 | LCD显示模块 | 0 | 0 | 0 | DNP | MCCOG128064A |  |  | BATRON | BTHQ128064AVC1-COG-STF-LED | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U1 | LCD板端连接器 | 0 | 0 | 0 | DNP | 原U1接口焊盘；按原件外形 |  |  | WURTH ELEKTRONIK | 68612214122 | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U2 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | BUZZER12MM |  |  | Soberton Inc | WST-1203UX | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U4 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOT95P280X100-6M |  |  | Analog Devices | ADP2300AUJZ | DNP不采购 | 不采购 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U6 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOP50P490X110-10M |  |  | Analog Devices | AD8592ARMZ | DNP不采购 | 不采购；不再受旧LCD/连接器交期限制 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | U7 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | SOIC127P600X175-8M |  |  | Analog Devices | ADM3075EARZ | DNP不采购 | 不采购 | DNP—隔离模块替代 | 原非隔离485停装 | 原J2的GND是非隔离地，禁止接外部总线；外部485仅接新模块J3。原U7焊盘引出逻辑信号。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | X1 |  | 0 | 0 | 0 | PCB特征 | PAD3MM |  |  |  |  | N/A | PCB特征，不采购器件 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | X2 |  | 0 | 0 | 0 | PCB特征 | PAD3MM |  |  |  |  | N/A | PCB特征，不采购器件 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | X3 |  | 0 | 0 | 0 | PCB特征 | PAD3MM |  |  |  |  | N/A | PCB特征，不采购器件 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | X4 |  | 0 | 0 | 0 | PCB特征 | PAD3MM |  |  |  |  | N/A | PCB特征，不采购器件 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | Y1 |  | 0 | 0 | 0 | DNP | 2X6CRYSTAL |  |  |  |  | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | UNVERIFIED：未实时核实库存/停产/价格 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。 |  |  | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
匹配电阻网络适配片 | J1 |  | 0 | 0 | 0 | 5 bare wire lands | RatioAdapter:WirePads_4plusG |  |  |  | PCB feature, no electronic purchase | DNP/N/A | DNP或PCB特征，不采购 | DNP/PCB特征不另采购 | B0新增 | Four resistor-land wires + quiet AGND shield wire 本项目装4块，此行数量已乘4，不要再乘。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=PCB%20feature%2C%20no%20electronic%20purchase | https://s.taobao.com/search?q=PCB%20feature%2C%20no%20electronic%20purchase | hardware/ratio_adapter/ratio_adapter_bom.csv

## 06变更对照
板件 | 位号 | 子项 | 单台数量 | 装配状态 | 相对v0.2变更 | 备注
FW-EC-TX B0主板 | C1 |  | 1 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C9 |  | 1 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C14 |  | 1 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C18 |  | 1 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C29 |  | 1 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C30 |  | 1 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C31 |  | 1 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C81 |  | 1 | 装 |  | 10 µF，0805，25 V，X5R，±10%；原BOM省略包装后缀，供应商确认完整订货码与偏压曲线。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C2 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C3 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C4 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C5 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C6 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C7 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C46 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C47 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C48 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C49 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C51 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C53 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C58 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C59 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C61 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C62 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C69 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C70 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C71 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C74 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C77 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C80 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C8 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C82 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C86 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C88 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C89 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C90 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C91 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C94 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C98 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C99 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C100 |  | 1 | 装 |  | 1 µF，0805，25 V，X7R，±10%；确认完整包装后缀。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C10 |  | 1 | 装 |  | 47 µF，0805，10 V，X5R，±20%；不可用相同容量的大封装硬贴。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C13 |  | 1 | 装 |  | 33 nF，0805，50 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C16 |  | 1 | 装 |  | 56 pF，0805，50 V，C0G/NP0，±5%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C22 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C17 |  | 0 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。
FW-EC-TX B0主板 | C11 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C25 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C27 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | C28 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | C43 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C12 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C19 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C83 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C57 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C35 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | C36 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C37 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C38 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C20 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C15 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C39 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C40 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C41 |  | 1 | 装 |  | 100 nF，0805，25 V，X7R，±10%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C23 |  | 1 | 装 |  | 22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C26 |  | 1 | 装 |  | 22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C21 |  | 1 | 装 |  | 22 µF，0805，25 V；保持该原厂JB介质/容量/额定电压，按原厂数据表核对偏压容量。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C24 |  | 1 | 装 |  | 3.3 nF，0805，50 V，C0G，±5%。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C32 |  | 0 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。
FW-EC-TX B0主板 | C33 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | C34 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | C42 |  | 1 | 装 |  | 470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C44 |  | 1 | 装 |  | 470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C56 |  | 1 | 装 |  | 470 nF，0805，X7R，±5%；额定电压按原厂料号核实，原电路±15 V供电处至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C45 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C54 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C60 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C67 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C68 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C76 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C78 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C87 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C95 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C97 |  | 1 | 装 |  | 1 nF，0805，50 V，±5%；原厂介质代码按数据表核对，替代优选C0G/NP0。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C52 |  | 1 | 装 |  | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C63 |  | 1 | 装 |  | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C72 |  | 1 | 装 |  | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C64 |  | 1 | 装 |  | 10 nF，0805，50 V，±10%；替代保留原值/耐压，优先C0G可得件。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C55 |  | 1 | 装 |  | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C75 |  | 1 | 装 |  | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C85 |  | 1 | 装 |  | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C96 |  | 1 | 装 |  | 820 pF，0805，50 V，X7R，±10%；可选升级C0G/NP0 ±5%或更好，四只同规格。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C65 |  | 0 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。
FW-EC-TX B0主板 | C66 |  | 0 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。
FW-EC-TX B0主板 | C79 |  | 1 | 装 |  | 470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C92 |  | 1 | 装 |  | 470 pF，0805，C0G，±5%；原厂耐压代码须核对，采购至少25 V。 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | C93 |  | 1 | 装 |  | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。
FW-EC-TX B0主板 | C73 |  | 1 | 装 |  | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。
FW-EC-TX B0主板 | C84 |  | 1 | 装 |  | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。
FW-EC-TX B0主板 | C50 |  | 1 | 装 |  | 4.7 µF，0805，25 V，X5R，±10%；保持原料，不能买大体积薄膜电容替换现有焊盘。 采样保持4.7µF，保持原件及其额定电压/介质；不得为滤波或冗余随意加大/减小。
FW-EC-TX B0主板 | D1 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | D5 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | D2 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | D4 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | D3 |  | 0 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。
FW-EC-TX B0主板 | J1 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | J2 |  | 0 | DNP—隔离模块替代 | 原非隔离485停装 | 原J2的GND是非隔离地，禁止接外部总线；外部485仅接新模块J3。原U7焊盘引出逻辑信号。
FW-EC-TX B0主板 | J3 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | J4 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | J5 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | L1 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | L2 |  | 0 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。
FW-EC-TX B0主板 | L3 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | L4 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | L5 |  | 1 | 装 |  | 保留原3.3V EMI滤波器；子板+3.3V接其pin1(B)前端，pin2为滤后3.3V；必须按接线图确认。
FW-EC-TX B0主板 | Q1 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | R1 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R17 |  | 1 | 装 | 保留BM启动上拉，不属于保留蜂鸣器功能 | 47kΩ上拉MCU P2.2/BM（pin3），复位低会进入UART下载模式。R18/Q1/D4/U2已删除，保留R17增加启动余量。
FW-EC-TX B0主板 | R2 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R3 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R4 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R5 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R19 |  | 0 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。
FW-EC-TX B0主板 | R29 |  | 0 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。
FW-EC-TX B0主板 | R37 |  | 0 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。
FW-EC-TX B0主板 | R48 |  | 0 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。
FW-EC-TX B0主板 | R6 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | R9 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | R7 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | R8 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | R10 |  | 0 | DNP—隔离模块替代 | 原非隔离485停装 | 原J2的GND是非隔离地，禁止接外部总线；外部485仅接新模块J3。原U7焊盘引出逻辑信号。
FW-EC-TX B0主板 | R49 |  | 1 | 装 | 保持原VMID电阻；匹配实测写入装配记录 | 可选VMID分压余量升级；原MPN保留，但原件不冒充1%件。两只同规格采购，装配方案和VMID实测写入记录。
FW-EC-TX B0主板 | R50 |  | 1 | 装 | 保持原VMID电阻；匹配实测写入装配记录 | 可选VMID分压余量升级；原MPN保留，但原件不冒充1%件。两只同规格采购，装配方案和VMID实测写入记录。
FW-EC-TX B0主板 | R12 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R13 |  | 1 | 装 | 保持4990Ω低自热方案 | 不能按旧ERA-6YEB152V买1.5k冒充改值；匹配固定四线Pt1000/200µA固件。
FW-EC-TX B0主板 | R14 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R15 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R16 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R22 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R18 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | R21 |  | 1 | 装 |  | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。
FW-EC-TX B0主板 | R32 |  | 1 | 装 |  | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。
FW-EC-TX B0主板 | R39 |  | 1 | 装 |  | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。
FW-EC-TX B0主板 | R53 |  | 1 | 装 |  | 保持完整官方原图/BOM的24Ω；不要按文章简图误买240Ω。
FW-EC-TX B0主板 | R25 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R26 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R28 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R30 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R23 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R40 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R43 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R44 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R46 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R11 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R51 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R27 |  | 1 | 装 | 回归原值/已给原厂型号；不额外强制无现货升级 | 两只同系列同批，交流正负幅值/直流分量必须检查；后续升级需单独审料。
FW-EC-TX B0主板 | R24 |  | 1 | 装 | 回归原值/已给原厂型号；不额外强制无现货升级 | 两只同系列同批，交流正负幅值/直流分量必须检查；后续升级需单独审料。
FW-EC-TX B0主板 | R35 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R36 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R41 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R42 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R45 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R33 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R34 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | R38 |  | 0 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。
FW-EC-TX B0主板 | R31 |  | 0 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。
FW-EC-TX B0主板 | R20 |  | 0 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。
FW-EC-TX B0主板 | R52 |  | 0 | DNP—4块网络适配片替代8只分立阻 | 原7.5k/1.2k换成6.25k/1k，维持0.16比例 | 配对R19/R20、R29/R31、R37/R38、R48/R52；每对接一块适配片。名义负载+20%，绝对值±15%及新寄生需验证。
FW-EC-TX B0主板 | R47 |  | 1 | 装 | 按用户要求放宽为≤5ppm/°C，原阻值不变 | TIA反馈精密电阻；每频率/增益对校准包含其固定偏差。原BOM MPN不冒充升级规格。
FW-EC-TX B0主板 | S1 | 旋转编码器 | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | S1 | 编码器旋钮 | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | U1 | LCD显示模块 | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | U1 | LCD板端连接器 | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | U2 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | U3 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U4 |  | 0 | DNP—合并板供3.3V | 保持停装；独立LDO小板改为电源/通信合并板 | 禁止恢复原开关支路或桥接L2；MAIN 3.3V只从合并板接L5.1。
FW-EC-TX B0主板 | U5 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U6 |  | 0 | DNP—删除本地UI | 停装 | 液晶/编码器/蜂鸣器及其专用驱动、背光和泵电容停装；焊盘保留，原模拟铜不改。
FW-EC-TX B0主板 | U7 |  | 0 | DNP—隔离模块替代 | 原非隔离485停装 | 原J2的GND是非隔离地，禁止接外部总线；外部485仅接新模块J3。原U7焊盘引出逻辑信号。
FW-EC-TX B0主板 | U8 |  | 1 | 装 |  | 完整型号ADuCM360BCPZ128；底部焊盘不可省略；可单独委托芯片焊接后再自行完成其余器件。
FW-EC-TX B0主板 | U9 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U10 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U13 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U16 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U21 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U11 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U12 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U20 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U14 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U15 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U18 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U17 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U19 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | U22 |  | 1 | 装 |  | 原ADI Rev.A BOM原件保留。
FW-EC-TX B0主板 | X1 |  | 0 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。
FW-EC-TX B0主板 | X2 |  | 0 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。
FW-EC-TX B0主板 | X3 |  | 0 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。
FW-EC-TX B0主板 | X4 |  | 0 | PCB特征/不另贴装 |  | 原BOM没有独立制造商料号；不得虚构电子元件。
FW-EC-TX B0主板 | Y1 |  | 0 | 不装(DNP) |  | 原ADI BOM已标DNP，保留空焊盘。
电源/隔离485合并板 | U1 |  | 1 | FIT | B0新增 | 500 kbps isolated RS485; VCC=3.3V; U1.11/14 isolated converter return through FB2; U1.16/20 external bus ground 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | U2 |  | 1 | FIT | B0新增 | MAIN independent 3.3V to motherboard L5.1; 200mA continuous design target only 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | U3 |  | 1 | FIT | B0新增 | COM independent 3.3V for ADM2587E; never parallel MAIN and COM outputs 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C1 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C2 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C3 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C4 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C5 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C6 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C7 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C8 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C9 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C10 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C11 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | C12 |  | 1 | FIT | B0新增 | 0805 MLCC; 10u parts require effective C>=1uF with bias; ADM power pins follow Rev H decoupling 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | FB1 |  | 1 | FIT | B0新增 | Ferrite impedance high at 180/360MHz; verify current/DC resistance from Murata data; no ground pour below FB1/FB2 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | FB2 |  | 1 | FIT | B0新增 | Only bridge between converter-return GND_DC and bus ISO_GND; no second direct copper connection 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | R1 |  | 1 | FIT | B0新增 | DE pulldown; receiver enabled and driver disabled during MCU reset 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | R2 |  | 1 | FIT | B0新增 | Optional termination fitted physically, enabled only by JP1; default jumper OPEN 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | R3 |  | 1 | FIT | B0新增 | UART receiver series resistor limits injection; not a full Ioff/partial power-down guarantee 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | R4 |  | 1 | FIT | B0新增 | UART transmitter series resistor; avoid powering module with motherboard unpowered 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | R5 |  | 1 | FIT | B0新增 | Driver enable series resistor; module RE and DE are connected internally 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | D1 |  | 1 | FIT | B0新增 | Asymmetric RS485 TVS; pin1/2 line, pin3 isolated return. TVS presence does not prove IEC61000-4-5 immunity. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | J1 |  | 1 | FIT | B0新增 | External wiring: main C9 after U3 / PGND / L5.1 / PGND. No 6V input. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | J2 |  | 1 | FIT | B0新增 | Motherboard U7 DNP: 1=RO->MCU RX,4=DI<-MCU TX,3=DE; header4=GND. U7.2 not connected separately. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | J3 |  | 1 | FIT | B0新增 | External RS485 only; DO NOT connect original motherboard J2 ground to ISO_GND 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | JP1 |  | 1 | FIT | B0新增 | OPEN by default; fit only at physical bus end. R2 120ohm across A/B when closed. 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | H1 |  | 1 | FIT | B0新增 | Insulating fasteners; maintain isolation clearance; bolts/nuts/washers separately 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | H2 |  | 1 | FIT | B0新增 | Insulating fasteners; maintain isolation clearance; bolts/nuts/washers separately 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | H3 |  | 1 | FIT | B0新增 | Insulating fasteners; maintain isolation clearance; bolts/nuts/washers separately 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
电源/隔离485合并板 | H4 |  | 1 | FIT | B0新增 | Insulating fasteners; maintain isolation clearance; bolts/nuts/washers separately 本项目装1块，此行数量已乘1，不要再乘。
匹配电阻网络适配片 | U1 |  | 4 | 必装 | B0新增 | B-grade ratio match0.025%, max matching drift1ppm/K; absolute±15% 本项目装4块，此行数量已乘4，不要再乘。
匹配电阻网络适配片 | J1 |  | 0 | DNP/PCB特征不另采购 | B0新增 | Four resistor-land wires + quiet AGND shield wire 本项目装4块，此行数量已乘4，不要再乘。

## 07缺口待确认
板件 | 位号 | 子项 | 单台数量 | 备件建议 | 建议采购数量 | 数值/功能 | 封装 | 精度/匹配 | 温漂/比值温漂 | 厂家 | 制造商型号MPN | 立创或DigiKey料号 | 采购/供货状态 | 装配状态 | 相对v0.2变更 | 备注 | 采购入口 | 淘宝搜索入口 | 来源
FW-EC-TX B0主板 | R13 |  | 1 | 0 | 1 | 4.99kΩ | 0805 | ≤0.01% | 绝对TCR≤2ppm/°C | 精密电阻厂商待定标 | 按4.99kΩ/0805/0.01%/≤2ppm规格定标，完整MPN待确认 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | HOLD-MPN：付款/生产放行前需原厂数据表与完整订货码 | 装 | 保持4990Ω低自热方案 | 不能按旧ERA-6YEB152V买1.5k冒充改值；匹配固定四线Pt1000/200µA固件。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A42ppm/%C2%B0C | https://s.taobao.com/search?q=4.99k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A42ppm/%C2%B0C | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO
FW-EC-TX B0主板 | R47 |  | 1 | 0 | 1 | 1.000kΩ | 0805 | ≤0.01% | 绝对TCR≤5ppm/°C | 精密电阻厂商待定标 | 按1kΩ/0805/0.01%/≤5ppm规格定标，完整MPN待确认 | UNVERIFIED：未取得已核实的商城SKU | HOLD-MPN：付款/生产放行前需原厂数据表与完整订货码 | 装 | 按用户要求放宽为≤5ppm/°C，原阻值不变 | TIA反馈精密电阻；每频率/增益对校准包含其固定偏差。原BOM MPN不冒充升级规格。 | https://www.digikey.cn/en/products?keywords=1.000k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A45ppm/%C2%B0C | https://s.taobao.com/search?q=1.000k%CE%A9%200805%200.01%25%20%E7%BB%9D%E5%AF%B9TCR%E2%89%A45ppm/%C2%B0C | ADI Rev.A官方BOM + B0装配ECO

## 08探头附件与校准
项目 | 数量 | 规格 | 渠道 | 变化
电导池 | 先1支，合格后1支备件 | K≈1cm^-1，镀铂黑铂两电极，固定≤1m，10–2000µS/cm，0–50°C；先确认允许频率/幅度，单支K校准。 | 国内探头厂家/淘宝技术定制 | 保持两极；优选四端到电极，否则固定两线整链校准
温度探头 | 先1支，1支备件可选 | 真正四线Pt1000，IEC60751 α=.00385，AA或更好，整链0/25/50°C标定，加12.5/37.5°C检查。 | 国内铂电阻探头厂家/淘宝定制 | 仅四线Pt1000，不买Pt100或2/3线自动识别模块
裸板 | 主板1+备件；通信电源板1+备件；网络片4+备件 | 按各自Gerber独立订单；主板工程CAM尚不具备自动贴片资料。 | 嘉立创/捷多邦 | 删旧独立LDO板，新增合并板和4片网络片
直流电源 | 1只+1只可选备件 | 5.0V±2%，≥1A，隔离稳压；插头按MJ-179PH实测；禁止6/9/12V；实际总负载/启动/温升待测。 | 正规电源品牌渠道/京东/淘宝 | 供合并模块两路LDO，保持主ADP1613供电边界
485线与连接器 | 短线约1–3m，按接口配 | 屏蔽双绞A/B及ISO_GND参考导体；外部仅接新模块J3，不接旧J2或PGND。 | 立创/淘宝线材 | Modbus RTU，默认9600 8E1；不再使用旧ASCII 115200 8N2
隔离USB-RS485调试器 | 1只，已有复用 | 支持8E1和可设波特率、自动方向，有A/B/参考地；PC端用于Modbus调试。 | 正规工业通信厂商/京东/淘宝 | 协议已改变；旧工具若支持8E1可复用
SWD调试器 | 正版J-Link+20pin线1套，可借 | ADuCM360支持；3.3V VTref、20pin/2.54mm，目标电源独立。 | SEGGER官方列出渠道/贸泽/得捷 | 保留主J4，不买10pin直插线
校准液与设备 | 按首轮标定量 | 有证低端10/20、中段50/84/100/500、高段1000/1413/2000附近点，标准液证书U支持分段目标；制冷搅拌槽和参考温度计可租或委托。 | 标准物质平台/计量实验室/品牌技术销售 | 每100Hz/1kHz及实际增益对分别校正，不用单K值覆盖全部档位
外壳与绝缘安装件 | 实物定型后1套 | 按约100×104mm主板及100×80mm合并板、4×12mm网络片留空间，两面元件留净空；尼龙柱固定。 | 淘宝/1688仪器壳/本地加工 | 无需LCD开窗、按键和旋钮孔；合并模块外部485端子独立隔离
模块J2配套线束 | 2.54mm 1×4配对插壳/端子及短线1套 | RX/TX/DE/PGND逐线标注；与模块直排针配对；主端从停装U7焊盘引出。 | 立创/淘宝线束商 | BOM只含板上排针，此处是线端配对件
内部电源导线 | 22–24AWG多股绝缘线约1–2m | 5V/PGND/MAIN3V3用不同色，短线固定，热缩套管防短路。 | 立创/淘宝线材 | 两路3.3V不并联；按新接线图连接
网络片连接与固定 | 四组短细线与绝缘支架 | 每片IN/SUM/OUT+安静AGND，四组各4根；只在确认节点间连接，尽量短；固定不得碰邻脚或压芯片。 | 立创/淘宝工具线材/本地绝缘支架 | 原分立8只电阻DNP；不是买8只普通匹配电阻即可
模块固定螺钉垫片 | M3尼龙螺钉/螺母/垫片至少4组 | 与合并板H1–H4支撑柱匹配，最终长度按外壳决定；主板另按实际孔位配。 | 淘宝五金/立创 | 合并板BOM已列4支撑柱，这里补配套紧固件，不重复算柱

## 09实际报价回填
板件/位号 | MPN/规格 | 建议采购数量 | 商城SKU确认 | 供应商/报价号 | 库存/交期 | 含税单价 | 备注
FW-EC-TX B0主板:C1；FW-EC-TX B0主板:C9；FW-EC-TX B0主板:C14；FW-EC-TX B0主板:C18；FW-EC-TX B0主板:C29；FW-EC-TX B0主板:C30；FW-EC-TX B0主板:C31；FW-EC-TX B0主板:C81 | GRM21BR61E106KA73 | 11
FW-EC-TX B0主板:C2；FW-EC-TX B0主板:C3；FW-EC-TX B0主板:C4；FW-EC-TX B0主板:C5；FW-EC-TX B0主板:C6；FW-EC-TX B0主板:C7；FW-EC-TX B0主板:C46；FW-EC-TX B0主板:C47；FW-EC-TX B0主板:C48；FW-EC-TX B0主板:C49；FW-EC-TX B0主板:C51；FW-EC-TX B0主板:C53；FW-EC-TX B0主板:C58；FW-EC-TX B0主板:C59；FW-EC-TX B0主板:C61；FW-EC-TX B0主板:C62；FW-EC-TX B0主板:C69；FW-EC-TX B0主板:C70；FW-EC-TX B0主板:C71；FW-EC-TX B0主板:C74；FW-EC-TX B0主板:C77；FW-EC-TX B0主板:C80；FW-EC-TX B0主板:C8；FW-EC-TX B0主板:C82；FW-EC-TX B0主板:C86；FW-EC-TX B0主板:C88；FW-EC-TX B0主板:C89；FW-EC-TX B0主板:C90；FW-EC-TX B0主板:C91；FW-EC-TX B0主板:C94；FW-EC-TX B0主板:C98；FW-EC-TX B0主板:C99；FW-EC-TX B0主板:C100 | GCM21BR71E105KA56 | 43
FW-EC-TX B0主板:C10 | C2012X5R1A476M125AC | 10
FW-EC-TX B0主板:C13 | CC0805KRX7R9BB333 | 10
FW-EC-TX B0主板:C16 | C0805C560J5GACTU | 10
FW-EC-TX B0主板:C22；FW-EC-TX B0主板:C11；FW-EC-TX B0主板:C25；FW-EC-TX B0主板:C43；FW-EC-TX B0主板:C12；FW-EC-TX B0主板:C19；FW-EC-TX B0主板:C83；FW-EC-TX B0主板:C57；FW-EC-TX B0主板:C36；FW-EC-TX B0主板:C37；FW-EC-TX B0主板:C38；FW-EC-TX B0主板:C20；FW-EC-TX B0主板:C15；FW-EC-TX B0主板:C39；FW-EC-TX B0主板:C40；FW-EC-TX B0主板:C41 | CC0805KRX7R8BB104 | 21
FW-EC-TX B0主板:C23；FW-EC-TX B0主板:C26；FW-EC-TX B0主板:C21 | C2012JB1E226M125AC | 10
FW-EC-TX B0主板:C24 | C2012C0G1H332J | 10
FW-EC-TX B0主板:C42；FW-EC-TX B0主板:C44；FW-EC-TX B0主板:C56 | X7R0805CTTD474J | 10
FW-EC-TX B0主板:C45；FW-EC-TX B0主板:C54；FW-EC-TX B0主板:C60；FW-EC-TX B0主板:C67；FW-EC-TX B0主板:C68；FW-EC-TX B0主板:C76；FW-EC-TX B0主板:C78；FW-EC-TX B0主板:C87；FW-EC-TX B0主板:C95；FW-EC-TX B0主板:C97 | ECJ2VG1H102J | 13
FW-EC-TX B0主板:C52；FW-EC-TX B0主板:C63；FW-EC-TX B0主板:C72；FW-EC-TX B0主板:C64 | ECU-V1H103KBG | 10
FW-EC-TX B0主板:C55；FW-EC-TX B0主板:C75；FW-EC-TX B0主板:C85；FW-EC-TX B0主板:C96 | CC0805KRX7R9BB821 | 10
FW-EC-TX B0主板:C79；FW-EC-TX B0主板:C92 | 0805CG471J9B200 | 10
FW-EC-TX B0主板:C93；FW-EC-TX B0主板:C73；FW-EC-TX B0主板:C84；FW-EC-TX B0主板:C50 | GRM21BR61E475KA12L | 10
FW-EC-TX B0主板:D1；FW-EC-TX B0主板:D5 | BAT54S | 3
FW-EC-TX B0主板:D2 | 1N4148W | 2
FW-EC-TX B0主板:J1 | MJ-179PH | 2
FW-EC-TX B0主板:J3 | OSTTC042162 | 2
FW-EC-TX B0主板:J4 | 302-S201 | 2
FW-EC-TX B0主板:J5 | OSTTC052162 | 2
FW-EC-TX B0主板:L1 | SLF6045T-220M1R1-3PF | 2
FW-EC-TX B0主板:L3；FW-EC-TX B0主板:L4；FW-EC-TX B0主板:L5 | BNX025H01 | 4
FW-EC-TX B0主板:R1；FW-EC-TX B0主板:R17 | RC0805FR-0747KL | 10
FW-EC-TX B0主板:R2 | ERA-6YEB242V | 10
FW-EC-TX B0主板:R3 | RC0805JR-0718KL | 10
FW-EC-TX B0主板:R4 | RK73H2ATTDD2003F | 10
FW-EC-TX B0主板:R5 | ERA-6AEB752V | 10
FW-EC-TX B0主板:R49；FW-EC-TX B0主板:R50 | CRCW080510K0JNEA | 10
FW-EC-TX B0主板:R12 | CRCW080536R0FKEA | 10
FW-EC-TX B0主板:R13 | 按4.99kΩ/0805/0.01%/≤2ppm规格定标，完整MPN待确认 | 3
FW-EC-TX B0主板:R14 | ERA-6AEB114V | 10
FW-EC-TX B0主板:R15 | ERA-6YEB153V | 10
FW-EC-TX B0主板:R16；FW-EC-TX B0主板:R22 | ERJ-6ENF1302V | 10
FW-EC-TX B0主板:R21；FW-EC-TX B0主板:R32；FW-EC-TX B0主板:R39；FW-EC-TX B0主板:R53 | MCR10EZHF24R0 | 10
FW-EC-TX B0主板:R25；FW-EC-TX B0主板:R26；FW-EC-TX B0主板:R28；FW-EC-TX B0主板:R30；FW-EC-TX B0主板:R23；FW-EC-TX B0主板:R40；FW-EC-TX B0主板:R43；FW-EC-TX B0主板:R44；FW-EC-TX B0主板:R46；FW-EC-TX B0主板:R11；FW-EC-TX B0主板:R51 | RC0805JR-071KL | 15
FW-EC-TX B0主板:R27；FW-EC-TX B0主板:R24 | ERA-6AEB273V | 10
FW-EC-TX B0主板:R35 | RK73B2ATTD474J | 10
FW-EC-TX B0主板:R36；FW-EC-TX B0主板:R41；FW-EC-TX B0主板:R42；FW-EC-TX B0主板:R45；FW-EC-TX B0主板:R33；FW-EC-TX B0主板:R34 | RC0805JR-07430RL | 10
FW-EC-TX B0主板:R47 | 按1kΩ/0805/0.01%/≤5ppm规格定标，完整MPN待确认 | 3
FW-EC-TX B0主板:U3 | SI2343DS | 2
FW-EC-TX B0主板:U5 | ADP1613ARMZ | 2
FW-EC-TX B0主板:U8 | ADuCM360BCPZ128 | 2
FW-EC-TX B0主板:U9 | ADA4077-2ARZ | 2
FW-EC-TX B0主板:U10；FW-EC-TX B0主板:U13；FW-EC-TX B0主板:U16；FW-EC-TX B0主板:U21 | ADA4638-1ARZ | 5
FW-EC-TX B0主板:U11 | ADG1419BRMZ | 2
FW-EC-TX B0主板:U12；FW-EC-TX B0主板:U20 | ADA4528-2ARMZ | 3
FW-EC-TX B0主板:U14 | ADA4000-1ARZ | 2
FW-EC-TX B0主板:U15；FW-EC-TX B0主板:U18 | AD8253ARMZ | 3
FW-EC-TX B0主板:U17 | ADG1211YRUZ | 2
FW-EC-TX B0主板:U19 | ADA4627-1ARZ | 2
FW-EC-TX B0主板:U22 | AD8542ARZ | 2
电源/隔离485合并板:U1 | ADM2587EBRWZ | 2
电源/隔离485合并板:U2 | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | 2
电源/隔离485合并板:U3 | ADP3338AKCZ-3.3RL7 | 2
电源/隔离485合并板:C1；电源/隔离485合并板:C2；电源/隔离485合并板:C3；电源/隔离485合并板:C4；电源/隔离485合并板:C8；电源/隔离485合并板:C9 | GRM21BR61E106KA73L | 7
电源/隔离485合并板:C5；电源/隔离485合并板:C7；电源/隔离485合并板:C10；电源/隔离485合并板:C11 | GRM21BR71E104KA01L | 5
电源/隔离485合并板:C6；电源/隔离485合并板:C12 | GRM216R71H103KA01D | 3
电源/隔离485合并板:FB1；电源/隔离485合并板:FB2 | BLM21BD182SN1D | 3
电源/隔离485合并板:R1 | RC0805FR-0710KL | 2
电源/隔离485合并板:R2 | RC1206FR-07120RL | 2
电源/隔离485合并板:R3；电源/隔离485合并板:R4；电源/隔离485合并板:R5 | RC0805FR-071KL | 4
电源/隔离485合并板:D1 | CDSOT23-SM712 | 2
电源/隔离485合并板:J1 | MKDS 1,5/4-5,08 | 2
电源/隔离485合并板:J2 | 1x04 P2.54mm straight header | 2
电源/隔离485合并板:J3 | MKDS 1,5/3-5,08 | 2
电源/隔离485合并板:JP1 | 1x02 P2.54mm header + removable shunt | 2
电源/隔离485合并板:H1；电源/隔离485合并板:H2；电源/隔离485合并板:H3；电源/隔离485合并板:H4 | M3 nylon standoff | 5
匹配电阻网络适配片:U1 | LT5400BIMS8E-7#PBF | 5